## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
1 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA consumabile, usurabile e parti/ricambi. | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
DURATA CONTRATTUALE
2 | 60 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
A | CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
3 | Durara contrattuale >60 mesi | PRE
4 | copertura = 5/7gg (esclusi sabato, domenica e festivi) | MIN |  |  | INA
5 | copertura = 6/7gg (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e esclusa domenica e festivi) | PRE
6 | coperttura = 7/7 H24 | PRE
7 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura 10h | MIN |  |  | INA
8 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura >10h | PRE
9 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura 08.00 - 18.00 | MIN |  |  | INA
10 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura >08.00 - 18.00 (es. 07.00 - 19.00) | PRE
11 | Azienda certificata secondo sistema qualità ISO | PRE
12 | Distanza della sede di lavoro dal presidio ospedaliero di Muraglia via Lombroso Pesaro ≤ 80Km | PRE
B | TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
13 | tempo massimo di consegna parti/ricambi ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
14 | tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
15 | o contatto telefonico diretto con tecnico: ≤ 30 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
16 | o contatto telefonico diretto con tecnico: ≤ 15 minuti nei business days | PRE
17 | o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 60 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
18 | o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti nei business days | PRE
19 | presenza fisica del Tecnico
20 | o per guasto bloccante ≤ 180 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni 10 u.d.m. oltre la soglia
21 | o per guasto bloccante ≤ 120 minuti nei business days | PRE
22 | o per guasto non bloccante ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 250 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
23 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
24 | o per guasto bloccante ≤ next 1 business days (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
25 | o per guasto non bloccante ≤ next 3 business days (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
C | ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
26 | periodicità minima manutenzione preventiva: ≥ 2 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
27 | minimo "time between failures" per ciascuna apparecchiatura (tempo tra ciascun guasto ed il successivo) ≥ 15gg solari consecutivi (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m sotto la soglia
28 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VS, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 5 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m oltre la soglia
D | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (Rif. Allegato F)
29 | Personal Computer con software di gestione e controllo impianto (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
30 | Monitor PC (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
31 | Compressore Aria (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
32 | Quadro Elettrico e UPS (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
33 | Pompa Campionamento (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
34 | Pompa P1 Smistamento acque chiarificate (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
35 | Pompa P2 Smistamento acque chiarificate (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
36 | Vasca di decadimento 01 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
37 | Vasca di decadimento 02 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
38 | Vasca di decadimento 03 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
39 | Vasca di decadimento 04 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
40 | Vasca di decadimento 05 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
41 | Vasca di decadimento 06 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
42 | Vasca di decadimento 07 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
43 | Vasca di decadimento 08 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
44 | Vasca di decadimento 09 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
45 | Vasca di decadimento 10 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
46 | Vasca di decadimento 11 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
47 | Vasca di decadimento 12 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
48 | Vasca di decadimento 13 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
49 | Vasca di decadimento 14 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
50 | Vasca di decadimento 15 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
51 | Vasca di decadimento 16 (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
52 | Pompa 01 vuotamento IMHOFF (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
53 | Pompa 02 vuotamento IMHOFF (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
54 | Vasca 1 IMHOFF (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
55 | Vasca 2 IMHOFF (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
56 | Impianto Elettrico (connessione comandi, sensori, potenza, etc.) (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
57 | Impianto pneumatico (alimentazione comandi, attuatori, cassetti pneumatici, etc.) (attività di manutenzione preventiva rif. Allegato F) | MIN
58 | Personal Computer con software di gestione e controllo impianto - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
59 | Monitor PC - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
60 | Compressore Aria - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
61 | Quadro Elettrico e UPS - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
62 | Pompa Campionamento - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
63 | Pompa P1 Smistamento acque chiarificate - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
64 | Pompa P2 Smistamento acque chiarificate - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
65 | Vasca di decadimento 01 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
66 | Vasca di decadimento 02 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
67 | Vasca di decadimento 03 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
68 | Vasca di decadimento 04 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
69 | Vasca di decadimento 05 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
70 | Vasca di decadimento 06 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
71 | Vasca di decadimento 07 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
72 | Vasca di decadimento 08 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
73 | Vasca di decadimento 09 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
74 | Vasca di decadimento 10 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
75 | Vasca di decadimento 11 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
76 | Vasca di decadimento 12 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
77 | Vasca di decadimento 13 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
78 | Vasca di decadimento 14 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
79 | Vasca di decadimento 15 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
80 | Vasca di decadimento 16 - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
81 | Pompa 01 vuotamento IMHOFF - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
82 | Pompa 02 vuotamento IMHOFF - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
83 | Vasca 1 IMHOFF - attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
84 | Vasca 2 IMHOFF -attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
85 | Impianto Elettrico (connessione comandi, sensori, potenza, etc.) - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
86 | Impianto pneumatico (alimentazione comandi, attuatori, cassetti pneumatici, etc.) - altre attività di manutenzione preventiva oltre quelle dettagliate nell'allegato F. | PRE
87 | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
88 | inclusa fornitura consumabile (vedi allegato A) | MIN |  |  | INA
89 | inclusa fornitura usurabile (vedi allegato A) | MIN |  |  | INA
90 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
91 | utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
92 | utilizzo di parti/ricambi anche non originali ma compatibili a norma di legge | MIN |  |  | INA
93 | Fornitura di parti/ricambi da detenere in magazzino AORMN in pronto utilizzo. Al termine del contratto, tutta la ricambistica fornita in pronto utilizzo rimarrà di proprietà AORMN. (redigere elenco) | PRE
94 | Fornitura in comodato d'uso gratuito per tutta la durata contrattuale di catena spettrometrica per analisi reflui comprensiva di rilevatore NaI e SW di gestione | PRE
F | SERVIZI ACCESSORI
95 | Vuotamento vasche IMHOFF | PRE
96 | Effettuazione di eventuali modifiche/interventi sull'impianto idraulico di ingresso liquami alle vasche IMHOFF (dallo scarico WC presso la Medicina Nucleare alle vasche IMHOFF) che si rendessero necessari al fine di aumentare i livelli di sicurezza e a garantire il corretto funzionamento dell'impianto | PRE
97 | Pulizia e lavaggio (esterno) annuale dell'intero impianto | PRE
98 | manutenzione remota in teleassistenza su tecnologia OpenVPN | MIN
99 | fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
100 | Modifiche software al sistema di supervisione e controllo MOVICOM (modifica grafica del sinottico, aggiunta di nuovi dispositivi da comandare/controllare, modifiche dei set point di allarme, modifiche di programmazione dei sistemi annessi e connessi all'impianto di trattamento reflui radioattivi, etc..) | PRE
101 | Upgrade del SW attualmente presente per comunicazione allarmi via mail | PRE
102 | Upgrade del SW attualmente presente per comunicazione allarmi a telefono cellulare | PRE
103 | Numero Verde dedicato per le richieste di intervento tecnico | PRE
104 | aggiornamenti ambito sicurezza | MIN
G | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
105 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE
106 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
107 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN
108 | Procedure e reportistica certificata secondo sistema qualità ISO | PRE
109 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
H | ATTIVITA' DI SUPPORTO
110 | formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE
111 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | PRE
112 | formazione al personale della Fisica Medica per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 1 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
113 | formazione al personale di Ingegneria Clinica per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 1 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
114 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Fisica Medica/Ingegneria Clinica ≥ 1gg/anno complessivi | PRE
I | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
115 | il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota sulla manutenzione preventiva e correttiva di impianti ospedalieri di decadimento reflui radioattivi. | MIN |  |  | INA
116 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota sui sistemi informatici, dispositivi ed impianti oggetto di gara | MIN |  |  | INA
117 | il personale tecnico incaricato è in grado di fornire ed installare gli eventuali aggiornamenti software relativi al sistema di controllo | MIN |  |  | INA
118 | il personale tecnico incaricato è sistematicamente e tempestivamente informato dal fabbricante dei sistemi iinformatici, dei dispositivi ed impianti oggetto di gara su eventuali alert, recall e procedure di Field Maintenance Instructions di ambito sicurezza e/o funzionalità. | MIN |  |  | INA