## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 Elettroencefalografo
2 | N.1 Elettromiografo
3 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
4 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale della UOC Medicina Generale PO di Fano di Marche Nord (tecnico e medico) e della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.
5 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
6 | · installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

## Caratteristiche
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (Ci) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | Elettromiografo: EMG
2 | ELETTROMIOGRAFO in versione carrellata (facilmente spostabile, non portatile); | CM
3 | Monitor colori di almeno 21”, con supporti e staffagli per fissaggio al carrello; | CM
4 | PC, con sistema operativo Microsoft Windows 7PRO o superiore, 32/64bit, processore intel i5 o superiore, 4GB memoria ram e interfaccia scheda di rete 10/100/1000 Mbps, HD 500GB o sup.; | CM
5 | Possibilità di connessione alla rete aziendale per salvataggio centralizzato, sw antivirus, sistema di teleassistenza tramite accesso VPN; | CM
6 | Stimolatore elettrico con controllo integrato; | CM
7 | Stampante laser b/n compatibile con quelle presenti e già in uso in Azienda Marche Nord (uso professionale, a basso costo dei materiali di consumo) (vedi allegato ”Stampanti AORMN”) | CM
8 | Testina di amplificazione EMG ad almeno 2 canali dotata di ingressi DIN, MiniDin e Touch Proof con controllo separato degli ingressi e delle funzioni di inversione per il migliore adattamento ai diversi produttori di accessori | CM
9 | Dotazione richiesta di pacchetti applicativi:
10 | EMG di base (attività spontanea, interferenziale: possibilità di memorizzazione e valutazione off-line del tracciato EMG abbinato al suono): per la diagnosi di tutte le miopatie, radicolopatie (ernie del disco), malattia del motoneurone, lesioni nervose ecc… ; | CM
11 | velocità di conduzione nervosa motoria e sensitiva: per la diagnosi e follow-up di tutte le neuropatie; | CM
12 | onda F e riflesso H: per la diagnosi di lesioni midollari e radicolopatie; per la diagnosi di Sindrome di Guillain Barrè; | CM
13 | test di decremento: per la diagnosi e follow-up di Miastenia Gravis; | CM
14 | Blink Reflex: per il follow up della Sclerosi Multipla e per la diagnosi di Nevralgia Trigeminale; | CM
15 | Specifiche riguardanti gli aspetti informatici:
16 | Interfaccia di rete Ethernet, protocollo TCP/IP; | CM
17 | Referto personalizzabile con inserimento automatico delle misure e dei dati (paziente, operatore, ecc.); | CM
18 | Esportazione delle immagini( formato jpg, mpg), videoclip (formato avi) e dei dati (in forma tabellare) e comunque in formati PC compatibili; | CM
19 | I dati di elettromiografia dovranno essere resi compatibili per una eventuale visualizzazione anche dal presidio di Pesaro Centro e Muraglia con apposita licenza di lettura, analisi e refertazione tracciati EMG. | CM
20 | La fornitura deve comprendere:
21 | Ogni eventuale altro accessorio/materiale di consumo necessario al funzionamento e collaudo (kit iniziale). In caso di disponibilità saranno accettate esclusivamente le versioni multiuso-riutilizzabili di sensori/accessori, anziché monouso. | CM
23 | Gli accessori/materiali da utilizzare nel sistema descritto dovranno essere di tipo NON ESCLUSIVO. | CM
23.1818 | Durante tutto il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà fornire un’apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto che richieda intervento tecnico di durata superiore ai tre giorni. | CM
24.1937 | Garanzia 24 mesi | CM
25.2055 | Specifiche aqggiuntive
26.2174 | Monitor colori superiore a 21”; | CP
27.2292 | Testina di amplificazione superiore a 2 canali EMG dotata di ingressi DIN, MiniDin e Touch Proof con controllo separato degli ingressi e delle funzioni di inversione per il migliore adattamento ai diversi produttori di accessori. | CP
28.2411 | Garanzia 36 mesi. | CP
29.253 | Elettroencefalografo: EEG
30.2648 | sistema per acquisizione, memorizzazione, lettura, analisi, refertazione e scrittura integrata di segnali EEG; | CM
31.2767 | PC portatile con sistema operativo Microsoft Windows 7PRO o superiore, 32/64bit, processore intel i5 o superiore, 4GB memoria ram, HD 500GB o sup. con funzione dedicata per la gestione di acquisizione, rilettura, refertazione e masterizzazione completo di monitor da almeno 15 pollici che consenta l’archiviazione su CD, DVD; | CM
32.2885 | Testina di acquisizione di almeno n.38 canali con interfaccia USB; | CM
33.3004 | Attacco dedicato per saturimetro | CM
34.3123 | Display e comandi previsti anche sulla testina | CM
35.3241 | Sw/licenze client per la visualizzazione e refertazione dei tracciati EEG anche su altro/i PC windows compatibili; | CM
36.336 | Possibilità di interscambio di date e tracciati tramite rete LAN aziendale sui diversi presidi Pesaro-Fano-Muraglia compatibile con i sistemi EEG in uso; | CM
37.3478 | facilità e rapidità d’uso in ambiente critico quali sale operatorie e terapia intensiva; | CM
38.3597 | software di gestione acquisizione e lettura dei tracciati EEG windows compatibile; | CM
39.3715 | comparazione simultanea di brani di tracciati diversi sullo schermo per effettuare rapidi confronti tra le diverse registrazioni; | CM
40.3834 | gestione dei pazienti e dei relativi tracciati tramite database microsoft SQL compatibile ; | CM
41.3953 | possibilità di generazione referti nei formati testo compatibili più utilizzati ( doc, docx, rtf, odt,); | CM
42.4071 | stampante laser per la refertazione dei tracciati EEG compatibili con quelle presenti in azienda Marche Nord(vedi allegato ”Stampanti AORMN”); | CM
43.419 | verifica delle impedenze con LED integrati sulla testina di acquisizione; | CM
44.4308 | doppio canale trigger: 1 input, 1 output ; | CM
45.4427 | carrello per supporto di consolle, monitor, testina acquisizione, trasformatore di isolamento fotostimolatore con braccetto e stampante; | CM
46.4545 | sistema facilmente interfacciabile alla rete ospedaliera per un interscambio dei tracciati sui diversi presidi Pesaro-Fano-Muraglia; | CM
47.4664 | L'apparecchiatura deve rispondere completamente alla normativa per l'accertamento di morte cerebrale, come da D.M. 22/08/1994 n.582 – Legge 29/ 12/ 1993 n.578. | CM
48.4783 | Caratteristiche della testina di acquisizione : | CM
49.4901 | almeno 38 canali di cui almeno 10 accessibili in bipolare | CM
50.502 | filtri passa alto e filtri passa basso con frequenze impostabili, filtro Notch; | CM
51.5138 | La fornitura deve comprendere i seguenti accessori: | CM
52.5257 | n.1 Kit di acquisizione segnali EEG a 29 canali da collegare alla apparecchiatura attualmente in uso presso il servizio di Neurologia di Pesaro così composta: almeno 29 canali di cui almeno 8 di poligrafia, filtri passa alto e filtri passa basso con frequenze impostabili, filtro Notch; | CM
53.5375 | n.1 licenza di lettura, analisi e refertazione eseguiti con le apparecchiature in uso presso il servizio del poliambulatorio di Neurologia da installare su un pc windows 7Pro o superiore di proprietà e connesso in rete. | CM
54.5494 | Durante tutto il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà fornire un’apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto che richieda intervento tecnico di durata superiore ai tre giorni. | CM
55.5613 | Specifiche riguardanti gli aspetti informatici: | CM
56.5731 | Interfaccia di rete Ethernet, protocollo TCP/IP | CM
57.585 | Referto personalizzabile con inserimento automatico delle misure e dei dati (paziente, operatore, ecc.); | CM
58.5968 | Esportazione dei tracciati EEG e dei dati in formato PC windows compatibili | CM
59.6087 | Garanzia 24 mesi | CM
60.6206 | Specifiche aggiuntive
61.6324 | PC portatile con funzione dedicata per la gestione di acquisizione, rilettura, refertazione e masterizzazione completo di monitor superiore a 15 pollici che consenta l’archiviazione su CD, DVD; | CP
62.6443 | Testina di acquisizione superiore a n.38 canali con interfaccia USB; | CP
63.6561 | generazione referti in ambiente Microsoft Office | CP
64.668 | carrello per supporto di consolle, monitor, testina acquisizione, trasformatore di isolamento fotostimolatore con braccetto e stampante completo di cassetto | CP
65.6798 | Kit di acquisizione segnali superiore a 29 canali | CP
66.6917 | Garanzia 36 mesi. | CP
67.7036 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO | CM
68.7154 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | CM
69.7273 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) | CM
70.7391 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
71.751 | copertura 24hx7gg: NO | CM
72.7628 | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
73.7747 | inclusa fornitura usurabile: SI | CM
74.7866 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
75.7984 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
76.8103 | o per guasto bloccante ≤ 8h | CM
77.8221 | o per guasto non bloccante ≤ 48h | CM
78.834 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
79.8458 | o per guasto bloccante ≤ 24h | CM
80.8577 | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
81.8696 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
82.8814 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM