## lotto 3
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID |  | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta) | NOTE del 10/7/2017
1 | A | N.1 sistema di endoscopia flessibile con risoluzione Full HD
2 | A03 | N.1 Carrello Elettrificato
3 | A03 | Facilmente lavabile e sanificabile | MIN
4 | A03 | Dotato di almeno 8 uscite interbloccate con prese standard | MIN
5 | A03 | Fusibile di protezione dedicato per ciascun polo di alimentazione | MIN
6 | A03 | Dotato di cavo elettrico di collegamento IEC (spina/presa) per ogni uscita interboccata | MIN
7 | A03 | Alimentazione delle apparecchiature elettromedicali attraverso trasformatore d'isolamento | MIN
8 | A03 | Interruttore di comando generale | MIN
9 | A03 | Segnalazione luminosa per lo stato di funzionamento | PRE
10 | A03 | Ruote antistatiche pivottanti di cui almeno 2 frenanti | MIN
11 | A03 | Almeno n. 4 ripiani con portata di ciascuno non inferiore a 30 kg | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
12 | A03 | Dotato di almeno n.1 cassetto estraibile | MIN
13 | A03 | n.1 Portamonitor centrale con attacco VESA | MIN
14 | A03 | n.1 Braccio portamonitor con attacchi VESA con snodo che permetta la movimentazione | MIN
15 | A03 | Conforme alla direttiva 93/42/CE e successive integrazioni | MIN
16 | A03 | n.1 Portabombola CO2 | MIN
17 | A03 | Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature del sistema previste in fornitura | MIN
18 | A01 | N.1 Monitor principale
19 | A01 | A colori | MIN
20 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
21 | A01 | Tecnologia LED | PRE
22 | A01 | Diagonale di almeno 26 pollici | MIN
23 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
24 | A01 | Risoluzione Full HD 1920x1080 | MIN
25 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
26 | A01 | Antiriflesso | PRE
27 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
28 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
29 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
30 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
31 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
32 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
33 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
34 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
35 | A01 | Connessione senza fili (Wireless) del segnale video | PRE
36 | A01 | N.1 Monitor secondario
37 | A01 | A colori | MIN
38 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
39 | A01 | Tecnologia LED | PRE
40 | A01 | Diagonale di almeno 24 pollici | MIN
41 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
42 | A01 | Risoluzione Full HD 1920x1080 | MIN
43 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
44 | A01 | Antiriflesso | PRE
45 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
46 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
47 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
48 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
49 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
50 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
51 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
52 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
53 | A01 | N. 1 Videoprocessore Ecografico
54 | A01 | Modalità di scansione lineare e radiale | MIN
55 | A01 | Modalità di funzionamento: Bmode, Dmode, Color/power, doppler, armonica di contrasto, armonica tissutale/seconda armonica ed elastonografia | MIN
56 | A01 | Frequenze di utilizzo: 5-10/12 MHz | MIN
57 | A01 | Regolazione guadagno | MIN
58 | A01 | Regolazione contrasto | MIN
59 | A01 | Regolazione profondità di scansione | MIN
60 | A01 | Regolazione frequenze di utilizzo | MIN
61 | A01 | Uscite Analogiche SD (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
62 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
63 | A01 | Tutti i cavi e i connettori necessari per il corretto funzionamento del sistema | MIN
64 | A01 | Sistema compatto (ECOGRAFO) su carrello | PRE |  |  | si veda la precisazione del 10/07/2017
65 | A01 | Possibilità di visionare simultaneamente immagini endoscopiche ed ecografica affiancate | MIN
66 | A01 | Predisposizione per l'utilizzo delle minisonde | PRE
67 | A01 | N.1 Videoprocessore
68 | A01 | Elaborazione dell'immagine Full HD (1920X1080) | MIN
69 | A01 | Elaborazione dell'immagine UHD 4K (3840X2160) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
70 | A01 | Elaborazione digitale per l'enfatizzazione dei tessuti | MIN
71 | A01 | Preset per enfatizzazione dei tessuti | MIN
72 | A01 | Personalizzazione dei preset per enfatizzazione dei tessuti | PRE
73 | A01 | Regolazione della luminosità automatica | PRE
74 | A01 | Bilanciamento del bianco | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
75 | A01 | Remotizzazione su telecamera della funzione di bilanciamento del bianco | PRE
76 | A01 | Possibilità di gestione remota | PRE
77 | A01 | Possibilità di trasmettere a monitor avvisi di stato e parametri di altri apparecchi elettromedicali | PRE
78 | A01 | Uscite Analogiche SD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
79 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
80 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
81 | A01 | Tastiera sanificabile impermeabile | MIN
82 | A01 | Collegamento USB per la stampa immagini | PRE
83 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in 3D tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
84 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in 2D tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
85 | A02 | N.1 Fonte Luce
86 | A02 | Sorgente di luce xenon con potenza pari a circa 300W | MIN
87 | A02 | Sorgente di luce led con potenza equivalente a lampada xenon circa 300W | PRE
88 | A02 | Temperatura di colore compresa nell'intervallo 5200-6500 °K | MIN
89 | A02 | Intensità luminosa regolabile manualmente | MIN
90 | A02 | Intensità luminosa regolabile con controllo remoto da telecamera | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
91 | A02 | Intensità luminosa regolabile automaticamente anche con controllo remoto da telecamera | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
92 | A02 | Durata della lampada >= 300 ore impiego | MIN
93 | A02 | Funzione di memoria per ripristinare l’intensità luminosa premendo il tasto stand by | PRE
94 | A02 | Funzione Stand By di sicurezza | PRE
95 | A02 | Filtro ottico per sistema di enfatizzazioned dei tessuti | PRE
96 | A03 | N.1 Insufflatore
97 | A03 | Sistema di preriscaldamento | PRE
98 | A03 | Portata regolabile | MIN
99 | A03 | Pressione endoaddominale regolabile | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
100 | A03 | Preset ottimizzati per procedure chirurgiche | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
101 | A03 | Portata di CO2 <= 40 l/min | MIN
102 | A03 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
103 | A03 | Completo di tubo di connessione verso Bombola CO2 | MIN
104 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
105 | A03 | N.1 Pompa Irrigazione
106 | A03 | Irrigazione mediante pompa a rullo | MIN
107 | A03 | Pulsanti per impostazione parametri di irrigazione | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
108 | A03 | Sistema di controllo per evitare sovrappressioni | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
109 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE |  |  | Si conferma requisito preferenziale
110 | A03 | Comando dell'irrigazione tramite pedale | MIN
111 | B | N. 5 Videogastroscopi
112 | B | Strumento ad alta definizione | MIN
113 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤10.0 | MIN
114 | B | Canale operativo (mm) ≥2.8 | MIN
115 | B | Canale di lavaggio supplementare | MIN
116 | B | Angolo di visione (°) ≥ 130 | MIN
117 | B | Movimento up-down (°): 210-90 | MIN
118 | B | Movimento left-right (°): 100-100 | MIN
119 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1000 | MIN
120 | B | N.1 Videogastroscopi zoom
121 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
122 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤ 10.0 | MIN
123 | B | Sistema Zoom Ottico o equivalente | MIN
124 | B | Canale operativo (mm) ≥2.8 | MIN
125 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE
126 | B | Angolo di visione (°) ≥ 130 | MIN
127 | B | Movimento up-down (°): 210-90 | MIN
128 | B | Movimento left-right (°): 100-100 | MIN
129 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1000 | MIN
130 | B | N.2 Videogastroscopio operativo
131 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
132 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤ 12.0 | MIN
133 | B | Canale operativo (mm) ≥3.2 | MIN
134 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE
135 | B | Angolo di visione (°) ≥ 130 | MIN
136 | B | Movimento up-down (°): 210-90 | MIN
137 | B | Movimento left-right (°): 100-100 | MIN
138 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1000 | MIN
139 | B | Compatibile con utilizzo elettrobisturi | MIN
140 | B | N.2 Videogastroscopi slim
141 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
142 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤ 6.0 | MIN
143 | B | Canale operativo (mm) ≥2.0 | MIN
144 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE
145 | B | Angolo di visione (°) ≥ 130 | MIN
146 | B | Movimento up-down (°): 210-90 | MIN
147 | B | Movimento left-right (°): 100-100 | MIN
148 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1000 | MIN
149 | B | N.6 Videocolonscopio
150 | B | Strumento ad alta definizione | MIN
151 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤13.0 | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
152 | B | Canale operativo (mm) ≥3.5 | MIN
153 | B | Canale di lavaggio supplementare | MIN
154 | B | Angolo di visione (°) ≥140 | MIN
155 | B | Movimento up-down (°) 180-180 | MIN
156 | B | Movimento left-right (°) 160-160 | MIN
157 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1300 | MIN
158 | B | Compatibile con utilizzo elettrobisturi | MIN
159 | B | N.2 Videocolonscopio slim
160 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
161 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤12.0 | MIN
162 | B | Canale operativo (mm) ≥3.0 | MIN
163 | B | Canale di lavaggio supplementare | MIN
164 | B | Angolo di visione (°) ≥140 | MIN
165 | B | Movimento up-down (°) 180-180 | MIN | *
166 | B | Movimento left-right (°) 160-160 | MIN | *
167 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1300 | MIN
168 | B | Compatibile con utilizzo elettrobisturi | MIN
169 | B | N.3 Videoduodenoscopio
170 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤12.0 | MIN
171 | B | Canale operativo (mm) ≥3.5 | MIN
172 | B | Angolo di visione (°) ≥100 | MIN
173 | B | Movimento up-down (°) 120-90 | MIN
174 | B | Movimento left-right (°) 90-90 | MIN
175 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1100 | MIN
176 | B | Facilmente sanificabile | PRE
177 | B | N.1 Videoenteroscopio
178 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
179 | B | Strumento monopallone | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
180 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤10.0 | MIN |  |  | Si conferma requisito di minima
181 | B | Canale operativo (mm) ≥2.8 | MIN
182 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
183 | B | Angolo di visione (°) ≥130 | MIN
184 | B | Movimento up-down (°) 120-90 | MIN
185 | B | Movimento left-right (°) 90-90 | MIN
186 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1800 | MIN |  |  | Si conferma requisito di minima
187 | B | Compatibile con utilizzo elettrobisturi | MIN
188 | B | N.1 Videoecogastroscopio lineare
189 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
190 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤13.0 | MIN
191 | B | Canale operativo (mm) ≥2.8 | MIN
192 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE
193 | B | Angolo di visione (°) ≥100 | MIN
194 | B | Movimento up-down (°) 120-90 | MIN
195 | B | Movimento left-right (°) 90-90 | MIN
196 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1100 | MIN
197 | B | Range Frequenza: 5-10 MHz (indicare le frequenze selezionabili e il valore massimo) | MIN
198 | B | Angolo di scansione US pari a 180° | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
199 | B | Scansione US lineare | MIN
200 | B | Modalità US: B-mode, Color e Power Flow (dettagliare) | MIN
201 | B | Direzione di scansione parallela alla direzione di inserzione | MIN
202 | B | Pallone per interfaccia sonda US | MIN
203 | B | N.1 Videoecogastroscopio radiale
204 | B | Strumento ad alta definizione | PRE
205 | B | Diametro del tubo di inserzione (mm) ≤13.0 | MIN
206 | B | Canale operativo (mm) ≥2.0 | MIN
207 | B | Canale di lavaggio supplementare | PRE
208 | B | Angolo di visione (°) ≥100 | MIN
209 | B | Movimento up-down (°) 120-90 | MIN |  |  | Si conferma requisito di minima
210 | B | Movimento left-right (°) 90-90 | MIN |  |  | Si conferma requisito di minima
211 | B | Lunghezza operativa (mm) ≥1100 | MIN
212 | B | Range Frequenza: 5-10 MHz (indicare le frequenze selezionabili e il valore massimo) | MIN
213 | B | Angolo di scansione US pari a 360°
214 | B | Scansione US radiale | MIN
215 | B | Modalità US: B-mode, Color e Power Flow (dettagliare) | MIN
216 | B | Direzione di scansione perpendicolare alla direzione di inserzione | MIN
217 | B | Pallone per interfaccia sonda US | MIN
218 | C | Servizi
219 | C01 | Consegna ed Installazione
220 | C01 | La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. | MIN
221 | C01 | La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine. | MIN
222 | C01 | Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti. | MIN
223 | C01 | La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione alle aziende Committenti che si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta. | MIN
224 | C01 | La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d’ordine. | MIN
225 | C01 | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a: | MIN
226 | C01 | manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN
227 | C01 | manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN
228 | C02 | Formazione all'Uso
229 | C02 | Corso dedicato per il personale tecnico della UO Ingegneria Clinica & Manutenzioni | MIN
230 | C02 | Durata del Corso per il personale tecnico (ore) ≥ 8 | MIN
231 | C02 | Corso dedicato per il personale sanitario | MIN
232 | C02 | Durata del Corso per il personale sanirario (ore) ≥ 20 | MIN
233 | C02 | Supporto scientifico ed applicativo (gg/anno) ≥ 5 | MIN
234 | C01 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile)
235 | C01 | Con il presente appalto si richiede l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica Full Risk di tutto quanto fornito nell’ambito del presente appalto per tutta la durata della fornitura, ovvero all’eventuale offerta migliorativa aggiudicataria. | MIN
236 | C01 | Durante la Garanzia saranno applicate le medesime condizioni dei servizi di Assistenza Tecnica Full Risk. | MIN
237 | C01 | SLA - Guasti Bloccanti
238 | C01 | Tempo di intervento(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
239 | C01 | Tempo di risoluzione del guasto(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 16 ore | MIN
240 | C01 | SLA - Guasti Non Bloccanti
241 | C01 | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 24 ore | MIN
242 | C01 | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 72 ore | MIN
243 | C01 | Condizioni
244 | C01 | Numero di manutenzioni preventive annuali ≥ 3 | MIN
245 | C01 | Fornitura di medesime tecnologie ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori (ove possibile, specificare) | PRE
246 | C01 | Fax attivo H24, 7 giorni su 7 | PRE
247 | C01 | Indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7 | PRE
248 | C01 | Controlli di sicurezza in vigenza contrattuale | MIN
249 | C01 | Controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale | MIN
250 | C01 | Tutti i ricambi compresi | MIN
251 | C01 | Range orario ricevimento chiamate (ore) ≥ 8 | MIN
252 | C01 | Range orario attività lavorativa (ore) ≥ 8 | MIN
253 | C01 | N° massimo di giorni di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 15 gg. | MIN
254 | C01 | Servizi Post-Fornitura
255 | C01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica FULL RISK TUTTO COMPRESO in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | MIN
256 | C01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL’AORMN in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 6% | MIN
257 | C01 | Garanzia
258 | C01 | Durata della garanzia >= 24 mesi | MIN
259 | D | Servizi estesi
260 | D | Estensione dei seguenti servizi dentro il periodo di garanzia:
261 | D | Copertura dei danni causati dal morsicamento da parte del paziente | PRE
262 | D | Copertura dei danni derivanti dall’infiltrazione causata dall’errata gestione durante le fasi di pulizia/disinfezione. | PRE
263 | D | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica FULL RISK TUTTO COMPRESO con SERVIZI ESTESI INCLUSI in percentuale del valore di offerta dei sistemi:
264 | D | VIDEOCOLONSCOPIO < 17,20% | PRE
265 | D | VIDEOCOLONSCOPIO SLIM < 17,20% | PRE
266 | D | VIDEOGASTROSCOPIO < 16,50% | PRE
267 | D | VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO < 16,50% | PRE
268 | D | VIDEOGASTROSCOPIO ZOOM < 16,50% | PRE
269 | D | VIDEOGASTROSCOPIO SLIM < 16,50% | PRE
270 | D | VIDEODUODENOSCOPIO < 16,50% | PRE
271 | D | VIDEOENTEROSCOPIO < 17,20% | PRE
272 | D | ECOVIDEOGASTROSCOPIO LINEARE < 20,00% | PRE
273 | D | ECOVIDEOGASTROSCOPIO RADIALE < 20,00% | PRE