## Lotto2
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | CRITERIO | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta) | NOTE del 10/7/2017
1 | A | N.1 sistema laparoscopico con risoluzione Full HD
2 | A03 | N.1 Carrello Elettrificato
3 | A03 | Facilmente lavabile e sanificabile | MIN
4 | A03 | Dotato di almeno 8 uscite interbloccate con prese standard | MIN
5 | A03 | Fusibile di protezione dedicato per ciascun polo di alimentazione | MIN
6 | A03 | Dotato di cavo elettrico di collegamento IEC (spina/presa) per ogni uscita interboccata | MIN
7 | A03 | Alimentazione delle apparecchiature elettromedicali attraverso trasformatore d'isolamento | MIN
8 | A03 | Interruttore di comando generale | MIN
9 | A03 | Segnalazione luminosa per lo stato di funzionamento | PRE
10 | A03 | Ruote antistatiche pivottanti di cui almeno 2 frenanti | MIN
11 | A03 | Almeno n. 5 ripiani con portata di ciascuno non inferiore a 30 kg | PRE |  |  | (trattasi di refuso) SI MODIFICA IN REQUISITO PREFERENZIALE
12 | A03 | Dotato di almeno n.1 cassetto estraibile | MIN
13 | A03 | n.1 Portamonitor centrale con attacco VESA | MIN
14 | A03 | n.1 Braccio portamonitor con attacchi VESA con snodo che permetta la movimentazione | MIN
15 | A03 | Conforme alla direttiva 93/42/CE e successive integrazioni | MIN
16 | A03 | n.1 Portabombola CO2 | MIN
17 | A03 | Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature del sistema previste in fornitura | MIN
18 | A01 | N.1 Monitor principale
19 | A01 | A colori | MIN
20 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
21 | A01 | Tecnologia LED | PRE
22 | A01 | Diagonale di almeno 26 pollici | MIN
23 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
24 | A01 | Risoluzione Full HD 1920x1080 | MIN
25 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | PRE
26 | A01 | Antiriflesso | PRE
27 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
28 | A01 | Visualizzazione Immagini 3D | PRE
29 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
30 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
31 | A01 | Ingressi Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
32 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
33 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
34 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
35 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
36 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
37 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
38 | A01 | N.1 Monitor secondario
39 | A01 | A colori | MIN
40 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
41 | A01 | Tecnologia LED | PRE
42 | A01 | Diagonale di almeno 24 pollici | MIN
43 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
44 | A01 | Risoluzione Full HD 1920x1080 | MIN
45 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | PRE
46 | A01 | Antiriflesso | PRE
47 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
48 | A01 | Visualizzazione Immagini 3D | PRE
49 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
50 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
51 | A01 | Ingressi Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
52 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
53 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
54 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
55 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
56 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
57 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
58 | A01 | Connessione senza fili (Wireless) del segnale video | PRE
59 | A01 | N.1 Videoprocessore
60 | A01 | Elaborazione dell'immagine Full HD (1920X1080) | MIN
61 | A01 | Elaborazione dell'immagine Full HD 3D (1920X1080) | PRE
62 | A01 | Elaborazione dell'immagine UHD 4K (3840X2160) | PRE
63 | A01 | Elaborazione digitale per l'enfatizzazione dei tessuti | PRE
64 | A01 | Preset per enfatizzazione dei tessuti | PRE
65 | A01 | Personalizzazione dei preset per enfatizzazione dei tessuti | PRE
66 | A01 | Regolazione della luminosità automatica | PRE
67 | A01 | Bilanciamento del bianco | MIN
68 | A01 | Remotizzazione su telecamera della funzione di bilanciamento del bianco | PRE
69 | A01 | Possibilità di gestione remota | PRE
70 | A01 | Possibilità di trasmettere a monitor avvisi di stato e parametri di altri apparecchi elettromedicali | PRE
71 | A01 | Uscite Analogiche SD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
72 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
73 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
74 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
75 | A01 | Interfaccia di controllo a bordo macchina o in alternativa tastiera sanificabile | MIN
76 | A01 | Collegamento USB per la stampa immagini (indicare se funzione è svolta da altro dipositivo su colonna) | PRE
77 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in 3D tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
78 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in 2D tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
79 | A02 | N.1 Fonte Luce
80 | A02 | Sorgente di luce xenon con potenza pari a circa 300W | MIN
81 | A02 | Sorgente di luce led con potenza luminosa equivalente a lampada xenon circa 300W | PRE
82 | A02 | Temperatura di colore compresa nell'intervallo 5200-6500 °K | MIN
83 | A02 | Intensità luminosa regolabile manualmente | MIN
84 | A02 | Intensità luminosa regolabile con controllo remoto da telecamera | PRE
85 | A02 | Intensità luminosa regolabile automaticamente anche con controllo remoto da telecamera | PRE
86 | A02 | Durata della lampada >= 300 ore impiego | MIN
87 | A02 | Funzione di memoria per ripristinare l’intensità luminosa premendo il tasto stand by | PRE
88 | A02 | Funzione Stand By di sicurezza | PRE
89 | A01 | N.1 Telecamera Full HD a testa dritta
90 | A01 | Testina dotata di sensore 3CCD a colori o equivalente | MIN
91 | A01 | Acquisizione immagini nel formato 16:9 | PRE
92 | A01 | Risoluzione nativa pari ad almeno 1920 x 1080 | MIN
93 | A01 | Zoom ottico integrato alla testa della telecamera (dettagliare) | PRE
94 | A01 | Tasti di comando personalizzabili su testa telecamera (dettagliare) | PRE
95 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
96 | A01 | N.1 Telecamera Full HD pendolino
97 | A01 | Testina dotata di sensore 3CCD a colori o equivalente | MIN
98 | A01 | Acquisizione immagini nel formato 16:9 | PRE
99 | A01 | Risoluzione nativa pari ad almeno 1920 x 1080 | MIN
100 | A01 | Zoom ottico integrato alla testa della telecamera (dettagliare) | PRE
101 | A01 | Tasti di comando personalizzabili su testa telecamera (dettagliare) | PRE
102 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
103 | A03 | N.1 Sistema Archiviazione Immagini e Filmati
104 | A03 | Acquisizione e archiviazione immagini e video in risoluzione Full HD 1920x1080 in 2D | MIN
105 | A03 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE
106 | A03 | Registrazione contemporanea di due segnali video | PRE
107 | A03 | Hard Disk interno con capacità >= 1 TB (terabyte) | MIN
108 | A03 | Dotato di software check list operatoria | PRE
109 | A03 | Dotato di interfaccia RJ45 per connessione a rete aziendale | MIN
110 | A03 | Dotato di interfaccia WiFi per connessione a rete aziendale | PRE
111 | A03 | Compatibilità con protocollo DICOM (dettagliare le classi DICOM supportate) | MIN
112 | A03 | Supporto allo streaming video su rete aziendale | PRE
113 | A03 | N.1 Insufflatore
114 | A03 | Sistema di preriscaldamento autoclavabile o equivalente | PRE
115 | A03 | Portata regolabile | MIN
116 | A03 | Pressione endoaddominale regolabile | PRE
117 | A03 | Preset ottimizzati per procedure chirurgiche | PRE
118 | A03 | Portata di CO2 >= 40 l/min | PRE |  |  | (trattasi di refuso)si modifica la portata di CO2 >= 40 l/min come caratteristica preferenziale
119 | A03 | Mantenimento del pneumoperitoneo anche in caso di elevate perdite di gas | MIN
120 | A03 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE
121 | A03 | Completo di tubo di connessione verso Bombola CO2 | MIN
122 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE
123 | A03 | N.1 Pompa Irrigazione
124 | A03 | Irrigazione mediante pompa a rullo per impiego in laparoscopia | PRE
125 | A03 | Funzioni di aspirazione per impiego in laparoscopia | PRE
126 | A03 | Pulsanti per impostazione parametri di irrigazione | PRE
127 | A03 | Pulsanti per impostazione parametri di aspirazione (dettagliare) | PRE
128 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE
129 | A03 | Comando dell'irrigazione tramite pedale | PRE
130 | A01 | Ottiche Rigide
131 | A01 | Complete di cestelli per il trasporto | MIN
132 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche:
133 | A01 | Angolo di visione pari a 0° | MIN
134 | A01 | Diametro distale pari a 5 mm | MIN
135 | A01 | Elevata Luminosità | MIN
136 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
137 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
138 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
139 | A01 | Angolo di visione pari a 30° | MIN
140 | A01 | Diametro distale pari a 5 mm | MIN
141 | A01 | Elevata Luminosità | MIN
142 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
143 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
144 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche:
145 | A01 | Angolo di visione pari a 0° | MIN
146 | A01 | Diametro distale pari a 10 mm | MIN
147 | A01 | Elevata Luminosità | MIN
148 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
149 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
150 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
151 | A01 | Angolo di visione pari a 30° | MIN
152 | A01 | Diametro distale pari a 10 mm | MIN
153 | A01 | Elevata Luminosità | MIN
154 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
155 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
156 | A02 | Cavi Fonte Luce
157 | A02 | N. 3 cavi in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
158 | A02 | Diametro pari a 4,8 mm o equivalente (se non disponibile tale misura, dettagliare l'alternativa) | MIN
159 | A02 | Lunghezza pari ad almeno 230 cm | MIN
160 | A02 | Autoclavabile | MIN
161 | A02 | N. 3 cavi in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
162 | A02 | Diametro pari a 3,5 mm o equivalente (se non disponibile tale misura, dettagliare l'alternativa) | MIN
163 | A02 | Lunghezza pari ad almeno 230 cm | MIN
164 | A02 | Autoclavabile | MIN
165 | B | Servizi
166 | B01 | Consegna ed Installazione
167 | B01 | La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. | MIN
168 | B01 | La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine. | MIN
169 | B01 | Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti. | MIN
170 | B01 | La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione alle aziende Committenti che si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta. | MIN
171 | B01 | La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d’ordine. | MIN
172 | B01 | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a: | MIN
173 | B01 | manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN
174 | B01 | manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN
175 | B02 | Formazione all'Uso
176 | B02 | Corso dedicato per il personale tecnico della UO Ingegneria Clinica & Manutenzioni | MIN
177 | B02 | Durata del Corso per il personale tecnico (ore) ≥ 8 | MIN
178 | B02 | Corso dedicato per il personale sanitario | MIN
179 | B02 | Durata del Corso per il personale sanirario (ore) ≥ 20 | MIN
180 | B02 | Supporto scientifico ed applicativo (gg/anno) ≥ 5 | MIN
181 | B01 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile)
182 | B01 | Con il presente appalto si richiede l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica Full Risk di tutto quanto fornito nell’ambito del presente appalto per tutta la durata della fornitura, ovvero all’eventuale offerta migliorativa aggiudicataria. | MIN
183 | B01 | Durante la Garanzia saranno applicate le medesime condizioni dei servizi di Assistenza Tecnica Full Risk. | MIN
184 | B01 | SLA - Guasti Bloccanti
185 | B01 | Tempo di intervento(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
186 | B01 | Tempo di risoluzione del guasto(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 16 ore | MIN
187 | B01 | SLA - Guasti Non Bloccanti
188 | B01 | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 24 ore | MIN
189 | B01 | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 72 ore | MIN
190 | B01 | Condizioni
191 | B01 | Numero di manutenzioni preventive annuali ≥ 2 | MIN
192 | B01 | Fornitura di medesime tecnologie ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori (ove possibile, specificare) | PRE
193 | B01 | Fax attivo H24, 7 giorni su 7 | PRE
194 | B01 | Indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7 | PRE
195 | B01 | Controlli di sicurezza in vigenza contrattuale | MIN
196 | B01 | Controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale | MIN
197 | B01 | Tutti i ricambi compresi | MIN
198 | B01 | Range orario ricevimento chiamate (ore) ≥ 8 | MIN
199 | B01 | Range orario attività lavorativa (ore) ≥ 8 | MIN
200 | B01 | N° massimo di giorni di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 15 gg. | MIN
201 | B01 | Servizi Post-Fornitura
202 | B01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica FULL RISK TUTTO COMPRESO in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | MIN
203 | B01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL’AORMN in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 6% | MIN
204 | C | Garanzia
205 | C | Durata della garanzia >= 24 mesi | MIN