## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.3 sistemi radiologici portatili per scopia (archi a C) digitali con IB da 9" per supporto imaging radiologico principalmente in procedure di chirurgia generale, ortopedica, gastroenterologia, endoscopia interventiva, cardiologica, etc.
2 | Ciascun sistema dotato di:
3 | _comandi e generatore RX, arco a C, cuffia con tubo RX, intensificatore di immagine 9", catena TV, due monitor di visualizzazione (con relativo supporto) e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini, pedale controllo emissione.
4 | _componenti hardware e software del sistema radiologico necessari a collegare il sistema in rete con protocollo DICOM 3.0
5 | _dispositivo a camera di ionizzazione per la registrazione automatica della dose erogata al paziente con stampante.
6 | _sistema di centratura laser.
7 | _porta-cassette per esami in grafia
8 | _sistema di remotizzazione comandi RX
9 | _stampante
10 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
11 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Diagnostica per Immagini e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA e della Fisica Medica per tutta la durata del contratto.
12 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
13 | Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
14 | Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | assenza di parti/appendici esposte ad urti in fase di trasporto | PRE
2 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | cavo alimentazione di lunghezza sufficiente per poter posizionare l'arco anche in assenza di prese in prossimità | MIN
3 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | dimensioni ed ingombri ridotti | MIN
4 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | peso componente carrello arco (kg) ≤ 250 | PRE
5 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | peso componente carrello comandi (kg) ≤ 100 | PRE
6 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | peso ridotto | MIN
7 | FUNZIONALITA' | CARATTERISTICHE GENERALI | possibilità di radiografie sino a formato 24x30 | PRE
8 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | protezione anti schiacciamento cavi a pavimento | PRE
9 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | sistema portatile ad alta trasportabilità e maneggevolezza | MIN
10 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE GENERALI | display ruotabili | MIN
11 | SICUREZZA | CARATTERISTICHE GENERALI | efficiente sistema di frenaggio carrello | MIN
12 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE GENERALI | elevata resistenza agli urti | MIN
13 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: elevazione verticale motorizzata (cm) ≥ 30 | MIN
14 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: elevazione verticale motorizzata (cm) ≥ 40 | PRE
15 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: profondità (cm) ≥ 60 | MIN
16 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: profondità (cm) ≥ 67 | PRE
17 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: rotazione orbitale (°) ≥ 120 | MIN
18 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: rotazione orbitale (°) ≥ 135 | PRE
19 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 400 | MIN
20 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 720 | PRE
21 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: spazio libero (cm) ≥ 75 | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: spazio libero (cm) ≥ 85 | PRE
23 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: traslazione orizzontale (cm) ≥ 15 | MIN
24 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: traslazione orizzontale (cm) ≥ 20 | PRE
25 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | arco a C: wig/wag (°) ≥ 20 | MIN
26 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | SID (mm) ≥ 1000 | PRE
27 | CARATTERISTICHE TECNICHE | ARCO A C | SID (mm) ≥ 950 | MIN
28 | CARATTERISTICHE GENERALI | ARCO A C | arco a C in alluminio o composito | PRE
29 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | pedale a funzione multipla | MIN
30 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | comandi generatore su display touch-screen | PRE
31 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | elevato massimo tempo di scopia @ 75 kVp | MIN
32 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | frequenza cine pulsata sino almeno 25 f/s | PRE
33 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | frequenza fluoroscopia pulsata sino almeno 12 f/s | PRE
34 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | frequenza fluoroscopia pulsata sino almeno 8 f/s | MIN
35 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | frequenza memorizzazione immagini (f/s) ≥ 10 | MIN
36 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | frequenza memorizzazione immagini (f/s) ≥ 25 | PRE
37 | SICUREZZA | GENERATORE | indicatore digitale della temperatura del monoblocco | PRE
38 | SICUREZZA | GENERATORE | indicatore diigitale di livello termico del tubo radiogeno | PRE
39 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | modalità di lavoro: scopia continua/pulsata, grafia | MIN
40 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | possibilità di regolazione delle frequenze scopia/cine pulsata da parte dell'operatore | PRE
41 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | Potenza generatore (kW @ 100 kVp) ≥ 2 | MIN
42 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | Potenza generatore (kW @ 100 kVp) ≥ 5 | PRE
43 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range kV (grafia): 40- (>100) | PRE
44 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range kV (grafia): 40-100 | MIN
45 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range kV (scopia): 40- (>100) | PRE
46 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range kV (scopia): 40-100 | MIN
47 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range mA (grafia): 1- (> 20) | PRE
48 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range mA (grafia): 1-20 | MIN
49 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range mA (scopia): 0.5- (> 3) | PRE
50 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | range mA (scopia): 0.5-3 | MIN
51 | FUNZIONALITA' | GENERATORE | rapidità di accensione in pronto all'uso | MIN
52 | CARATTERISTICHE TECNICHE | GENERATORE | tipo generatore: alta frequenza | MIN
53 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | anodo fisso | MIN
54 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | anodo rotante | PRE
55 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | capacità complesso radiogeno (kHU) ≥ 1.200 | PRE
56 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | capacità complesso radiogeno (kHU) ≥ 600 | MIN
57 | FUNZIONALITA' | COMPLESSO RADIOGENO | capacità memorizzazione di almeno 180.000 immagini | PRE
58 | FUNZIONALITA' | COMPLESSO RADIOGENO | capacità memorizzazione di almeno 60.000 immagini | MIN
59 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | capacità termina anodica (HU/min) ≥ 250.000 | PRE
60 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | capacità termina anodica (HU/min) ≥ 70.000 | MIN
61 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | corrente anodica massima @ 120/220 VAC ≥ 20mA | MIN
62 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | corrente anodica massima @ 120/220 VAC ≥ 50mA | PRE
63 | SICUREZZA | COMPLESSO RADIOGENO | diaframma a lamelle doppie motorizzato | MIN
64 | SICUREZZA | COMPLESSO RADIOGENO | diaframma ad iride motorizzato | MIN
65 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dimensione fuoco grande (mm) ≤ 1.5x1.5 | MIN
66 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dimensione fuoco piccolo o singolo fuoco (mm) ≤ 0.3x0.3 | PRE
67 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dimensione fuoco piccolo o singolo fuoco (mm) ≤ 0.6x0.6 | MIN
68 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dissipazione anodica (HU/min) ≥ 20.000 | MIN
69 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dissipazione anodica (HU/min) ≥ 50.000 | PRE
70 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dissipazione complesso radiogeno (kHU/min) ≥ 4,5 | MIN
71 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | dissipazione complesso radiogeno (kHU/min) ≥ 9,0 | PRE
72 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | nr. fuochi ≥ 1 | MIN
73 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | potenza su fuoco grande (kW) ≥ 20 | PRE
74 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | potenza su fuoco piccolo o singolo fuoco (kW) ≥ 5 | PRE
75 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | potenza tubo radiogeno (kW @ 100kVp) ≥ 2 | MIN
76 | CARATTERISTICHE TECNICHE | COMPLESSO RADIOGENO | potenza tubo radiogeno (kW @ 100kVp) ≥ 5 | PRE
77 |  | COMPLESSO RADIOGENO | possibilità di utilizzo in ambito vascolare | PRE
78 |  | COMPLESSO RADIOGENO | possibilità di utilizzo in ambito cardiologico | PRE
79 | CARATTERISTICHE GENERALI | CATENA TV | ampio angolo di visuale del display (vert/oriz) | MIN
80 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | detettore ad intensificatore di brillanza da 9" | MIN
81 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | doppio display TFT medical grade da almeno 19" (oppure singolo splittabile da almeno 24") | PRE
82 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | doppio display TFT medical grade da almeno 17" (oppure singolo splittabile da almeno 22") | MIN
83 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | DQE % ≥ 60 | MIN
84 | ACCESSORI | CATENA TV | fornitura di kit di integrazione video con display di sala | PRE
85 | FUNZIONALITA' | CATENA TV | funzione LIH con memorizzazione automatica ultimo frame | MIN
86 | FUNZIONALITA' | CATENA TV | griglia antiscattering | MIN
87 | FUNZIONALITA' | CATENA TV | griglia asportabile facilmente senza necessità di utensili | PRE
88 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | nr. campi di ingresso IB ≥ 2 | MIN
89 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | IB da 9" | MIN
90 |  | CATENA TV | possibilità di upgrade con IB da 12"-13" | PRE
91 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | possibilità di montaggio di ulteriori display | PRE
92 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | risoluzione telecamera campo ingresso grande (pl/cm) ≥ 50 | MIN
93 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | risoluzione telecamera campo ingresso medio (pl/cm) ≥ 55 | MIN
94 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | risoluzione telecamera campo ingresso piccolo (pl/cm) ≥ 60 | MIN
95 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | risoluzione singolo display ≥ 1024x1024 | MIN
96 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | scanning telecamera di tipo progressivo | MIN
97 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | telecamera CCD da 1024x1024 pixels | MIN
98 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CATENA TV | telecamera con elevato rapporto s/n | MIN
99 | CARATTERISTICHE TECNICHE | SISTEMA INFORMATICO | matrice immagini memorizzate di almeno 1024x1024 pixels 12 bits | PRE
100 | CARATTERISTICHE TECNICHE | SISTEMA INFORMATICO | matrice immagini memorizzate di almeno 512x512 pixels 10 bits | MIN
101 | SICUREZZA | SISTEMA INFORMATICO | memorizzazione clip/immagini diretta on-the-fly su supporto HD/SSD | PRE
102 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | ampia possibilità di post-processing delle immagini | MIN
103 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | archiviazione clip ed immagini video con tecnologia digitale su HD | MIN
104 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | archiviazione clip ed immagini video con tecnologia digitale su SSD | PRE
105 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | database (pazienti e procedure) di facile utilizzo, interrogazione, gestione | MIN
106 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità landmark | PRE
107 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità max opacity | PRE
108 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità pixel shift | PRE
109 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità remask | PRE
110 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità road mapping | MIN
111 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | modalità sottrazione digitale | MIN
112 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | nessuna necessità di preriscaldamento in emissione | MIN
113 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | possibilità di comparazione tra immagini registrate e immagini live | PRE
114 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: cine loop | MIN
115 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: cine loop di due clip diverse in simultanea | PRE
116 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: controllo automatico/manuale real time di luminosità e contrasto | MIN
117 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: correzione automatica delle non uniformità | PRE
118 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: filtro dinamico ricorsivo real time con adattamento al movimento | PRE
119 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: filtro riduzione del rumore | PRE
120 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: inversione/negativo immagine real time | MIN
121 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: labelling e testo | PRE
122 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: misurazione lunghezze e angoli | PRE
123 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: pan real time | MIN
124 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: posizionamento di markers digitali | PRE
125 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: ribaltamento immagine destro/sinistro e alto/basso | PRE
126 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: rinforzo dei bordi | MIN
127 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: rotazione digitale real time | PRE
128 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | processing: zoom real time | MIN
129 | FUNZIONALITA' | SISTEMA INFORMATICO | accesso a database pazienti/procedure tramite password | MIN
130 | CARATTERISTICHE TECNICHE | SISTEMA INFORMATICO | display medicali con comandi touch screen | PRE
131 |  | SISTEMA INFORMATICO | tools per utilizzo in ambito vascolare | PRE
132 |  | SISTEMA INFORMATICO | tools per utilizzo in ambito cardiologico | PRE
133 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | conformità DICOM | MIN
134 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | firewall integrato | PRE
135 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | fornitura di kit connessione Wifi LAN | PRE
136 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | integrabilità con sistemi di navigazione chirurgica | PRE
137 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | porta USB per connessione di dispositivi di storage dati | PRE
138 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | possibilità di esportazione immagini a host PC remoto via TCP/IP in formati consumer (avi, mp4, jpeg, bmp,…) | PRE
139 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM MASTER CD | PRE
140 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM PRINT | MIN
141 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) | PRE
142 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM STORAGE COMMITTMENT | PRE
143 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM STORAGE PROVIDER | MIN
144 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM STORAGE USER (indicare SOP classes) | PRE
145 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | servizi DICOM WORKLIST | MIN
146 | CONNETTIVITA' | CONNETTIVITA' | masterizzatore CD ROM/DVD integrato | PRE
147 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | telecomando | MIN
148 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | telecomando wireless | PRE
149 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | adozione di accorgimenti per la riduzione della dose a pazienti/operatori (illustrare) | MIN
150 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | allarme acustico emissione raggi | PRE
151 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | allarmi/indicatori di soglia termica | MIN
152 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | camera di ionizzazione integrata per la misura della dose (o soluzione equivalente) | MIN
153 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | centratore laser | MIN
154 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | centratore laser lato IB (asportabile) | PRE
155 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | lampada segnalazione emissione raggi | MIN
156 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | possibilità di connessione alle tabelle luminose emissione raggi di sala | PRE
157 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | possibilità esportazione dati dosimetrici | PRE
158 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | possibilità gestione dati dosimetrici su sw specifico fornito per PC | PRE
159 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | preview digitale dei diaframmi | PRE
160 | FUNZIONALITA' | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | preview digitale della rotazione immagine | MIN
161 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | sw/hw registrazione dati dosimetrici | PRE
162 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | timer scopia con allarme e reset manuale | MIN
163 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | UPS integrato per l'alimentazione della elettronica a bassa potenza | PRE
164 | SICUREZZA | DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE | esportazione report esposimetrico/dosimetrico per sessione | PRE
165 | SICUREZZA | IGIENE | adozione di accorgimenti per la igienizzazione e disinfezione delle superfici (illustrare) | MIN
166 | SICUREZZA | IGIENE | superfici verniciate a polvere | PRE
167 | SICUREZZA | IGIENE | superifici facilmente detergibili/disinfettabili | MIN
168 | SICUREZZA | IGIENE | tastiera comandi facilmente detergibile/disinfettabile | MIN
169 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
170 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | garanzia di tipo FULL-RISK: 12 mesi | MIN
171 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
172 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
173 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura 24hx7gg: NO | MIN
174 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
175 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
176 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
177 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
178 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
179 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
180 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
181 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
182 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
183 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
184 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
185 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
186 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
187 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
188 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | MIN
189 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
190 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
191 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
192 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
193 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
194 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5,5% | MIN
195 | SERVIZI | FORMAZIONE | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
196 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 8h | MIN
197 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | MIN
198 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 6h | MIN
199 | SERVIZI | FORMAZIONE | esaustività dei piani formativi | MIN
200 | SERVIZI | FORMAZIONE | supporto formativo ed applicativo ≥ 2 gg | MIN
201 | SERVIZI | FORMAZIONE | follow up formativo ≥ 1 gg | MIN

## Questionario PRD
QUESTPRD
PORTATILE PER RADIOSCOPIA
Questionario tecnico
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
| Codice CIVAB | PRD
ID | PARAMETRI | VALORE
1 | GENERAZIONE EMISSIONE RADIANTE
2 | Tipo di rettificazione (dodecafase, alta frequenza,...)
3 | Ondulazione residua (% a ..... mA)
4 | Estensione kV grafia (da ... a ... kV)
5 | Risoluzione della selezione dei kV (kV)
6 | Estensione mA grafia (da ... a ... mA)
7 | Risoluzione della selezione dei mA (mA)
8 | Estensione dei tempi di esposizione (da ... a ... s)
9 | Risoluzione della selezione dei s
10 | Range mAs (min.-max.)
11 | Estensione dei kV in scopia (da ... a ... kV)
12 | Estensione dei mA in scopia (da ... a ... mA)
13 | Numero di tubi radiogeni collegabili al generatore
14 | Impianto elettrico del generatore (monofase,trifase)
15 | Caratteristiche assorbimento elettrico generatore in standby, funzionamento standard e in spunto ( A, V, VA, KW)
16 | TIPO DI EMISSIONE RADIANTE
17 | Numero max di esposizioni al secondo (espos/s)
18 | Esposimetro automatico (se si, specificare)
19 | Timer di scopia (si, no)
20 | Scopia pulsata (si, no)
21 | Dimensione fuochi (mmxmm, elencare)
22 | Capacità termica anodo (HU)
23 | Capacità dissipazione anodo (HU/min)
24 | Capacità dissipazione guaina (HU/min)
25 | Determinazione parametri esposizione
26 | Rateo di dose per differenti campi (mGy/sec)
27 | Rateo di dose/frame per differenti campi (mGy/sec)
28 | Tempi minimi di esposizione con esposimetro automatico
29 | Tempi minimi di esposizione senza esposimetro
30 | Passo tempi esposizione
31 | Programmatore anatomico (se si, specificare il n. di memoria)
32 | TUBO RADIOGENO
33 | Tipo di tubo radiogeno
34 | Valori max. di uscita (kV, mA)
35 | Capacità termica dell'anodo (HU)
36 | Velocità di raffreddamento dell'anodo (HU/min)
37 | Numero fuochi
38 | Dimensioni del fuoco o dei fuochi (mm x mm)
39 | MEMORIA
40 | Memorizzazione immagine scopica (si/no)
41 | Tipo di memoria (digitale, video, disco ecc.)
42 | Numero di immagini memorizzabili
43 | BRACCIO - ARCO
44 | Geometria (descrivere)
45 | Altezza e ingombro (descrivere)
46 | Tipi di movimento (elencare)
47 | Rotazione asse verticale (gradi)
48 | Rotazione asse orizzontale (gradi)
49 | Rotazione a pavimento (gradi)
50 | Altri movimenti (descrivere)
51 | Isocentro (si,no)
52 | Mantenimento isocentro con tutti i movimenti possibili (si,no)
53 | Descrivere variabilità isocentro
54 | Descrivere regolazione isocentro
55 | Precisione isocentro (mm)
56 | Mantenimento accessibilità al tavolo paziente (descrivere)
57 | Movimenti memorizzabili (descrivere)
58 | Velocità di rotazione
59 | Controllo velocità di rotazione (descrivere)
60 | Comandi manuali (si,no)
61 | Comandi a distanza (si,no; se si descrivere)
62 | Controllo anticollisione (si,no)
63 | Tipi di intensificatori di immagine installabili (elencare)
64 | Distanza fuoco-asse (cm, range)
65 | Distanza fuoco-film
66 | SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI
67 | Max frequenza acquisizione immagini digitali (imm/sec)
68 | Max frequenza acquisizione immagini analogiche (imm/sec)
69 | Max frequenza acquisizione immagini su angiografo/seriografo (imm/sec)
70 | Dimensione campi intensificatore di brillanza (cm)
71 | Dimensioni matrici acquisizione (pixelxpixelxbit)
72 | Frequenza di conversione ADC (MHz)
73 | Numero bit ADC
74 | Acquisizione sincronizzabile complesso QRS (ECG) (si,no)
75 | Acquisizione sincronizzabile con iniezione mezzo di contrasto (si,no)
76 | SISTEMA DI SOTTRAZIONE
77 | Mask mode (si,no)
78 | TID (si,no)
79 | Ripresa continua (si,no)
80 | Sottrazione in energia (si,no)
81 | Sottrazione ibrida (si,no)
82 | SISTEMA DI CONTROLLO E ELABORAZIONE (si, no)
83 | Costruttore elaboratore unità centrale
84 | Modello elaboratore unità centrale
85 | Bus dati unità centrale (bit)
86 | Clock unità centrale (MHz)
87 | Capacità memoria unità centrale (Mbyte, bit/byte)
88 | Sistema operativo
89 | Costruttore processore immagini (se esistente)
90 | Modello processore immagini
91 | Capacità memoria d'immagine (Mbyte, bit/byte)
92 | Memorie di massa (si,no)
93 | Tipo e dimensioni memorie di massa
94 | Numero immagini 512x512 e 1024x1024 memorizzabili
95 | Correzione automatica artefatti (se si specificare)
96 | Zoom (se si descrivere)
97 | Post-processing (se si descrivere)
98 | Programmi di filtraggio (elencare)
99 | Monitor di visualizzazione (descrivere numero tipo e dimensioni)
100 | Possibilità di più monitor di visualizzazione (specificare)
101 | SOFTWARE APPLICATIVO (si, no)
102 | Programmi disponibili (elencare)
103 | Descrizione programmi: descrivere dettagliatamente ogni programma, le funzioni delle procedure disponibili, gli eventuali parametri calcolabili e tutto quanto ritenuto necessario per la migliore descrizione del software
104 | Protocolli di esame disponibili
105 | Programmi di elaborazioni di immagini disponibili (se si elencare e descrivere)
106 | Linguaggi evoluti di programmazione disponibili (se si elencare)
107 | PARAMETRI DI QUALITA' DELL'IMMAGINE
108 | Risoluzione spaziale (pl/cm) : distanza minima tra due oggetti puntiformi ad alto contrasto che possono essere separati sull'immagine
109 | Risoluzione in contrasto : diametri minimi di cerchi a basso contrasto risolvibili sull'immagine. Si deve specificare il diametro dei cerchi in cm, il contraso percentuale, e l'esposizione (Roentgen) all'intensificatore di brillanza
110 | INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
111 | Dimensioni (alt x larg x prof)
112 | Trasportabilità (se si descrivere)
113 | Tempo medio di installazione
114 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
115 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
116 | Potenza elettrica assorbita (KW)
117 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
118 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
119 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
120 | Caratteristiche di microclima (specificare)
121 | Capacità termiche (W)
122 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
123 | Necessità di schermature per raggi-X (si,no se si descrivere)
124 | Dimensione dei locali di installazione
125 | Peso di ciascuna componente dell'apparecchiatura
126 | Peso totale (Kg)
127 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg/mq)
128 | Numero e superficie punti di appoggio
129 | SICUREZZA
130 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
131 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
132 | Accessibilità fusibili di protezione
133 | Marchi qualità (elencare)
134 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. III
135 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
136 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
137 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
138 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
139 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
140 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
141 | ALTRE CARATTERISTICHE
142 | Numero delle installazioni in Italia
143 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita)
144 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
145 | CARATTERISTICHE PARTICOLARI (descrivere)
146
147 | OPTIONAL PREVISTI (elencare)
148
149 | Ulteriori informazioni a cura dell'impresa concorrente
150
151 | Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.