## Caratteristiche CM-CP (Fano)
Tomografo computerizzato multistrato di alta fascia - Presidio Santa Croce |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | TOMOGRAFO
2 |  | GANTRY
3 | CM | Possibilità di inclinazione non inferiore a ±25°
4 | CM | Possibilità di comandare l'inclinazione sia dal gantry che dalla consolle di comando
5 | CM | Diametro del tunnel non inferiore a 70 cm
6 | CM | Laser di centratura si interno al gantry che esterno
7 | CM | Centraggio paziente e posizionamento lettino dal gantry
8 | CP | Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di scansione e di posizionamento del paziente
9 | CM | Dotato di adeguata pulsantiera per la gestione del posizionamento del paziente da entrambi i lati del tavolo porta paziente
10 | CM | Ridotto ingombro complessivo e ridotta rumorosità durante il funzionamento
11 | CP | Pannello di movimentazione lettino e centraggio paziente da ambo i lati del lettino (sinistra\destra) e del gantry (anteriore\posteriore)
12 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
13 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
14 |  | DETETTORI
15 | CM | Detettori a stato solido ad elevata efficienza - specificare
16 | CM | Detettori a stato solido ad elevata risoluzione longitudinale
17 | CM | Detettori a stato solido ad elevata risoluzione trasversale
18 | CP | Detettori completamente integrati - descrivere
19 | CM | Numero di strati fisici acquisibili contemporaneamente per singola scansione di 360°, sia in tecnica assiale che in tecnica spirale pari ad almeno 64
20 | CM | Numero di strati ricostruibili contemporaneamente per singola scansione di 360°, sia in tecnica assiale che in tecnica spirale pari ad almeno 128
21 | CM | Dimensioni minime dell’elemento lungo l’asse Z non superiore a 0,625 mm
22 | CM | Copertura anatomica almeno di 38 mm per singola rotazione con almeno 64 file di detettori fisicamente presenti
23 | CM | Descrivere geometria dei detettori
24 | CM | Distanza fuoco – detettore adeguata per ottimizzare l’efficienza geometrica del sistema d’acquisizione
25 | CM | Distanza fuoco – isocentro adeguata per ottimizzare l’efficienza geometrica del sistema d’acquisizione
26 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
27 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
28 |  | LETTINO PORTA PAZIENTE
29 | CM | Ampia larghezza del lettino
30 | CM | Minima altezza da terra non superiore a 60 cm
31 | CM | Escursione longitudinale, senza incontrare parti radio opache, almeno 2000 mm
32 | CM | Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento
33 | CM | Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm
34 | CP | Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,25 mm
35 | CM | Incremento minimo nell’escursione verticale non superiore a 1 mm
36 | CP | Incremento minimo nell’escursione verticale non superiore a 0,5 mm
37 | CM | Accuratezza nel posizionamento non superiore a ±0,5 mm
38 | CP | Accuratezza nel posizionamento non superiore a ±0,25 mm
39 | CM | Elevata velocità massima di spostamento - specificare
40 | CM | Portata massima dinamica garantita non inferiore a 200 kg
41 | CP | Portata massima dinamica garantita superiore a 200 kg
42 | CM | Possibilità di sblocco manuale in caso di rimozione forzata del paziente
43 | CP | Possibilità di movimentazione manuale in caso di mancanza di alimentazione al sistema
44 | CM | Accessorio poggiatesta esterno
45 | CM | Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame eseguibile con la configurazione proposta
46 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
47 | CP | Altri accessori forniti in dotazione
48 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
49 |  | GENERATORE RX e TUBO RADIOGENO
50 | CM | Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessore
51 | CM | Potenza massima ad uso clinico almeno 70 kW
52 | CM | Tensione minima inferiore a 85 kV
53 | CM | Tensione massima non inferiore a 135 kV
54 | CM | Valori di tensione selezionabili (specificare possibilità)
55 | CM | Adeguata filtrazione totale del fascio
56 | CM | Valori di corrente selezionabili (specificare possibilità)
57 | CM | Elevato valore di corrente massima impostabile (specificare possibilità ed eventuali limitazioni)
58 | CM | Tempo di rotazione minimo non superiore a 0,5 s (Specificare le condizioni di utilizzo)
59 | CP | Tempo di rotazione minimo inferiore a 0,4 s (Specificare le condizioni di utilizzo)
60 | CM | Tempo di rotazione selezionabile - indicare tempi impostabili
61 | CM | Tubo radiogeno ad anodo rotante
62 | CM | Elevata capacità termica di accumulo dell'anodo (MHU)
63 | CM | Tempo massimo di scansione continua non inferiore a 100 sec
64 | CM | Elevata capacità di dissipazione termica (MHU/min)
65 | CM | Doppia macchia focale
66 | CM | Dimensione macchia focale piccola e potenza max applicabile (kW)
67 | CM | Dimensione macchia focale grande e potenza max applicabile (kW)
68 | CM | Filtri Bow-Tie di diverse dimensioni- specificare
69 | CM | Overbeaming minimo - specificare
70 | CM | Adeguato sistema di collimazione
71 | CM | Collimazioni disponibili - indicare le varie combinazioni selezionabili ("numero righe x spessore strato" per le diverse collimazioni)
72 | CM | Adeguato sistema di raffreddamento - descrivere
73 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
74 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
75 |  | HW e SW in CONSOLLE DI COMANDO
76 | CM | Visualizzazione a monitor LCD/LED ad alta risoluzione, a colori e di dimensioni adeguate al corretto utilizzo clinico richiesto
77 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse
78 | CM | Possibilità di selezione programmi/protocolli
79 | CM | Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale dotato di sistema autovoice multilingue.
80 | CM | Hardware di ultima generazione con sistema di processori, memoria RAM e capacità disco rigido adeguati all’uso clinico richiesto - descrivere
81 | CM | Conformità allo standard DICOM 3: Storage, Print, Storage Commitment, Query/Retrieve, MPPS, RSDR e Worklist
82 | CM | Masterizzatore CD-ROM e DVD in formato DICOM con masterizzazione automatica di software Dicom Viewer
83 | CM | Radiografia digitale di posizionamento con possibilità di selezionare le angolazioni del tubo (almeno 0°e 90°)
84 | CM | Ricostruzione di scansioni elicoidali in risoluzione standard ed alta risoluzione
85 | CM | Ricostruzione di scansioni assiali in risoluzione standard ed alta risoluzione
86 | CM | Volume Rendering, MIP e MPR
87 | CM | Software di sincronizzazione dell’iniezione di mezzo di contrasto/scansione
88 | CM | Software per la riduzione degli artefatti metallici
89 | CM | Possibilità di gestione di acquisizioni e ricostruzioni 4D sia in maniera prospettica che retrospettiva
90 | CP | Acquisizione e software per ricostruzione Dual Energy - descrivere
91 | CM | Software ECG per l’acquisizione sincronizzata dello studio aortico, comprensivo di elettrocardiografo, auspicabilmente integrato nella macchina, con cavo paziente a 4 terminali.
92 | CM | Pacchetto per acquisizione indagini di perfusione cerebrale e body - descrivere
93 | CM | Protocollo dedicato allo start up quotidiano (riscaldamento, calibrazione, etc.) rapido e di facile utilizzo - specificare
94 | CP | Protocollo o routine automatiche dedicate all'acquisizione e analisi dei controlli di qualità periodici - specificare
95 | CP | Allarmi, con soglie impostabili, in caso di superamento di livelli di dose (CTDI, DLP, ecc…) - descrivere
96 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
97 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
98 |  | SISTEMI RIDUZIONE DELLA DOSE
99 | CM | Sistemi avanzati di riduzione della dose radiogena erogata al paziente in grado di intervenire sia in relazione all’anatomia del paziente sia al tipo di esame - specificare
100 | CM | Sistemi per la modulazione di corrente lungo l'asse longitudinale in base all'attenuazione del paziente
101 | CM | Sistemi per la modulazione di corrente lungo l'asso trasversale in base all'attenuazione del paziente
102 | CM | Sistemi per la collimazione dinamica (Pre e post FOV di acquisizione)
103 | CP | Possibilità di limitare l'erogazione in angolazioni critiche per ridurre la dose ad organi critici - specificare
104 | CM | Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini in grado di migliorare la qualità delle immagini senza che il loro utilizzo possa determinare un allungamento significativo dei tempi di esame/ricostruzione
105 | CP | Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini e riduzione della dose di tipo "model based" - descrivere
106 | CM | Allegare relazione tecnica dettagliata sui sistemi di riduzione della dose offerti
107 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
108 |  | RICOSTRUTTORE
109 | CM | Hardware di ultima generazione ad elevate prestazioni
110 | CM | Elevata velocità di ricostruzione
111 | CM | Elevato spazio di archiviazione
112 | CM | Possibilità di gestire priorità e code di ricostruzione
113 | CM | Possibilità di ricostruire in un secondo momento rispetto all'acquisizione
114 | CM | Facilità di gestione\archiviazione\cancellazione dei dati acquisiti\ricostruiti
115 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
116 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
117 |  | PRESTAZIONI RICHIESTE
118 | CM | Piena compatibilità e interfacciamento con il sistema PACS attualmente in utilizzo (Exprivia). Il sistema dovrà essere interfacciato senza ulteriori oneri per l'azienda committente
119 | CM | Specificare compatibilità ed interoperabilità con le consolle di refertazione attualmente in utilizzo clinico (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
120 | CM | Campo di vista trasversale massimo non inferiore a 50 cm con possibilità di adeguate variazioni
121 | CM | Ampio range di valori di Pitch selezionabili - specificare
122 | CM | Basso valore di minimo pitch selezionabile
123 | CM | Pitch selezionabile da consolle
124 | CM | Matrice di acquisizione e ricostruzione almeno 512x512 pixels
125 | CM | Acquisizione 4D per studi cardiaci (ECG Gating)
126 | CM | Esecuzione di studi polifasici in pazienti traumatizzati anche obesi con acquisizione a strato sottile per ricostruzioni vascolari
127 | CM | Esecuzione di biopsie CT-guidate in fluoroscopia bi/tri-dimensionale con fornitura di tutti gli accessori e le tecnologie eventualmente necessarie - dettagliare e descrivere
128 | CM | Protocolli dedicati per pazienti pediatrici
129 | CM | Esecuzione di indagini di perfusione cerebrale e body - dettagliare e descrivere
130 | CM | Risoluzione spaziale standard (in pl/cm al 2%, al 10% e al 50% della curva MTF), con l'indicazione dei kV, mA, tempo di scansione, protocollo e fantoccio utilizzato - allegare curva MTF con filtro standard
131 | CM | Risoluzione spaziale in alto contrasto (in pl/cm al 2%, al 10% e al 50% della curva MTF), con l'indicazione dei kV, mA, tempo di scansione, protocollo e fantoccio utilizzato - allegare curva MTF con filtro alta risoluzione
132 | CM | Risoluzione a basso contrasto (mm) misurata allo 0,3% di differenza di densità e la dose in mGy per ottenere tale valore (il protocollo di scansione/misura dovrà prevedere uno spessore di strato di circa 10 mm e il fantoccio standard di 20 cm)
133 | CM | Indicare i valori di dose in mGy per ottenere un dettaglio rispettivamente di 3 e 5 mm allo 0,3% di differenza di densità (il protocollo di scansione/misura dovrà prevedere uno spessore di strato di circa 10 mm e il fantoccio standard di 20 cm) - fornire le curve di contrasto, dettaglio e dose
134 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Encefalo - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
135 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Torace - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
136 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Addome/Pelvi - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
137 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Vascolare Periferico - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
138 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Total Body - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
139 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Cardio TC - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
140 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
141 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
142 |  | WORKSTATION DI POST-PROCESSING
143 |  | HARDWARE
144 | CM | Almeno 2 postazioni di post-elaborazione utilizzabili simultaneamente in maniera completa
145 | CP | Più di 2 postazioni di post-elaborazione utilizzabili simultaneamente in maniera completa
146 | CM | Descrivere l'architettura di rete del sistema di refertazione offerto
147 | CM | Visualizzazione a monitor LCD\LED di adeguate dimensioni ad alta risoluzione a colori
148 | CM | Adeguata memoria RAM e capacità di memoria su disco rigido
149 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse
150 | CM | Conformità allo standard DICOM 3
151 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
152 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
153 |  | SOFTWARE
154 | CM | Volume Rendering, MIP e MPR
155 | CM | Ricostruzioni multiplanari e curvilinee MPR
156 | CM | Software di ricostruzioni 3D di Superficie
157 | CM | Software dentale
158 | CM | Software per colonscopia virtuale con possibilità di: analisi simultanea di supino/prono, di percorso automatico, con possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)
159 | CM | Software per endoscopia virtuale con navigazione automatica
160 | CM | Software per lo studio automatico del nodulo polmonare, con possibilità di riconoscimento della tipologia e segmentazione 3D; gestione del report medico e paziente; gestione dell’archivio e del confronto dei dati di esami diversi con la maggior quantità di parametri di confronto. Completo di sistema CAD per identificazione automatica delle possibili lesioni
161 | CM | Software per la rimozione automatica dell’osso
162 | CM | Software dedicati agli studi ANGIO CT
163 | CM | Software CARDIO CT completi di valutazione della quantità di calcio presente nelle coronarie e gestione del report prodotto
164 | CM | Software per lo studio automatico del distretto cardiaco che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo
165 | CM | Software per lo studio oncologico
166 | CM | Software per la pianificazione degli stent con produzione di relativo report
167 | CM | Pacchetto software dedicato alla pianificazione per interventi di protesi della valvola aortica
168 | CM | Software di segmentazione e volumetria automatica del fegato
169 | CM | Software perfusione cerebrale e body dedicati alla ricostruzione su WS
170 | CM | I software offerti devono essere accessibili da tutte le workstation di refertazione anche in caso di utilizzo simultaneo
171 | CP | Eventuali altri software offerti
172 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software offerti
173 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software disponibili in opzione (non compresi in offerta)
174 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
175 |  | ACCESSORI
176 |  | INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO A TRE VIE
177 | CM | Iniettore a tre vie e gestione contemporanea mdc e soluzione fisiologica
178 | CM | Automatico, programmabile
179 | CM | Possibilità di impostare i parametri di iniezione (rateo, delay, etc…)
180 | CM | Possibilità di sincronizzazione con il tomografo offerto
181 | CM | Compatibilità con i consumabili utilizzati negli iniettori presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
182 | CM | Alte prestazioni per l’utilizzo nelle acquisizioni avanzate di esami cardiaci
183 | CM | Dotato dei maggiori sistemi di sicurezza per il paziente
184 | CM | Maneggevole e di semplice operabilità
185 | CM | Minimo rischio di sversamenti del MDC
186 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
187 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
188 |  | ELETTROCARDIOGRAFO
189 | CM | Sincronizzazione con il tomografo offerto
190 | CP | Integrato con il tomografo
191 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
192 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
193 |  | CARRELLO EMERGENZE
194 | CM | Carrello per la gestione delle emergenze completo di defibrillatore e tutto quanto necessario per l'emergenza - descrivere
195 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
196 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
197 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
198 |  | APPARECCHIO PER ANESTESIA
199 | CM | Apparecchio integrato per anestesia (monitoraggio e ventilazione) completo di tutto quanto necessario - descrivere
200 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
201 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
202 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
203 |  | INSUFFLATORE CO2
204 | CM | Insufflatore CO2 ad uso colon TC (endoscopia virtuale)
205 | CM | Almeno una bombola di CO2
206 | CM | Dotato di tutto quanto necessario al suo corretto e sicuro funzionamento
207 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
208 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
209 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
210 |  | GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)
211 | CM | Gruppo di continuità (UPS) per garantire alimentazione a consolle, lettino e gantry (escluso tubo RX) in caso di interruzione della corrente
212 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
213 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
214 |  | STRUMENTAZIONE TECNICA
215 | CM | Dispositivi di sicurezza anti-X come da normativa vigente
216 | CM | Dispositivi per il posizionamento e comfort del paziente (cuscini e materassini per posizionamento del paziente, fasce di contenimento, etc.)
217 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
218 |  | FORNITURA ARREDI
219 | CM | Arredi completi per sala comandi, locale refertazione, sala esame CT e locale preparazione con bagno - descrivere e dettagliare soluzioni offerte per ogni locale
220 | CM | Asta porta flebo
221 | CM | Carrello porta-strumenti
222 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
223 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
224 |  | FANTOCCI E SOFTWARE PER CONTROLLI DI QUALITÀ
225 | CP | Software per la valutazione della dose equivalente agli organi, dose efficace e rischi per i pazienti - descrivere
226 | CP | Licenza aggiuntiva software per controlli di qualità in dotazione al reparto di Fisica Medica (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
227 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
228 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
229 |  | LAVORI DI RIADATTAMENTO DEI LOCALI E TEMPISTICHE
230 |  | Lavori adeguamento
231 | CM | All'interno dell'area di intervento dovranno essere realizzati almeno i seguenti locali: 1 sala Consolle con spazio per postazione di refertazione preferibilmente separata, 1 Sala Esame\Tomografo, 1 Locale Preparazione con Bagno
232 | CM | Layout delle sale di cui al punto precedente atto a garantire un ottimale flusso di lavoro, fruibilità dell'utenza, sicurezza, radioprotezione, comfort dei pazienti e del personale ed estetica dei locali
233 | CM | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, di sicurezza, HVAC, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso”
234 | CM | La ditta aggiudicataria si dovrà fare carico di tutte le eventuali opere di rinforzo dei solai necessarie all'installazione e messa in utilizzo della tecnologia
235 | CM | Dovranno essere previsti tutti gli adeguamenti necessari per rispettare la vigente normativa antincendio
236 | CM | Le superfici di finitura (pavimenti e rivestimenti) devono essere in pvc antistatico (tipo Tarkett o similari) termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento
237 | CM | I controsoffitti devono essere ispezionabili in pannelli 60x60 cm in fibre minerali atossici con reazione al fuoco superiore a 1
238 | CM | Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
239 | CM | L’impianto di illuminazione deve garantire i lux necessari per ogni tipologia di ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
240 | CM | All’interno dei quadri elettrici devono essere previste tutte le segnalazioni di stato e di avaria delle varie apparecchiature tecnologiche (pompe, motori, ecc.), nonché tutte le segnalazioni di rilievo necessarie per il buon funzionamento del TC e per limitare eventuali disagi e disservizi riducendo i tempi per l’individuazione delle anomalie
241 | CM | La rete di gas medicali da realizzarsi nell’area oggetto dell’intervento, eseguita in rame conformemente alle normative vigenti, deve essere allacciata alla linea esistente. Le prese gas medicali (ossigeno, vuoto e aria), dovranno essere con attacco unificato AFNOR
242 | CM | Dal punto di vista strutturale, il progetto esecutivo deve accertare se il solaio esistente, della portata di 300 daN/mq, sia adeguato a sostenere il peso del macchinario. Qualora la portata non fosse giudicata sufficiente, il progetto deve prevedere tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera
243 | CM | Il progetto esecutivo degli impianti elettrici deve provvedere alla verifica preventiva del bilancio energetico sotteso al quadro di piano, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento
244 | CM | Il progetto esecutivo deve prevedere tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura TC offerta
245 | CM | Il progetto dovrà garantire la completa visibilità del paziente in ogni condizione mediante visiva schermata - descrivere
246 | CP | Il progetto dovrà garantire la completa visibilità del paziente in ogni condizione mediante visiva schermata e sistema TVCC - descrivere
247 | CM | La sala in cui verrà alloggiato il tomografo, la sala comandi, la sala preparazione e gli eventuali altri locali coinvolti dovranno essere completati con tutto quanto necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento del tomografo stesso
248 | CM | Fornitura ed installazione di impianto di climatizzazione dedicato (UTA e gruppo frigorifero), al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno delle sale coinvolte e garantire i necessari ricambi d'aria
249 | CM | L'impianto di trattamento aria per il mantenimento delle condizioni termo igrometriche previste per legge di distribuzione dell'aria deve garantire i requisiti minimi di legge
250 | CM | Progetto di radioprotezione a firma di personale competente considerando un carico di circa 10000 esami/anno
251 | CM | Porte scorrevoli anti X motorizzate - almeno per l'accesso barelle in sala esame
252 | CP | Porte scorrevoli anti X motorizzate - almeno per l'accesso in sala esame
253 | CM | Inclusi tutti gli eventuali adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'installazione e l'utilizzo della nuova apparecchiatura
254 | CM | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative
255 | CM | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08
256 | CM | Dovrà essere garantita la continuità di erogazione di tutti gli impianti (elettrici, impiantistici, gas medicali, ecc…) durante l'esecuzione degli interventi al fine di non arrecare disagi alle attività svolte nei locali attigui a quelli interessati. Nel caso in cui si renda necessario interrompere la regolare esecuzione di qualsiasi tipo di impianto, questo dovrà essere tempestivamente comunicato e concordato con la stazione appaltante al fine di verificare le utenze coinvolte e l'assenza di disagi e/o disservizi
257 | CM | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza, monitoraggio e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ecc…)
258 | CM | Realizzazione\integrazione impianto Gas Medicali secondo normativa vigente
259 | CM | Elevata cura del planning delle attività e delle interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni)
260 | CM | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame
261 | CP | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame con soluzioni innovative
262 | CM | Opere accessorie previste ed offerte al fine di una miglior fruibilità dei locali oggetto di intervento
263 | CM | Smontaggio, ritiro e smaltimento non conservativo delle tecnologie radiologiche (telecomandato OmniDiagnost - Philips, teleradiografo ArcCeil) e relativi accessori presenti nei locali oggetto di intervento
264 | CM | Allegare progetto, progetto di radioprotezione, cronoprogramma dettagliato e planimetrie (anche in .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
265 | CM | Ottimizzazione dei percorsi di operatori e pazienti
266 | CM | Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sotto i profili architettonico, strutturale ed impiantistico: REDAZIONE della PRATICA EDILIZIA presso il Comune di FANO per l'ottenimento del prescritto Titolo abilitativo (incarico a tecnico abilitato); REDAZIONE della PRATICA SICUREZZA: Incarico a tecnico abilitato per i ruoli di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; REDAZIONE PRATICA SISMICA: Incarico a tecnico abilitato per il deposito all'Ufficio sismico della Regione Marche
267 | CM | Tutte le opere di natura edile, strutturale e impiantistica necessarie per consegnare le opere oggetto di fornitura complete e perfettamente funzionanti sono a totale carico dell’aggiudicatario e si intendono comprese nell’offerta formulata in fase di gara. La ditta offerente ai fini della redazione dell’offerta deve tenere conto di tutte le circostanze e situazioni rilevate all’atto del sopralluogo, quali il posizionamento dei quadri elettrici, la distribuzione dei gas medicinali e dei quadri di cablaggio strutturato. L’offerta deve intendersi a partire dal quadro elettrico di potenza (compreso) fino all’alimentazione di tutte le apparecchiature previste e fornite nel presente appalto
268 | CM | Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, le condutture devono essere del tipo non propagante l’incendio e posate in opportune canalizzazioni da realizzare a carico del concorrente
269 | CM | Gli impianti soggetti a progettazione (ad es. imp. elettrici, gas medicinali, ecc.) devono essere redatti a firma di tecnico abilitato. Ad esempio per gli impianti elettrici:- progetto di installazione a firma di tecnico abilitato approvato dalla stazione appaltante; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 37/08; - relazione e verifiche in conformità alle norme CEI 64/8
270 | CM | La progettazione deve rispondere appieno ai dettami delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione.
271 | CM | L'Appaltatore deve fornire un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione dello stesso
272 | CM | Al termine dei lavori, devono essere forniti elaborati as – built degli impianti realizzati, compresivi di schemi funzionali, planimetrie, relazione dettagliante le specifiche tecniche e manutentive delle apparecchiature installate
273 | CM | Il dimensionamento deve essere svolto considerando i seguenti parametri microclimatici di riferimento: Temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24°C - Umidità relativa: 40 / 60% - N° ricambi orari: 15 volumi/ora (Aria esterna senza ricircolo) - Velocità terminale aria: 0,05/0,15 m/s - Pressione: positiva con gradiente minimo 10 Pa per ambienti limitrofi, 15 Pa per ambienti esterni - Filtraggio aria: 99,97. I fluidi termo vettori derivati dalla sotto centrale avranno le seguenti caratteristiche: - Acqua Calda: 70 – 60 °C, - Acqua Refrigerata: 7 – 12 °C
274 | CM | Gli interventi devono essere concepiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con preciso riferimento alle indicazioni e prescrizioni fornite dalle più recenti ed autorevoli normative tecniche di settore oggi note a livello internazionale
275 | CM | Dei locali esistenti deve essere verificata l’idoneità rispetto alla installazione della nuova apparecchiatura e devono essere progettate tutte le eventuali modificazioni necessarie per poter realizzare un'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative e disposizioni di leggi vigenti. La ditta offerente deve verificare l’esattezza delle informazioni fornite e prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti per poter produrre un progetto di lay-out corretto e di qualità. La necessità di eventuali opere strutturali potrà derivare dal peso delle apparecchiature oltreché dalla compatibilità dell’installazione con le strutture esistenti
276 | CM | Le strutture dovranno essere calcolate, progettate e firmate da ingegnere calcolatore strutturista abilitato, tenendo in debita considerazione quanto già esistente. Il progetto di calcolo, assieme a tutto il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario, è subordinato ad approvazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e degli organi istituzionali competenti.
277 | CM | Devono essere indicate, già all’interno del progetto presentato in sede di gara, tutte le opere propedeutiche necessarie, tra le quali: opere provvisionali, di protezione ecc.; spostamento e/o modifica di impianti esistenti; demolizioni e smontaggi di ogni genere; Per le opere di realizzazione di nuove strutture dovranno essere accennati in sede di gara e, poi, approfonditi dall’aggiudicatario nell’ambito del progetto esecutivo: eventuali appoggi, selle, piastre, ancoraggi ecc. alle strutture verticali esistenti per l'inserimento delle nuove strutture; fornitura e posa in opera di carpenterie in acciaio, della classe e delle forme e sezioni risultanti dal progetto di dimensionamento strutturale; getti integrativi con conglomerati cementizi speciali;eventuale uso di resine e prodotti speciali; eventuale realizzazione di opere necessarie al rinforzo e ripartizione dei massetti, per raggiungere le nuove portanze e per evitare danni da punzonamento
278 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
279 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
280 | CM | Tempi di consegna ed installazione
281 | CM | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 90 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
282 | CP | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 75 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
283 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
284 |  | ASSISTENZA TECNICA
285 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
286 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
287 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK: 60 mesi
288 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK: >60 mesi
289 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
290 | CM | Inclusa fornitura usurabile
291 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
292 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
293 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
294 |  | Tempi
295 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
296 | CM | o contatto service remoto: entro 30 minuti
297 | CM | o eventuale connessione remota: entro 1h
298 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
299 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
300 | CM | o per guasto bloccante ≤ 72h
301 | CP | o per guasto bloccante ≤ 48h
302 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
303 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 96h
304 |  | Servizi aggiuntivi
305 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
306 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
307 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
308 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
309 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 10gg
310 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
311 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 5/7gg (esclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi)
312 | CP | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 6/7gg (inclusi sabato e prefestivi)
313 | CP | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 7/7gg (inclusi sabato, domenica, prefestivi e festivi)
314 | CM | Range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/24h (specificare orari)
315 | CM | Range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 12h/24h (specificare orari)
316 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
317 | CM | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
318 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
319 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
320 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
321 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
322 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 13%
323 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 10%
324 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 11%
325 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 9%
326 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
327 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
328 | CP | Altri servizi offerti
329 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
330 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
331 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
332 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
333 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
334 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
335 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
336 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali coinvolte. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
337 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per il personale della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni per le componenti impiantistico/strutturali della fornitura
338 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
339 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
340 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
341 | CM | Esaustività piani formativi
342 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM