## descr_fornitura e importo gara
TOTALE
(IVA esclusa)
Forno per materiale termoplastico. | 5000
Servizi inclusi: | 0
• Servizi di consegna, installazione, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione;
• Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore, su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia;
• Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia – se applicabile;
Garanzia: almeno 12 mesi con assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi estesa all'intera fornitura.

## Caratteristiche CM-CP Forno
Forno per materiale termoplastico |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | Forno per materiale termoplastico
2 | CM | N° 1 Forno per il riscaldamento e l'attivazione del materiale termoplastico utilizzato per la creazione di sistemi di immobilizzazione del paziente durante i trattamenti radioterapici
3 | CM | Sistema appositamente progettato per applicazioni di radioterapia oncologica
4 | CM | L'intero sistema dovrà garantire facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
5 | CM | Forno di tipo a convezione, a secco
6 | CM | Alimentazione di rete
7 | CM | Sistema compatibile con tutte le maschere termoplastiche in dotazione al reparto
8 | CM | Dimensioni utili della camera tali da permettere il trattamento di almeno un "foglio" di materiale termoplastico di dimensioni almeno di 60 cm x 40 cm (larghezza x profondità)
9 | CP | Possibilità di riscaldare più maschere contemporaneamente
10 | CM | Controllo elettronico della temperatura
11 | CM | Struttura e materiali resistenti e idonea coibentazione atta a minimizzare la dispersione e la trasmissione termica verso l'esterno della camera
12 | CM | Temperatura impostabile almeno nell'intervallo compreso tra 65°C e 75°C
13 | CM | Dotato di indicatori ed eventuali display di visualizzazione impostazioni e stato di funzionamento
14 | CM | Dotato di interfaccia comandi di facile interpretazione ed impostazione
15 | CM | Dotato di accorgimenti di sicurezza che prevedano, come minimo, lo spegnimento automatico in caso di sovratemperatura
16 | CM | Elevata velocità di raggiungimento della temperatura operativa
17 | CM | Elevata omogeneità della temperatura all'interno del forno
18 | CP | Possibilità di riscaldamento di maschere già formate
19 | CM | Fornitura di tutti gli accessori necessari al corretto e sicuro funzionamento (ad es. sistemi di sostegno, griglie, ecc.)
20 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
21 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
22 | CM | TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
23 | CM | Tempi di fornitura e installazione ≤ 60 gg. solari consecutivi dall'ordine
24 | CP | Tempi di fornitura e installazione ≤ 30 gg. solari consecutivi dall'ordine
25 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato
26 |  | ASSISTENZA TECNICA
27 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
28 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
29 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 12 mesi
30 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 12 mesi
31 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
32 | CM | Inclusa fornitura usurabile (se applicabile)
33 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
34 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
35 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
36 |  | Tempi
37 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
38 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
39 | CM | o eventuale connessione remota: entro 2h
40 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
41 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
42 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
43 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
44 | CP | Fornitura muletto del sistema completo in caso di guasto bloccante
45 |  | Servizi aggiuntivi
46 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
47 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
48 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
49 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
50 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
51 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
52 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
53 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
54 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
55 | CP | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
56 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
57 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
58 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
59 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
60 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
61 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
62 | CP | Altri servizi offerti
63 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
64 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
65 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
66 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
67 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
68 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
69 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
70 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
71 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
72 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
73 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
74 | CM | Esaustività piani formativi
75 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM