## desc_fornitura importo_gara
TOTALE
(IVA esclusa)
Fantoccio ad acqua (Water Phantom) per dosimetria assoluta e relativa e relativi accessori. | 120000
Servizi inclusi: | 0
• Servizi di consegna, installazione, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione;
• Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore, su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia;
• Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia – se applicabile;
Garanzia: almeno 12 mesi con assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi estesa all'intera fornitura.

## Caratteristiche CM-CP Fantoccio
Fantoccio ad acqua (Water Phantom) per dosimetria assoluta e relativa |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | CARATTERISTICHE GENERALI E ERGONOMIA
2 | CM | N°1 fantoccio ad acqua per dosimetria assoluta e relativa di ultima generazione compatibile con tutta la strumentazione (camere, elettrometri, ecc) di misura in dotazione al reparto. Camere, rivelatori e elettrometri in dotazione: • Camera a ionizzazione PTW Farmer 0,6 cc impermeabile; • Camera a ionizzazione PTW Farmer 0,6 cc; • Camera a ionizzazione PTW PinPoint 3D 0,016 cc; • Camera a ionizzazione PTW Semiflex 0,125 cc; • Camera a ionizzazione PTW Advanced Markus 0,02 cc; • Camera a ionizzazione PTW TRef 10,5 cc; • Camera a ionizzazione PTW Soft X-Ray 0,005 cc; • Rivelatore PTW MicroDiamond; • Rivelatore PTW eDiode; • Elettrometro PTW Unidos; • Elettrometro PTW Multidos; • Elettrometro PTW Tandem.
3 | CM | Vasca in PMMA con spessore di almeno 15 mm
4 | CM | Minimo ingombro del sistema ed elevata ergonomia
5 | CM | Sistema completo di serbatoio acqua ad elevata capacità
6 | CM | SW di controllo ed elaborazione di ultima generazione completo di tutte le funzionalità per dosimetria assoluta e relativa
7 | CP | Sistemi leggeri, ergonomici e di facile utilizzo
8 | CP | Sistema dotato di connettore M nativo
9 | CP | Serbatoio integrato nel sistema al fine di minimizzare gli ingombri
10 | CP | Unità di controllo integrata
11 | CM | Dovrà essere incluso il ritiro del vecchio sistema attualmente in uso (PTW - MP3)
12 | CM | Completa migrazione di tutti i dati di misura acquisiti e di tutte le elaborazioni (intero database) nel nuovo sistema
13 | CP | Completa migrazione di tutti i dati di misura acquisiti e di tutte le elaborazioni (intero database) nel nuovo sistema con possibilità di analisi con gli stessi protocolli
14 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
15 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
16 |  | FUNZIONALITÀ ED AUTOMAZIONE
17 | CM | Elevata velocità di riempimento e svuotamento
18 | CM | Elevato range utile di scansione di almeno 450 x 450 x 400 mm (L×W×H)
19 | CM | Elevata accuratezza nel posizionamento dei rivelatori (non superiore a 0,1 mm)
20 | CM | Elevata riproducibilità nel posizionamento dei rivelatori (non superiore a 0,1 mm)
21 | CM | Dotato di modulo software per conversione dei dati utile alla modellizzazione delle macchine di trattamento nei TPS in dotazione al reparto (Monaco v.5.51)
22 | CM | Sistema di movimentazione completamente automatizzato
23 | CP | Posizionamento automatico di tutte le camere/rivelatori in dotazione (PTW) al punto di misura effettivo
24 | CP | Messa in bolla del sistema e centraggio fantoccio senza la necessità di intervento dell'operatore
25 | CP | Sistema funzionante in modalità completamente wireless (descrivere funzionalità)
26 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
27 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
28 |  | ACCESSORI
29 | CM | Completo di tutti gli eventuali supporti e sistemi di fissaggio per ciascun modello di rivelatore/camera in dotazione al reparto al fine di consentire il facile, saldo, accurato e riproducibile posizionamento dei rilevatori, la protezione dei cavi di collegamento e il fissaggio degli stessi in posizione opportuna
30 | CM | Dotato di elettrometro veloce a due canali (indipendenti) idoneo per dosimetria relativa ed assoluta in accordo alla IEC 60731
31 | CP | Dotato di elettrometro veloce a due canali (indipendenti) integrato e idoneo per dosimetria relativa ed assoluta in accordo alla IEC 60731
32 | CM | Dotato di field chamber a ionizzazione (air-vented), impermeabile, a ridotto volume (non superiore a 0.13 cc) ed elevate prestazioni completa di certificato di calibrazione
33 | CM | Dotato di reference chamber a ionizzazione (air-vented), impermeabile, a ridotto volume (non superiore a 0.13 cc) ed elevate prestazioni completa di certificato di calibrazione.
34 | CP | Dotato di rivelatore a stato solido ad alta efficienza e risoluzione (ad es. micro-diamante sintetico o equivalente)
35 | CM | Completo di sistema di supporto e posizionamento delle reference e field chamber
36 | CM | Fornitura di PC notebook avente caratteristiche adeguate alla corretta gestione del sistema. Dovrà essere inclusa l'installazione e la configurazione del sistema operativo, delle periferiche e dei software necessari per la completa funzionalità delle attrezzature offerte
37 | CM | Dotazione di tutti gli eventuali alimentatori e cavi di collegamento dei dispositivi offerti al fine del corretto funzionamento del sistema
38 | CM | Completo di tutti gli accessori HW e SW per l'effettuazione della dosimetria assoluta
39 | CM | Fornitura e dotazioni complete per poter effettuare misure di TPR e dosimetria assoluta
40 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
41 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
42 | CM | TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
43 | CM | Tempi di fornitura e installazione ≤ 60 gg. solari consecutivi dall'ordine
44 | CP | Tempi di fornitura e installazione ≤ 30 gg. solari consecutivi dall'ordine
45 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato
46 |  | ASSISTENZA TECNICA
47 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
48 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
49 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 12 mesi
50 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 12 mesi
51 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
52 | CM | Inclusa fornitura usurabile (se applicabile)
53 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
54 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
55 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
56 |  | Tempi
57 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
58 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
59 | CM | o eventuale connessione remota: entro 2h
60 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
61 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
62 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
63 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
64 | CP | Fornitura muletto del sistema completo in caso di guasto bloccante
65 |  | Servizi aggiuntivi
66 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
67 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
68 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
69 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
70 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
71 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
72 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
73 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
74 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
75 | CP | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
76 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
77 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
78 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
79 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
80 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
81 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
82 | CP | Altri servizi offerti
83 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
84 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
85 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
86 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
87 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
88 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
89 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
90 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
91 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
92 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
93 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
94 | CM | Esaustività piani formativi
95 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM