## descr_fornitura importo gara
TOTALE
(IVA esclusa)
Sistema per tatuaggi in radioterapia. | 35000
Servizi inclusi: | 0
• Servizi di consegna, installazione, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione;
• Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore, su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia;
• Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia – se applicabile;
Garanzia: almeno 12 mesi con assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi estesa all'intera fornitura.

## Caratteristiche CM-CP Tattoo
Sistema per tatuaggi in radioterapia |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | Sistema per tatuaggi in radioterapia
2 | CM | N° 1 Sistema dedicato alla effettuazione di tatuaggi in ambito radioterapico
3 | CM | Sistema appositamente progettato per applicazioni di radioterapia oncologica
4 | CP | Possibilità di effettuazione di tatuaggi in maniera indolore e anche temporanei
5 | CM | Utilizzo di aghi monouso che riducono il rischio di puntura accidentale dell'operatore
6 | CM | Ergonomico e facilmente trasportabile
7 | CP | Completamente wireless
8 | CM | Certificato come Dispositivo Medico di Classe II
9 | CM | Possibilità di regolare e controllare accuratamente la profondità di effettuazione del tatuaggio con visualizzazione delle profondità selezionata
10 | CP | Disponibilità di pigmenti di colore diverso dal nero
11 | CM | Fornitura di kit per l'effettuazione di tatuaggi per almeno 1000 pazienti
12 | CP | Fornitura di carrello dedicato per il trasporto e l'utilizzo del sistema
13 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
14 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
15 | CM | TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
16 | CM | Tempi di fornitura e installazione ≤ 60 gg. solari consecutivi dall'ordine
17 | CP | Tempi di fornitura e installazione ≤ 30 gg. solari consecutivi dall'ordine
18 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato
19 |  | ASSISTENZA TECNICA
20 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
21 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
22 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 12 mesi
23 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 12 mesi
24 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
25 | CM | Inclusa fornitura usurabile (se applicabile)
26 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
27 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
28 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
29 |  | Tempi
30 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
31 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
32 | CM | o eventuale connessione remota: entro 2h
33 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
34 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
35 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
36 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
37 | CP | Fornitura muletto del sistema completo in caso di guasto bloccante
38 |  | Servizi aggiuntivi
39 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
40 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
41 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
42 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
43 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
44 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
45 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
46 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
47 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
48 | CP | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
49 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
50 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
51 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
52 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
53 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
54 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
55 | CP | Altri servizi offerti
56 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
57 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
58 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
59 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
60 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
61 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
62 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
63 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
64 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
65 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
66 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
67 | CM | Esaustività piani formativi
68 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM