## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | a) n. 1 Sistema di sequenziamento pirofosforico comprendente:
2 | n. 1 Sequenziatore Pirofosforico
3 | n. 1 Sistema di Amplificazione del DNA
4 | n. 1 Bagno a secco digitale
5 | n. 1 Cappa PCR
6 | n. 1 Frigoriferi a 2 compartimenti
7 | n. 1 Agitatore riscaldato
8 | n. 3 set di micropipette
9 | n. 1 Workstation completa di:
10 | 1. Hardware completo per la fruizione dei servizi software
11 | 2. Pacchetto software di interpretazione dei dati provenienti dal sequenziatore pirofosforico
12 | b) n. 1 Software di gestione della cartella clinica elettronica
13 | c) Reagenti, kit e materiale consumabile, indispensabili per il corretto funzionamento delle macchine (tutto quel che risulta necessario per eseguire la corretta esecuzione dei test, calibrazione, manutenzione, controlli di qualità degli strumenti forniti)
14 | d) Servizi di formazione, supporto e assistenza tecnica

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | SEQUENZIATORE PIROFOSFORICO
CM2 | Nuovo
CM3 | Tecnica di pirosequenziamento
CM4 | Compatibile con piastra di lettura a 96 pozzetti
CM5 | Genotipizzazione
CM6 | Determinazione della frequenza allelica
CM7 | Elevata sensibilità
CM8 | Elevata accuratezza
CM9 | Completo di stazione di lavoro per la preparazione al sequenziamento dei prodotti di PCR
CM10 | Compatibilità completa con tutto il materiale fornito attraverso codesto CSA
CM11 | Alimentazione elettrica a 230 V – 50 Hz
CM12 | SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE DEL DNA
CM13 | Nuovo
CM14 | Automatico
CM15 | Tramite reazione a catena della polimerasi (PCR)
CM16 | Real-time
CM17 | Uniformità di temperatura
CM18 | Uniformità di lettura su tutte le posizioni possibili
CM19 | n. 4 rotori intercambiabili
CM20 | Sistema di eccitazione/rilevazione basato su LED
CM21 | Possibilità di utilizzo di provette PCR standard
CM22 | Volume della reazione da 5 a 100 microlitri
CM23 | n. 2 led e filtri di rilevazione delle fluorescenze
CM24 | Garanzia di sicurezza per l'operatore
CM25 | Alimentazione elettrica a 230 V – 50 Hz
CM26 | Gruppo di continuità
CM27 | ridotto ingombro
CM28 | tempo d’intervento inferiore agli 0,5 secondi, che garantisca la continuità dell’erogazione elettrica agli strumenti in caso di black-out
CM29 | correttamente dimensionato per sostenere il carico delle apparecchiature fornite attraverso codesto CSA, per un tempo di circa 30 minuti
CM30 | BAGNO A SECCO DIGITALE
CM31 | Nuovo
CM32 | Ridotto peso e ingombro
CM33 | Display per la visualizzazione della temperatura di esercizio
CM34 | Accurato controllo della temperatura
CM35 | Temperatura d'esercizio configurabile indicativamente nel range 20 °C - 100 °C
CM36 | Tastiera di comando facilmente lavabile e disinfettabile
CM37 | Dotato di tutti gli adattatori/accessori per ospitare piastre compatibili con la fornitura di codesto CSA
CM38 | Alimentazione elettrica a 230 V – 50 Hz
CM39 | CAPPA PCR
CM40 | Nuova
CM41 | Ridotto peso
CM42 | Sistema di decontaminazione UV
CM43 | Timer per il controllo dell'esposizione UV
CM44 | Spegnimento automatico delle Lampade UV quando lo schermo protettivo viene aperto
CM45 | Ricircolatore battericida
CM46 | Luce bianca per illuminazione area lavoro
CM47 | Pareti in vetro anti-rottura
CM48 | Basso livello rumorosità
CM49 | Dimensioni indicative 80 x 70 x 80h cm
CM50 | Dimensioni minime del piano di lavoro: 60 x 40 cm
CM51 | Piano di lavoro costituito di materiale resistente (tipo acciaio inox)
CM52 | Alimentazione 230 V, 50 Hz
CM53 | Tavolo per la cappa
CM54 | FRIGORIFERO A 2 COMPARTIMENTI
CM55 | Dimensioni indicativamente non superiori a 80Lx70Px200H
CM56 | Volume interno di ciascun vano pari a circa 200 litri ciascuno
CM57 | Illuminazione interna
CM58 | Guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
CM59 | Isolamento termico che garantisca elevata efficienza
CM60 | Ripiani registrabili in altezza
CM61 | Temperatura d’esercizio configurabile
CM62 | Dotato di due motori, indipendenti tra loro che garantiscano i range di temperatura:
CM63 | Vano 1: 0/15 °C
CM64 | Vano 2: -24/-10 °C
CM65 | Termostato con indicatore della temperatura digitale
CM66 | Utilizzo di gas refrigerante ecocompatibile
CM67 | Sistema di allarme acustico e/o visivo per:
CM68 | Variazione fuori range della temperatura
CM69 | Mancanza rete elettrica
CM70 | Registratore di temperatura digitale per immediata verifica dei dati registrati (per ciascun vano)
CM71 | Predisposizione al collegamento con sistema remoto d’allarme per monitoraggio guasti e/o allarmi
CM72 | Batteria Tampone
CM73 | Alimentazione elettrica a 230 V – 50 Hz
CM74 | AGITATORE RISCALDATO
CM75 | Nuovo
CM76 | Dotato di riscaldatore
CM77 | Ridotto peso e ingombro
CM78 | Accurato controllo per l’agitazione
CM79 | Accurato controllo della temperatura
CM80 | Capacità di funzionamento in continuo
CM81 | Velocità di agitazione personalizzabile
CM82 | Tempo di agitazione personalizzabile
CM83 | Temperatura d'esercizio configurabile indicativamente nel range 20 °C - 100 °C
CM84 | Allarme sonoro
CM85 | Tastiera di comando facilmente lavabile e disinfettabile
CM86 | Dotato di tutti gli adattatori/accessori per ospitare piastre compatibili con la fornitura di codesto CSA
CM87 | Alimentazione elettrica a 230 V – 50 Hz
CM88 | N. 3 SET DI MICROPIPETTE
CM89 | n. 2 pipette destinate all'attività di estrazione
CM90 | n. 2 pipette destinate all'attività di amplificazione
CM91 | n. 2 pipette destinate all'attività di post-amplificazione
CM92 | N 1 WORKSTATION
CM93 | PC di ultima generazione comprensivo di licenza del Sistema Operativo Windows Professional(XP SP3, Vista, Seven)
CM94 | monitor con diagonale di almeno 19 pollici
CM95 | tastiera e mouse
CM96 | Stampante laser a colori. Si richiede di fornire l’elenco completo delle stampanti compatibili con il sistema. Qualora possibile, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di scegliere un modello compatibile con quelli utilizzati in A.O.
CM97 | Software di interpretazione automatica del dato proveniente dal sequenziatore pirofosforico in grado di analizzare i risultati proveninenti dai kit somatici (relazionare)
CM98 | CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ANATOMIA PATOLOGICA/ONCOLOGIA - HARDWARE E SOFTWARE (OPZIONALE)
CM99 | Hardware dedicato (server) per la cartella clinica elettronica
CM100 | Software di gestione della cartella clinica elettronica per oncologia:
CM101 | Requisiti funzionali
CM102 | Strumenti di ricerca e statistica per la creazione di report riassuntivi
CM103 | Produzione di prescrizioni chemioterapiche
CM104 | Sistema di organizzazione delle agende per la pianificazione dell’accesso dei pazienti
CM105 | Accesso alla cartella clinica da più strutture cliniche afferenti il percorso paziente
CM106 | Utilizzo dei risultati della ricerca farmacogenetica, per garantire la cura personalizzata per ogni singolo paziente
CM107 | Sicurezza e privacy
CM108 | Il sistema deve rispettare tutti i requisiti di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. In offerta dovranno essere descritti nel dettaglio i tipi di dati trattati e le operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni; il concorrente, dovrà inoltre dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza.
CM109 | L’accesso al sistema dovrà avvenire attraverso l’identificazione dell’utente mediante inserimento di un codice identificativo personale e di una password; tale password deve essere modificabile dall’utente, in completa autonomia, in qualsiasi momento.
CM110 | Il sistema deve memorizzare i dati relativi alle attività svolte dagli utenti durante le sessioni di lavoro (almeno l’avvenuto accesso o uscita per ogni codice identificativo personale).
CM111 | Il sistema deve permettere agli amministratori di gestire tutte le attività necessarie al suol funzionamento a regime. In particolare, devono essere presenti delle funzioni di gestione degli utenti e dei relativi profili di abilitazione, delle segnalazioni di errore intervenute nel corso del tempo, di gestione/programmazione delle copie di salvataggio e delle attività di recovery.
CM112 | Integrità, continuità e disponibilità
CM113 | Il concorrente dovrà inoltre proporre una soluzione di backup del sistema, ritenuta la più adeguata al progetto presentato.
CM114 | Nella documentazione progettuale dovrà essere data evidenza delle strategie di backup, le quali saranno valutate ai fini della verifica della conformità del progetto alle necessità aziendali, unitamente alla qualità dei processi di restore delle copie di backup, alla disponibilità e continuità dei servizi offerti, alla capacità di organizzare e gestire i test di ripristino.
CM115 | Il sistema deve essere attivo e utilizzabile 24 h/24, 7 giorni su 7 presso tutti i Presidi Ospedalieri dell’AORMN.
CM116 | Tenuto conto dell’architettura di business continuity e degli altri requisiti richiesti, in caso di guasto, il sistema deve mantenere la propria operatività anche durante le operazioni di ripristino dei guasti stessi.
CM117 | Aggiornamento hardware e software dei sistemi
CM118 | Il servizio di manutenzione deve includere l’aggiornamento di tutti i software alle versioni più recenti disponibili sul mercato nonché l’aggiornamento di tutti i sistemi hardware, qualora necessario per garantire il mantenimento dei requisiti specificati nel presente CSA; ogni aggiornamento, peraltro, deve essere preventivamente concordato con la U.O.C. Ingegneria Clinica & Health Technology Assessment.
CM119 | Integrazione con i sistemi informativi aziendali
CM120 | Interfacciamento e integrazione con l'Anagrafe Aziendale e con il gestionale della UOC Anatomia Patologica (Metafora software Armonia)
CM121 | Allegare all’offerta la documentazione relativa alle integrazioni in parola.
CM122 | REAGENTI,KIT E MATERIALE CONSUMABILE
CM123 | Requisiti generali
CM124 | - Rilevamento di mutazioni del KRAS
CM125 | - Rilevamento di mutazioni del EGFR
CM126 | - Rilevamento di mutazioni del BRAF
CM127 | La totalità dei materiali consumabili forniti dalla Ditta concorrente e destinati a svolgere le attività di pirosequenziamento, deve essere compatibile con l’utilizzo delle macchine fornite attraverso codesto CSA, secondo le specifiche descritte.
CM128 | Vanno inclusi altresì, tutti i materiali indispensabili per il corretto funzionamento delle macchine, più in generale, tutto quel che risulta necessario per eseguire la corretta calibrazione, manutenzione degli strumenti forniti ed esecuzione dei controlli di qualità, con i relativi manuali che descrivono nel dettaglio procedure, tempi e cadenza delle operazioni di controllo, calibrazione e pulizia da eseguire
CM129 | per tutti i materiali esprimere nel dettaglio se risultano essere materiali consumabili dedicati o non
CM130 | si richiede di inserire tutta la documentazione idonea a mostrare i parametri di accuratezza, sensibilità, specificità e riproducibilità di quanto fornito, in quanto tali parametri risultano fondamentali per l’assegnazione del punteggio qualità della fornitura
CM131 | nel caso in cui, durante il periodo di fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovesse mettere in commercio nuovi reagenti, apparecchiature o release software aggiornate che presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto fornito attraverso la gara, la Ditta è tenuta ad informare tempestivamente codesta Azienda, la quale, previa opportuna valutazione, si riserva di richiedere l’aggiornamento mantenendo le condizioni economiche stabilite in sede di gara
CM132 | la fornitura e la pezzatura delle confezioni dei reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo richiesti dal presente capitolato dovrà tener conto dell’effettivo rendimento di ogni confezione e della stabilità della stessa in rapporto al prospetto degli esami richiesti presentato in precedenza, equamente distribuiti nell’intero anno solare. A tal fine si richiede di inserire tutta la documentazione idonea a dimostrazione delle diverse pezzature disponibili, in quanto tale parametro risulta fondamentale per l’assegnazione del punteggio qualità della fornitura.
CM133 | Confezioni resistenti al trasporto
CM134 | Confezioni resistenti a tenuta di polvere
CM135 | Etichetta di ciascun prodotto contenente:
CM136 | nome commerciale del prodotto
CM137 | nome ed indirizzo della ditta produttrice
CM138 | composizione quali-quantitativa del prodotto
CM139 | modalità di impiego ed eventuali modalità di diluizione e di pretrattamento ove necessario
CM140 | eventuali avvertenze in merito alla conservazione del prodotto
CM141 | numero di lotto
CM142 | data di preparazione e di scadenza
CM143 | temperatura di stoccaggio
CM144 | avvertenze e precauzioni in caso di contatto accidentale, qualora il prodotto sia irritante
CM145 | Certificazione secondo la Direttiva Europea 98/79/EC per l'impiego nella diagnostica IVD
CM146 | Compatibilità con strumentazione descritta attraverso codesto CSA
CM147 | Elevata accuratezza
CM148 | Elevata sensibilità
CM149 | Elevata specificità
CM150 | Elevata riproducibilità
CM151 | Carta per la stampa dei report degli analizzatori
CM152 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA TUTTO COMPRESO (FULL-RISK)
CM153 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI
CM154 | copertura 24hx7gg: SI
CM155 | inclusa fornitura consumabile: SI
CM156 | inclusa fornitura usurabile: SI
CM157 | consegna di strumenti nuovi in sostituzione
CM158 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM159 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM160 | o per guasto bloccante ≤ 8h
CM161 | o per guasto non bloccante ≤ 24h
CM162 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM163 | o per guasto bloccante ≤ 48h
CM164 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM165 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
CM166 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM167 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM168 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM169 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale)
CM170 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale)
CM171 | manutenzione remota, teleassistenza: SI
CM172 | fornitura HW per manutenzione remota: SI
CM173 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM174 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 40h
CM175 | durata del corso per il personale infermieristico ≥ 16h
CM176 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 16h
CM177 | esaustività dei piani formativi

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica preferenziale e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | SEQUENZIATORE PIROFOSFORICO
CP2 | Possibilità di eseguire KRAS, EGFR e BRAF in un unico run di sequenziamento
CP3 | CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ANATOMIA PATOLOGICA/ONCOLOGIA - HARDWARE E SOFTWARE
CP4 | Integrazione con il sistema informativo in uso presso la U.O.C. Farmacia per:
CP5 | Invio automatico della prescrizione
CP6 | Controllo dello stato di avanzamento dell’allestimento
CP7 | Controllo dei costi di terapia
CP8 | REAGENTI,KIT E MATERIALE CONSUMABILE
CP9 | Requisiti Generali
CP10 | Controllo automatico che permetta di evitare l'esecuzione di elettroforesi su gel di agarosio
CP11 | Rilevamento di mutazioni IDH1/IDH2
CP12 | Rilevamento di mutazioni germinali per: derivati del platino, irinotecani e fluoropirimidine
CP13 | MGMT:
CP14 | Studio metilazione mediante 10 isole CpG
CP15 | KRAS:
CP16 | Studio di codoni aggiuntivi rispetto al 12 e 13