## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso (pre-trattamento, biosmosi, anelli di distribuzione delle UUOO Nefrologia e Dialisi dei PO di Pesaro e Fano) - TCA USURABILE INCLUSO | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
3 | inclusi aggiornamenti tecnologici | MIN |  |  | INA
4 | DURATA CONTRATTUALE
5 | 60 mesi | MIN |  |  | INA
6 | COPERTURA GENERALE DEL SERVIZIO
7 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI | MIN |  |  | INA
8 | copertura 24hx7gg: SI | MIN |  |  | INA
9 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura 24h/24h | MIN |  |  | INA
10 | TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
11 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 400 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
12 | tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
13 | o contatto telefonico diretto con tecnico (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
14 | o connessione remota VPN dove presente e dove prevista (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti nei sistemi ID | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
15 | presenza fisica del Tecnico
16 | o per guasto bloccante ≤ 3h of business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
17 | o per guasto non bloccante ≤ 15h of business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
18 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
19 | o per guasto bloccante ≤ 24h business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
20 | o per guasto non bloccante ≤ 48h business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
21 | ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
22 | periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 1 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
23 | periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 1 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura ove prevista) | MIN |  |  | INA
24 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 2 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
25 | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
26 | materiale usurabile e consumabile (membrane, filtri, sali, kit di campionatura/controllo, componenti idraulici, etc) per tutta la durata del contratto | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
27 | incluso smaltimento di cartucce, filtri e di tutti i kit sostituiti e necessari al corretto funzionamento | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
28 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
29 | utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
30 | fornitura di parti/ricambi in magazzino AORMN in conto utilizzo (dettagliare) | MIN |  |  | INA
31 | allineamento dei livelli di remotizzazione dei due impianti | MIN |  |  | INA
32 | SERVIZI ACCESSORI
33 | messa in disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato (dettagliare) | MIN |  |  | INA
34 | manutenzione remota in teleassistenza VPN | MIN |  |  | INA
35 | aggiornamenti ambito sicurezza e performance(FMI) inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
36 | incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | PRE |  |  | INA
37 | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
38 | accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | MIN |  |  | INA
39 | accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | MIN |  |  | INA
40 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE |  |  | INA
41 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
42 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
43 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
44 | ATTIVITA' DI SUPPORTO
45 | formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | MIN |  |  | INA
46 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | MIN |  |  | INA
47 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 6gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
48 | disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività di supporto tecnico specialistico ≥ 5gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
49 | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
50 | il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota | MIN |  |  | INA
51 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota | MIN |  |  | INA