## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
1 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA USURABILE INCLUSO | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
DURATA CONTRATTUALE
2 | 48 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
COPERTURA GENERALE DEL SERVIZIO
3 | copertura = 7/7gg (escluso orario notturno dalle ore 17.00 alle ore 8.00) | MIN |  |  | INA
4 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura dalle 8.00 alle 17.00 | MIN |  |  | INA
5 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura 24h/24h | MIN |  |  | INA
TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
6 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
7 | o contatto telefonico diretto con tecnico (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
8 | o connessione remota VPN dove presente e dove prevista (nel range orario attività lavorativa): ≤ 15 minuti nei business days nei sistemi ID | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
presenza fisica del Tecnico
9 | o per guasto bloccante ≤ next 4 houres of business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
10 | o per guasto non bloccante ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
11 | o per guasto bloccante ≤ next 2 business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 6 per ogni u.d.m. oltre la soglia
12 | o per guasto non bloccante ≤ next 2 business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. oltre la soglia
ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
13 | periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 1 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
14 | periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 1 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura ove prevista) | MIN |  |  | INA
15 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 18 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 10 per ogni u.d.m. oltre la soglia
16 | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
| inclusa fornitura consumabile | NO | NO | NON MODIFICABILE | INA
17 | inclusa fornitura usurabile | MIN |  |  | INA
18 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
19 | utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
20 | fornitura di parti/ricambi in magazzino AORMN in conto utilizzo (dettagliare) | MIN |  |  | INA
21 | SERVIZI ACCESSORI
| incluso full risk per fantocci/sistemi di controllo/misura/monitoraggio | PRE |  |  | INA
22 | messa in disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato (dettagliare) | PRE |  |  | INA
23 | manutenzione remota in teleassistenza VPN | MIN |  |  | INA
24 | fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
25 | aggiornamenti ambito sicurezza e performance(FMI) inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
26 | incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | PRE |  |  | INA
27 | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
| accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | MIN |  |  | INA
28 | accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | MIN |  |  | INA
29 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE |  |  | INA
30 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
31 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
32 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
33 | ATTIVITA' DI SUPPORTO
| formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE |  |  | INA
34 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | MIN |  |  | INA
35 | formazione al personale TSRM per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 3gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
36 | formazione al personale di Fisica Medica per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 3gg/anno complessivi | PRE |  |  | INA
37 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Fisica Medica ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
38 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
39 | disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività di supporto tecnico specialistico ≥ 5gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
40 | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
| il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota | MIN |  |  | INA
41 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota | MIN |  |  | INA