SCHEDA ICHTA.5

MANUTENZIONE CORRETTIVA E ORDINARIA

APPARECCHIATURE CRIOBANCA

# DESCRIZIONE DELLA CRIOBANCA

La criobanca è formata da due locali attigui e comunicati di circa 30mq ciascuno, uno destinato all’alloggiamento dei contenitori criogenici (dewar) ed uno per l’alloggiamento dei congelatori programmabili. Attualmente nel primo locale sono presenti ed in esercizio cinque Dewars mentre nel secondo locale sono installati due congelatori programmabili collegati rispettivamente ognuno ad un piccolo serbatoio di azoto liquido in pressione (pressurizzato). I due ambienti sono serviti da sistemi indipendenti di estrazione forzata dell’aria che garantiscono ricambi d’aria sufficienti in caso di evento di sottossigenazione. I due estrattori presenti, uno per ogni locale, sono di tipo assiale a doppia velocità (impianto in realizzazione). Il quadro elettrico di comando degli estrattori è installato in prossimità dell’ingresso del locale dei dewar. Sullo stesso quadro elettrico è presente il primo sistema di rilevazione ossigeno ambientale dedicato al controllo del locale dove risiedono i dewar. Poco distante dal medesimo quadro elettrico è installata la centralina elettronica Sicor del secondo sistema di rilevazione ambientale adibito al controllo del locale dei congelatori programmabili. Sono presenti due sistemi di segnalazione acustico luminosa che avvertono gli operatori della sottossigenazione dei locali. Di seguito viene fornito il layout dei locali sopra descritti:

# ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

Le opere di manutenzione correttiva che dovranno essere eseguite riguardano:

- la riqualificazione di tre contenitori criogenici (dewar);

- la sostituzione dell’elettrovalvola di alimento della linea criogenica;

- lo spostamento di due schede elettroniche Sicor MPO dal vecchio quadro elettrico della criobanca al nuovo rack Sicor;

- l’installazione di guaine di protezione termica su alcune sezioni della linea criogenica, sui flessibili di collegamento delle apparecchiature di criopreservazione e sulla linea di scarico del degassaggio;

Nella seguente tabella vengono riportati dettagli degli interventi che dovranno essere svolti:

| N. INV. | APPARECCHIATURA | MARCA | MOD. | COMPONENTI DA VERIFICARE/SOSTITUIRE | ATTIVITA’ MANUTENTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31820 | Contenitore Criogenico | AirLiquide | Espace 330 | - Elettrovalvole criogeniche; - Strumenti di bordo; - Sonde di temperatura e livello; - Guarnizioni coperchio; - Involucro esterno e coperchio; - Unità di alimentazione elettrica; - Unità anti overflow; - Elettronica di bordo e di interfacciamento con il SSA; | Verifica generale del dispositivo, verifica funzionale/sostituzione delle elettrovalvole criogeniche, sostituzione delle guarnizioni usurate, verifica funzionale/taratura /sostituzione delle sonde di livello e delle sonde di temperatura, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per il rilevamento dei parametri di temperatura e livello, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per l’interfacciamento con il SSA, verifica funzionale/sostituzione unità di alimentazione esterna, verifica funzionale/sostituzione unità anti-overflow, se necessario sistemazione/sostituzione involucro esterno e coperchio. |
| 52555 | Contenitore Criogenico | AirLiquide | Espace 330 | - Elettrovalvole criogeniche; - Strumenti di bordo; - Sonde di temperatura e livello; - Guarnizioni coperchio; - Involucro esterno e coperchio; - Unità di alimentazione elettrica; - Unità anti overflow; - Elettronica di bordo e di interfacciamento con il SSA; | Verifica generale del dispositivo, verifica funzionale/sostituzione delle elettrovalvole criogeniche, sostituzione delle guarnizioni usurate, verifica funzionale/taratura /sostituzione delle sonde di livello e delle sonde di temperatura, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per il rilevamento dei parametri di temperatura e livello, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per l’interfacciamento con il SSA, verifica funzionale/sostituzione unità di alimentazione esterna, verifica funzionale/sostituzione unità anti-overflow, se necessario sistemazione/sostituzione involucro esterno e coperchio. |
| 71163 | Contenitore Criogenico | AirLiquide | Espace 331 | - Elettrovalvole criogeniche; - Strumenti di bordo; - Sonde di temperatura e livello; - Guarnizioni coperchio; - Involucro esterno e coperchio; - Unità di alimentazione elettrica; - Unità anti overflow; - Elettronica di bordo e di interfacciamento con il SSA; | Verifica generale del dispositivo, verifica funzionale/sostituzione delle elettrovalvole criogeniche, sostituzione delle guarnizioni usurate, verifica funzionale/taratura /sostituzione delle sonde di livello e delle sonde di temperatura, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per il rilevamento dei parametri di temperatura e livello, verifica funzionale/sostituzione dell’elettronica di bordo per l’interfacciamento con il SSA, verifica funzionale/sostituzione unità di alimentazione esterna, verifica funzionale/sostituzione unità anti-overflow, se necessario sistemazione/sostituzione involucro esterno e coperchio. |
| --- | Elettrovalvola Criogenica | ASCO | Serie 222LT | - Corpo valvola; - Bobina; | Sostituzione elettrovalvola completa, collegamenti elettrici e prove di funzionamento. |
| --- | Linea Criogenica | --- | --- | --- | Realizzazione protezioni termiche lungo la linea criogenica in presenza degli stacchi valvolati. Fornitura ed installazioni di guaine per la protezione termica della linea di degassaggio. Fornitura ed installazioni di guaine per la protezione termica dei flessibili di collegamento alle varie apparecchiature di congelamento. Fornitura ed installazioni di guaine per la protezione termica dei flessibili di collegamento tra i serbatoi pressurizzati ed i congelatori programmabili. |
| --- | Impianto di rilevazione % ossigeno ambientale | SICOR | MPO/4-20mA | --- | Rilocazione di due schede elettroniche Sicor MPO dell’impianto di rilevazione ossigeno ambientale dal vecchio quadro elettrico della criobanca alla nuova centrale Sicor. Attività di programmazione della centralina SICOR con la nuova configurazione a 4 schede MPO, realizzazione dei collegamenti elettrici, verifiche e prove funzionali. Installazione di segnalazione di allarme da posizionare in ingresso alla Criobanca per comunicare il divieto di ingresso ai locali per elevata sottossigenazione. Installazione sistema di allarme per l’evacuazione degli operatori dai locali della criobanca. |

# APPARECCHIATURE DA INCLUDERE NEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Oltre alle attività di manutenzione correttiva da eseguire secondo quanto descritto nell’Art. 2, si dovranno garantire servizi di manutenzione ordinaria, secondo quanto descritto attraverso codesto CSA, sulle apparecchiature elencate di seguito:

| N INV. | DESCRIZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | PALAZZO | REPARTO | STANZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31820 | Contenitore criogenico | AirLiquide | Espace 330 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Dewar |
| 52555 | Contenitore criogenico | AirLiquide | Espace 330 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Dewar |
| 71163 | Contenitore criogenico | AirLiquide | Espace 331 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Dewar |
| 1059 | Contenitore criogenico | AirLiquide | RCB 500 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Dewar |
| 1070 | Contenitore criogenico | Cryo Diffusion | BF2350M | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Dewar |
| 73625 | Congelatore programmabile | AirLiquide | Nicool Plus PC | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori |
| 1061 | Congelatore programmabile | Planer | Kryo 360-1.7 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori |
| 1060 | Centralina | Planer | MRV | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori |
| - | Sistema di Supervisione ed Automazione (SSA) |  |  | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori |
| - | Sistemi di monitoraggio temperatura ed umidità ambientale |  |  | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori e Dewar |
| - | Impianto rilevazione % ossigeno ambientale | Sicor | MPO/4-20mA TX2W-O2 SE CAT ST VQ1 SAM100 | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori e Dewar |
| - | Impianto estrazione dell'aria |  |  | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori e Dewar |
| - | Linea criogenica comprese elettrovalvole, valvole manuali, sonde di temperatura, valvole di sicurezza e valvole del vuoto |  |  | P.O. di Muraglia | Laboratorio Analisi Ematologia | locale Congelatori e Dewar |