## condizioni fornitura
FORNITURA LOTTO UNICO
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.3 SISTEMI MOTORIZZATI COMPLETI
Ogni singolo sistema dovrà essere composto come segue:
2 | N.1 SEGA SAGITTALE PER GRANDI OSSA (oscillante)
4 | N.1 MANIPOLO ROTANTE DOPPIO GRILLETTO PER GRANDI OSSA corredato di Terminali, Caricabatterie a 4 alloggiamenti, cassetta esterna per sterilizzazione e n.4 kit asettici con Batterie
5 | N.1 MANIPOLO ROTANTE DOPPIO GRILLETTO PER TRAUMATOLOGIA (e innesto dedicato per sega SAGITTALE) corredato di Terminali, cassetta esterna per sterilizzazione e n.3 kit asettici con Batterie
6 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
7 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore e del personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto
8 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK sonde incluse senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto
9 | Servizi di installazione e configurazione a sistema
10 | Fornitura di materiale consumabile per tutta la durata del contratto come da capitolato

## caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
CRITERIO | ID CMi | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
D,E,F | CM1 | Caratteristiche Generali
D,E,F | CM2 | n.3 SISTEMI MOTORIZZATI COMPLETI ciascuno dei quali così costituito:
D,E,F | CM3 | Apparecchiature nuove di ultima generazione
D,E,F | CM4 | Nel caso fossero offerti manipoli modulari il numero di manipoli offerti dovrà essere corrispondente con il numero minimo di manipoli richiesti (pari a totali 6 manipoli)
D | CM5 | Aggiornata all’ultima release software
D | CM6 | Caratteristiche Sega Sagittale per grandi ossa
D | CM7 | n.1 SEGA SAGITTALE (OSCILLANTE)
D | CM8 | Manipolo con alta efficienza di taglio, ergonomia e bilanciamneto
D | CM9 | Velocità: almeno 10.000-12.000 cicli minuto
D | CM10 | Velocità variabile attraverso pulsante/grilletto
D | CM11 | Interruttore di sicurezza
D | CM12 | Peso del manipolo intorno ad 1 kg ( senza batterie)
E | CM13 | Possibilità di lavaggio in lavaferri
E | CM14 | Caratteristiche Manipolo rotante doppio grilletto per grandi ossa
E | CM15 | n.1 MANIPOLO ROTANTE DOPPIO GRILLETTO PER GRANDI OSSA
E | CM16 | Manipolo con alta efficienza di rotazione, ergonomia e bilanciamento
E | CM17 | Velocità minima di 1200 giri/minuto in perforazione e circa 270 giri/minuto in alesaggio
E | CM18 | Alta coppia torcente in alesaggio
E | CM19 | Doppio interruttore di funzione: Marcia avanti, marcia indietro, moto alternato
E | CM20 | Interruttore di sicurezza
E | CM21 | Possibilità di lavaggio in lavaferri
E | CM22 | TERMINALI:
E | CM23 | Jacobs con chiave
E | CM24 | Alesaggio AO Synthes
E | CM25 | Hudson/trinkle modificato
E | CM26 | Rapido per punte synthes
E | CM27 | Sparafili Piccolo (indicativamente 0.7mm-2mm)
E | CM28 | Sparafili Grande (indicativamente 2mm-3.2mm)
E | CM29 | CARICABATTERIE A 4 ALLOGGIAMENTI
E | CM30 | CASSETTA ESTERNA per sterilizzazione corredata di vassoio dedicato “cestello” per utilizzo in lavaferri
F | CM31 | N.4 KIT ASETTICI grandi CON BATTERIE non autoclavabili
F | CM32 | Caratteristiche manipolo rotante doppio grilletto per traumatologia
F | CM33 | n.1 MANIPOLO ROTANTE DOPPIO GRILLETTO PER TRAUMATOLOGIA (e innesto dedicato per sega sagittale)
F | CM34 | Manipolo di piccole dimensioni e di peso contenuto inferiore al Kg ( senza batteria)
F | CM35 | Alta efficienza di rotazione, ergonomia e bilanciamento
F | CM36 | Velocità minima di 1200 giri/minuto in perforazione
F | CM37 | Alta coppia torcente in alesaggio
F | CM38 | Doppio interruttore di funzione: Marcia avanti, marcia indietro, moto alternato
F | CM39 | Interruttore di sicurezza
F | CM40 | Possibilità di lavaggio in lavaferri
F | CM41 | TERMINALI:
F | CM42 | Jacobs con chiave
F | CM43 | Alesaggio AO Synthes
F | CM44 | Hudson/trinkle modificato
F | CM45 | Rapido per punte synthes
F | CM46 | terminale ( MICROSEGA)sega sagittale dedicata
F | CM47 | Sparafili Piccolo (indicativamente 0.7mm-2mm)
F | CM48 | Sparafili Grande (indicativamente 2mm-3.2mm)
F | CM49 | CASSETTA ESTERNA per sterilizzazione corredata di vassoio dedicato “cestello” per utilizzo in lavaferri
F | CM50 | N.3 KIT ASETTICI piccoli CON BATTERIE al litio non autoclavabili
G | CM51 | Prestazioni del Servizio di Assistenza Tecnica Full-Risk (TUTTO COMPRESO):
G | CM52 | Illimitati interventi di correttiva
G | CM53 | Copertura del servizio in giorni lavorativi e prefestivi
G | CM54 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata:
G |  | - per guasto bloccante ≤ 8h ore LAVORATIVE
G |  | - per guasto non bloccante ≤ 16h ore LAVORATIVE
G | CM55 | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (il requisito può essere soddisfatto anche mediante fornitura di apparecchiatura sostitutiva analoga):
G |  | - per guasto bloccante ≤ 24h ore LAVORATIVE
G |  | - per guasto non bloccante ≤ 48h ore LAVORATIVE
G | CM56 | Interventi di manutenzione preventiva in conformità a norme CEI o a quanto espressamente dichiarato da manuale d’uso: almeno 1/anno
G | CM57 | Controlli funzionali/qualità/tarature in conformità a norme CEI o a quanto espressamente dichiarato da manuale d’uso: almeno 1/anno
G | CM58 | Numero massimo di giorni/anno di indisponibilità del servizio per ciascuna tecnologia offerta (incluse attività programmate) ≤ 10
G | CM59 | Qualora i tempi tecnici previsti per il servizio di assistenza tecnica full-risk non fossero rispettati si chiede di ottemperare a tali requisiti fornendo muletti sostitutivi da lasciare presso la sede AORMN. I muletti sostitutivi potranno essere NON NUOVI ma dovranno tassativamente essere compatibili con il materiale di consumo oggetto di gara. Si richiede almeno un manipolo per sega sagittale e un manipolo rotante doppio grilletto a scelta. (Descrivere tutte le componenti)

## caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
CRITERIO | ID CPi | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
Caratteristiche dei SISTEMI MOTORIZZATI PER GRANDI OSSA E DEI SISTEMI MOTORIZZATI PER TRAUMATOLOGIA
D | CP1 | Presenza doppia velocità sulla sega sagittale
D,E,F | CP2 | Manipolo rotante per grandi ossa: presenza di Selettore di funzione perforazione (drill) e alesaggio (reamer)
D,E,F | CP3 | Manipoli per grandi ossa dedicati e non modulari
D | CP4 | Presenza di una ulteriore dotazione di sega di precisione con sola punta oscillante
F | CP5 | MANIPOLO ROTANTE DOPPIO GRILLETTO PER TRAUMATOLOGIA: fornitura manipolo dedicato per microlame in alternativa al terminale sega sagittale microlame
D,E,F | CP6 | Per entrambi i sistemi: Grado di Protezione:IPX8
D,E,F | CP7 | Per entrambi i sistemi: Grado di Protezione superiore a IPX8
D | CP8 | interruttore di sicurezza testa sagittale rotante di 360 gradi
D,E,F | CP9 | Peso dei manipoli per grandi ossa inferiore ad 1,500 KG incluso batterie
D,E,F | CP10 | Peso dei manipoli per grandi ossa inferiore a 1,100 KG senza batterie
D,E,F | CP11 | Per entrambi i sistemi : Kit asettici con batterie al litio non autoclavabili
G | CP12 | Batterie dotate di CIP che permetta il monitoraggio tramite il caricabatterie del numero di cariche
G | CP13 | Carica batterie con sistema diagnostico a distanza teleconsultabile per il moniotoraggio da remoto dello stato dei manipoli e delle batterie
D,E,F | CP14 | Sistema di lavaggio pulsato integrabile
E,F | CP15 | presenza n.1 sparafili ad ampia escursione da 0,7mm a 4mm
D,E,F | CP16 | Evidenza dello stato di carica nella batteria
F | CP17 | Sistema di frese rotanti ad alta velocità (circa 30.000 RPM) presente sul manipolo per traumatologia
G | CP18 | Muletti aggiuntivi rispetto a quanto previsto in caratteristiche di minima rif.CM 59 a completamento della configurazione del sistema motorizzato completo ( descrivere tutte le componenti) da lasciare residenti presso il laboratorio Ingegneria Clinica
E,F | CP19 | Per i sistemi grandi ossa: fornitura di terminali di Jacobs autoserranti
D,E,F | CP20 | batteria incorporata all'interno dei manipoli