LOTTO 1

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 1,5T

| Categoria principale:[Z] APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI |  |
| --- | --- |
| Gruppo: [Z11] STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA |  |
| Tipologia: [Z1105] STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA [Z110590] STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA |  |
| CODICE CND | DESCRIZIONE |
| Z11050105 | TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T |
| Z11050180 | TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE |
| Z11050182 | TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE |
| Z11050185 | TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI |
| Z11059001 | INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA |
| Z11059080 | STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE |
| Z11059082 | STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE |
| Z11059085 | STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI |
| Z11059099 | STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA |
| CODICE GMDN | DESCRIZIONE |
| 37652 | A general-purpose magnetic resonance imaging (MRI) system designed to scan any targeted area of the body. It includes a permanent magnet assembly and can be fixed-location, mobile, or transportable. In addition to producing conventional MR images, it can be designed or modified through additional software/hardware to perform MR spectroscopy and other real-time imaging procedures necessary for physiologically gated imaging procedures, or MRI mammography and other MRI guided interventional, therapeutic, or surgical applications. It is available in a variety of gantry configurations including closed bore, open bore, open-sided or other patient accessible designs. |
| Q.TA’ RICHIESTA | N.1 |
| UBICAZIONE | U.O.C. RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | P.O. SAN SALVATORE DI PESARO |
| AZIENDA | AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD |
| DESTINAZIONE D’USO | Attività diagnostica clinica e/o di ricerca in ambito di imaging con risonanza magnetica. |

### DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

## Apparecchiatura/e da fornire.

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA da 1,5T. Da installare nei locali del piano interrato – UOC Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero ‘San Salvatore’ di Pesaro – AORMN come di seguito configurato:

- Gantry/magnete

- N.1 lettino per gantry/magnete

- Sistema generazione gradienti

- Sistema generazione/ricezione radiofrequenza

- Sistema generazione campo magnetico statico

- Sistema raffreddamento

- Consolle di controllo

- N.1 Workstation per post-processing RM generico

- N.2 Workstation per post.processing specifico RM cardio

- Gabbia di Faraday e relativi filtri (ferme restando le massime garanzie di qualità è consentito adattare l’attuale gabbia di Faraday)

- Dotazione di bobine per la copertura di ampio set di indagini clinico-funzionali, anche di diagnostica RM avanzata, sul più vasto numero di distretti corporei

- N.1 monitor multiparametrico amagnetico con ripetitore in sala consolle

- N.1 barella amagnetica

- N.2 asta porta flebo amagnetiche

- N.2 cuffie amagnetiche;

- N.1 seggetta amagnetica

- N.1 Armadio porta accessori amagnetico

- N.1 Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico

- N.1 iniettore MDC amagnetico (OPZIONALE)

- N.1 ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE)

- N.1 pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE)

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

- N.1 sistema per il controllo e la manutenzione in remoto del funzionamento del sistema offerto (ad esempio mediante sistema CLIENT o CLIENT / SERVER HW e SW dedicato) - da installare presso la sede operativa interessata all’appalto (fatta salva la eventuale presenza di analogo sistema di controllo presso la sede dell’impresa aggiudicataria e/o dell’impresa manutentrice).

- N.1 gruppo di alimentazione tampone (UPS), adeguato alle necessità di continuità del servizio (da prevedere esclusivamente nel caso in cui il sistema offerto non sia esente da rischi di blocco prolungato del funzionamento e/o crash di sistema a seguito di interruzione di fornitura di energia elettrica e qualora non sia già disponibile in sede di installazione un UPS già destinato a tale funzione)

- N.1 fantoccio riempibile a forma di parallelepipedo, di dimensioni pari a circa 33x33 x16 cm, per la verifica dei parametri uniformità e linearità spaziale.

- N.1 fantoccio riempibile di forma sferica o cilindrica, di diametro circa 20 cm, per la verifica di tutti i principali parametri di qualità in Risonanza Magnetica.

- N.1 sistema/cancello di sicurezza paziente/operatore per il controllo della presenza di protesi e materiali ferromagnetici con relativo allarme acustico/visivo da posizionare a parete all’ingresso del locale magnete;

- N.1 sistema di video controllo del paziente con telecamera da posizionare in sala magnete e N. 1 display da posizionare nel locale consolle e nel locale preparazione.

Sono inoltre da intendersi inclusi nella fornitura i costi relativi a:

- Opere per la disinstallazione e smaltimento secondo legislazione vigente del sistema attualmente in uso incluse le opere propedeutiche e funzionali alla asportazione dai locali del sistema esistente ed alla posa in sede ed installazione del nuovo sistema (demolizioni, rinforzi solai, sollevamento di carichi, etc. e successivo ripristino delle condizioni precedenti);

- Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei suddetti sistemi incluse eventuali opere di adeguamento (civili, strutturali, impiantistiche,…) dell’area e dei locali interessati dalla installazione (se necessarie ed in conformità alle normative applicabili). Il costo delle opere, inclusi gli oneri ed i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e realizzazione dei lavori e servizi di supporto alla installazione è da considerarsi compreso nella fornitura.

- Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Diagnostica per Immagini, personale della UOC Fisica Sanitaria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia. E’ da intendersi inclusa nei servizi di supporto scientifico la realizzazione di articolato progetto formativo della durata di un anno per il personale utilizzatore (tecnico, medico, fisico, ingegneria clinica) per lo sviluppo di protocolli di studio clinico avanzati per la durata di mesi 12 con presenza on site di specialist evoluti per almeno complessivi 30 gg./anno.

- Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

#### Esigenze cliniche e di ricerca scientifica

- Esami tomografici a risonanza magnetica sul più vasto numero di distretti corporei, ed in particolare: addome, pelvi, torace e mediastino, bacino, colangioRM, collo, maxillo facciale, cuore, mammella, encefalo, rachide, grandi articolazioni, piccole articolazioni, tessuti molli, apparato vascolare.

- Esami di diagnostica avanzata per cardio RM,  body RM, mammella RM, angio RM, neuro RM e fMR.

- Sviluppo di protocolli clinici in ambito di ricerca scientifica.

#### CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

### DI MINIMA E PREFERENZIALI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura sono elencate nella seguente tabella.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

- La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

- Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

- Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.

- Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

- auspicabili le specifiche ‘preferenziali’.

- La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

- Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Ogni caratteristica i-esima è espressa in tabella indicandone:

- il codice identificativo univoco CMi (ad es. CM1, CM34,…) per le caratteristiche di minima

- il codice identificativo univoco CPi (ad es. CP1, CP34,…) per le caratteristiche preferenziali

- la descrizione Di (ad es. ‘Intensità del campo magnetico statico’ )

- la condizione di soddisfacimento (SI/NO) della caratteristica di minima CMi ovvero della caratteristica preferenziale CPi

- i valori e le note di riferimento rispetto al soddisfacimento della caratteristica ovvero l’esplicitazione delle eventuali condizioni migliorative.

NOTA BENE

La descrizione della fornitura, le caratteristiche di minima e le caratteristiche preferenziali devono essere esplicitamente dichiarate dalla Ditta concorrente tramite la compilazione del questionario tecnico (allegato n°6_1 al disciplinare di gara).

La mancata, errata o mendace dichiarazione da parte della Ditta concorrente di una condizione di soddisfacimento o di un valore nominale relativo alle caratteristiche di minima o preferenziali comporterà, a seconda dei casi, l’esclusione della offerta ovvero l’assegnazione di un punteggio nullo per la specifica caratteristica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere chiarimenti alla Ditta concorrente al fine di verificare e/o accertare l’attendibilità di quanto da essa dichiarato.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CM1 | Magnete |
| CM2 | - Tipo superconduttivo con geometria tradizionale con campo orizzontale |
| CM3 | - Sistema di raffreddamento mediante gas criogeno o equivalente |
| CM4 | - Intensità del campo magnetico statico 1.5 Tesla |
| CM5 | - Magnete ad elevata omogeneità di campo con i seguenti valori massimi: |
| CM6 |  Campo sferico 40 cm: |
| CM7 | o tipico < 2,0 ppm |
| CM8 | o garantito < 1,5 ppm |
| CM9 |  Campo sferico 30 cm: |
| CM10 | o tipico < 0,5 ppm |
| CM11 | o garantito < 0,8 ppm |
| CM12 |  Campo sferico 20 cm: |
| CM13 | o tipico < 0,06 ppm |
| CM14 | o garantito < 0,08 ppm |
| CM15 |  Campo sferico 10 cm: |
| CM16 | o tipico < 0,02 ppm |
| CM17 | o garantito < 0,03 ppm |
| CM18 | - Elevata stabilità temporale del campo statico: < 0,2 ppm/h |
| CM19 | - Tecnologia zero boil-off con ridotto consumo di gas criogeni e ridotta periodicità nel riempimento |
| CM20 | - Presenza di sistema di compensazione automatica della omogeneità |
| CM21 | - Sistema di shimming, per la correzione del campo |
| CM22 | - Contenimento delle linee del campo magnetico disperso per garantire il rispetto dei valori indicati dalla normativa vigente (autoschermatura di tipo attivo, …) con linea dei 0,5mT (5 gauss) completamente contenuta nella stanza magnete |
| CM23 | - Tipologia wide bore con diametro minimo del gantry non inferiore a 70 cm |
| CM24 | Gradienti |
| CM25 | - Intensità massima simultanea dei gradienti non inferiore a 44 mT/m per ogni singolo asse dello spazio (xyz) |
| CM26 | - Tempo di salita (Slew Rate) non inferiore a 200 T/m/s per ogni singolo asse dello spazio (xyz) |
| CM27 | - Schermatura attiva dei gradienti per compensazione delle correnti parassite |
| CM28 | - Rumore acustico contenuto |
| CM29 | - Tempo di salita a 10 mT/m non superiore a 0,05 msec |
| CM30 | - Tempo di commutazione (valori max-min) non superiore a 230 usec |
| CM31 | Sistema Radiofrequenza |
| CM32 | Generatore/Ricevitore Radiofrequenza |
| CM33 | - Numero di canali indipendenti di acquisizione non inferiore a 32. |
| CM34 | - Presenza di dispositivo di rilevamento della Specific Absorbed Rate (SAR) conforme alle disposizioni legislative vigenti. |
| CM35 | - Tecniche di generazione della radiofrequenza con tecnologie completamente digitale. |
| CM36 | - Utilizzo di bobine in quadratura o con tecnologia multicanale (Phased Array) |
| CM37 | - Adeguati tempi minimi di ripetizione sequenze di impulsi(TR), tempo di echo (TE), inversion time (TI) per ogni sequenza: |
| CM38 |  Tempo minimo di ripetizione < 0,9 msec |
| CM39 |  Tempo minimo di echo < 0,25 msec |
| CM40 |  Tempo di inversione indicativamente < 35 msec |
| CM41 | - Potenza di emissione > 15 kW |
| CM42 | Bobine Radiofrequenza |
| CM43 | - Utilizzo con bobine di tipo rigido e flessibile |
| CM44 | - Richiesta dotazione di bobine per l’esame in condizioni ottimali dei seguenti distretti: |
| CM45 |  corpo intero integrata (in trasmissione) |
| CM46 |  encefalo |
| CM47 |  distretto testa-collo |
| CM48 |  rachide |
| CM49 |  encefalo e midollo |
| CM50 |  torace, addome, pelvi |
| CM51 |  cuore |
| CM52 |  mammella con accessori per biopsia |
| CM53 |  spalla |
| CM54 |  ginocchio |
| CM55 |  piccole articolazioni ed estremità |
| CM56 |  Utilizzo coordinato di più bobine per l’acquisizione contemporanea (in imaging parallelo) e/o sequenziale su più distretti anatomici |
| CM57 | Lettino paziente |
| CM58 | - Materiale amagnetico |
| CM59 | - Con caratteristiche di massimo comfort per il paziente. |
| CM60 | - Altezza minima nella posizione di riposo non superiore a 70 cm |
| CM61 | - Movimentazione in sede di esame motorizzata e manuale |
| CM62 | - Lettino o tavolo portapaziente sganciabile e movimentabile su ruote per il trasporto del paziente |
| CM63 | - Possibilità di sgancio rapido ed estrazione manuale del lettino o del piano portapaziente in condizioni di emergenza |
| CM64 | - Portata massima non inferiore a 200 kg. |
| CM65 | Sistema di Elaborazione |
| CM66 | Consolle di comando |
| CM67 | - Architettura multiprocessore per la gestione di più processi in contemporanea |
| CM68 | - Caratteristiche hardware e software allo stato dell’arte |
| CM69 | - Intuitiva ed ergonomica |
| CM70 | - Algoritmi di ricostruzione delle immagini in 3D, MIP, MinIP, MPR, MPVR |
| CM71 | - Ricostruzioni multiplanari in tempo reale con ridotti tempi di ricostruzione |
| CM72 | - Buona capacità di archiviazione temporanea in consolle degli esami indicativamente almeno 100.000 immagini matrice 256 x 256 |
| CM73 | - Consolle con monitor di visualizzazione immagini indicativamente da almeno 19” a colori, alta risoluzione con matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024 |
| CM74 | - Dotata di unità di masterizzazione degli esami in formato DICOM su supporto ottico CD e/o DVD. |
| CM75 | - Completa aderenza delle immagini acquisite ed elaborate allo standard DICOM 3.0 |
| CM76 | - Presenza di sistema di sincronizzazione del bolo del mezzo di contrasto. |
| CM77 | - Collegamento a rete informatica LAN standard Ethernet 10/100 Mbps |
| CM78 | - Completa di modulo DICOM per interfacciamento al sistema RIS-PACS aziendale (vedi DICOM conformante statement allegato M) |
| CM79 | - Classi di servizio DICOM: Image Storage, Query/Retrieve, Modality Worklist, Print, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step |
| CM80 | - Software a bordo macchina dedicato per l’elaborazione delle immagini di diffusione isotropica ed anisotropia, perfusione e spettroscopia |
| CM81 | - Possibilità di personalizzazione e di registrazione di protocolli di lavoro |
| CM82 | - Sistema di interfono in consolle |
| CM83 | Tecniche di Scansione e Acquisizione |
| CM84 | - Acquisizione di immagini con matrice almeno nei formati 256x256, 512x512 e 1024x1024(non interpolata) pixel |
| CM85 | - Possibilità di modifica di tutti i parametri di una sequenza |
| CM86 | - Campo di vista (FOV) massimo indicativamente non inferiore a 50 cm |
| CM87 | - Sincronizzazione o compensazione con onda ECG, respiro e SpO2 |
| CM88 | - Tecniche di riduzione degli artefatti e rumore |
| CM89 | - Anteprima dell’immagine |
| CM90 | - Metodi di acquisizione almeno 2DFT e 3DFT. |
| CM91 | - Algoritmi per la sottrazione delle immagini con mezzo di contrasto |
| CM92 | - Tecniche di soppressione dell’acqua e del grasso (STIR, SPIR, soppressione spettrale ed eccitazione selettiva dell’acqua) o equivalenti; |
| CM93 | - Acquisizioni a respiro sospeso o a respiro tranquillo o con gating respiratorio; |
| CM94 | - Studio whole spine e whole body con sequenze spin echo e di diffusione |
| CM95 | - Esami pediatrici |
| CM96 | - Flow Compensation |
| CM97 | - Foldover Compensation |
| CM98 | - Tecniche di imaging parallelo applicabili su tutte le sequenze |
| CM99 | - Tecniche di riduzione degli artefatti da movimento per pazienti non collaboranti |
| CM100 | - Tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione (half scan, matrici rettangolari o equivalenti) |
| CM101 | - Tecniche di Magnetization Transfer (MTC) |
| CM102 | - Tecniche per imaging mielografico. |
| CM103 | Sequenze base |
| CM104 | - Spin Echo |
| CM105 | - Fast Spin Echo 2D e 3D |
| CM106 | - Inversion Recovery imaging (STIR, T1 e T2 FLAIR anche come fast imaging e alta risoluzione) |
| CM107 | - Fast Gradient Echo 2D (con dettaglio delle tecniche) e 3D (incluso volume interpolated) |
| CM108 | - Gradient Echo 2D e 3D con tecnica coerente (refocused), incoerente (spoiled) e Steady State Free Precession (con dettaglio della tecnica) |
| CM109 | - Echoplanar Imaging |
| CM110 | - Tecniche in Single Shot |
| CM111 | - Software dedicato per sequenze addominali in apnea (colangiografia/urografia) con tecnica veloce in “Single Shot” |
| CM112 | - Susceptibility Weighted Imaging |
| CM113 | - Angio-RM con tecniche: |
| CM114 |  Time Of Flight (2D e 3D); |
| CM115 |  Phase Contrast (2D e 3D); |
| CM116 |  3D Contrast Enhanced (CE) |
| CM117 |  Fluoro-triggered o con tecnica di bolus tracking |
| CM118 |  Arterial Spin Labeling |
| CM119 | - Sequenza di Imaging dinamico contrastografico |
| CM120 | - Sequenze e software automatico per controlli di qualità |
| CM121 | - Sequenze per studi sia di tipo morfologico che funzionale |
| CM122 | - Sequenze per studi cardiologici morfologici e dinamici |
| CM123 | Sequenze per imaging avanzato |
| CM124 | - Pacchetto completo avanzato per lo studio del cuore, inclusivo di sistema di sincronizzazione cardiaca e periferica avanzato. |
| CM125 | - Sequenze e tecniche dedicate allo studio morfologico del cuore inclusi studi della funzionalità valvolare. |
| CM126 | - Sequenze per lo studio della cinetica del cuore, con protocolli ad elevato contrasto sangue e miocardio, con sequenze multislice-multiphase. |
| CM127 | - Sequenze per lo studio della perfusione cardiaca e del enhancement tardivo su tutto il muscolo cardiaco. |
| CM128 | - Postelaborazione dedicata su seconda consolle per le funzionalità cardiache di perfusione, late enhancement, morfologiche e funzionali |
| CM129 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di perfusione con gadolinio. |
| CM130 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di diffusione isotropica (Diffusion Weighted Imaging - Trace) in ambito enecefalico, mammella, body con calcolo automatico delle mappe ADC e tecniche di riduzione degli artefatti. |
| CM131 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di diffusione anisotropica (Diffusion Tensor Imaging - Trattography) con calcolo del tensore di Diffusione apparente (D) e fractional anisotropy (FA) e ricostruzione della trattografia (su consolle e prima WS) |
| CM132 | - Pacchetto Spettroscopia completo con tecniche single voxel, multi voxel, Chemical Shift Imaging, SENSE, |
| CM133 | - Spettroscopia, acquisizioni sia 2D che 3D, sequenze STEAM e PRESS; postelaborazione (su consolle e prima WS). |
| CM134 | - Sequenze per colangiografia in apnea respiratoria Sequenze dedicate allo studio dinamico del Fegato anche con tecniche di imaging parallelo. |
| CM135 | - Sequenze dedicate per fegato con possibilità di acquisire immagini con soppressione del grasso, dell’acqua e in-phase ed out-of-phase nella medesima sequenza. |
| CM136 | - Tecniche di acquisizione, visualizzazione e post-elaborazione dei dati acquisiti per eseguire studi di perfusione in ambito encefalico, mammella e body con e senza mezzo di contrasto. |
| CM137 | - Acquisizione total body con FOV da almeno 200cm. |
| CM138 | - Sequenze morfologiche ad alta risoluzione per lo studio mammella. |
| CM139 | - Sequenze dinamiche per lo studio della mammella. |
| CM140 | - Sequenze mammella con acquisizione diretta sagittale di entrambe le mammelle. |
| CM141 | - Pacchetto spettroscopia con protocolli di acquisizione per mammella e prostata |
| CM142 | - Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D |
| CM143 | - Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D |
| CM144 | - Sequenze multislab in Tempo di volo |
| CM145 | - Tecnica TONE o equivalente |
| CM146 | - Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo (TOF) che in contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca |
| CM147 | - Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto |
| CM148 | - Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo |
| CM149 | - Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente |
| CM150 | - Possibilità di fusione in automatico delle diverse stazioni acquisite (su consolle e prima WS) |
| CM151 | - Tecniche per acquisizione angio RM ad alta risoluzione temporale e spaziale anche con tecniche di imaging parallelo. |
| CM152 | Sistema di post elaborazione |
| CM153 | Workstation aggiuntive di post elaborazione |
| CM154 | - Caratteristiche hardware e software allo stato dell’arte |
| CM155 | - Scheda video con doppio display medicale da indicativamente almeno 19” a colori o sistema equivalente, di elevata risoluzione con matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024. |
| CM156 | - Completa aderenza delle immagini acquisite ed elaborate allo standard DICOM 3.0 |
| CM157 | - Dotata di unità di masterizzazione degli esami in formato DICOM e altri formati leggibili su PC, su supporto ottico CD e DVD o equivalente |
| CM158 | - Possibilità di esportare immagini su supporti esterni quali flash memory e HD in formato leggibile da PC (JPEG, BMP ecc.) |
| CM159 | - Buona capacità di archiviazione temporanea degli esami post elaborati indicativamente pari ad almeno 100.000 immagini matrice 512 x512. |
| CM160 | - Collegamento a rete informatica LAN standard Ethernet 10/100 Mbps |
| CM161 | Moduli software specifici per la WS di post elaborazione generica all purpose |
| CM162 | - Visualizzazione in modo cine, ricostruzione multiplanare in tempo reale, ricostruzione di tipo MIP per Angio RM e ricostruzione 3D volumetrica |
| CM163 | - Programmi di post-elaborazione (MPR, MIP, MPVR, MinIP) |
| CM164 | - Software per studi funzionali (curve intensità-tempo) |
| CM165 | - Software per studi di diffusione isotropica, perfusione e spettroscopia in ambito cerebrale, mammella e body |
| CM166 | - Software per studi di diffusione anisotropica con calcolo del tensore di diffusione apparente, fractional anisotropy e post-processing per fiber tracking |
| CM167 | - Software per correzione degli artefatti e del rumore |
| CM168 | - Sofware per quali-quantitativi per cardio RM |
| CM169 | - Completa di modulo DICOM per interfacciamento ai sistemi RIS-PACS aziendali |
| CM170 | - Classi di servizio DICOM: Image Storage, Query/Retrieve |
| CM171 | Moduli software specifici per le WS di post elaborazione cardio RM |
| CM172 | - Visualizzazione 3D/4D |
| CM173 | - Analisi funzionale LV e RV |
| CM174 | - Volumetria atriale |
| CM175 | - Angiografia RM |
| CM176 |  Multiplanar Reformatting |
| CM177 |  Curved Planar Reformation |
| CM178 | - Perfusion Analysis |
| CM179 | - Flow Analysis |
| CM180 | Dispositivi per i controlli di qualità |
| CM181 | - N.1 fantoccio riempibile a forma di parallelepipedo, di dimensioni pari a circa 33x33 x16 cm, per la verifica dei parametri uniformità e linearità spaziale su ampie dimensioni in Risonanza Magnetica. Il fantoccio deve inoltre contenere markers di riferimento per l’orientazione e un inserto per la valutazione degli artefatti. |
| CM182 | - N.1 fantoccio riempibile di forma sferica o cilindrica, di diametro circa 20 cm, per la verifica di tutti i principali parametri di qualità in Risonanza Magnetica: |
| CM183 |  uniformità spaziale |
| CM184 |  rapporto segnale-rumore |
| CM185 |  linearità spaziale |
| CM186 |  dimensione del pixel |
| CM187 |  spessore e contiguità degli strati di scansione |
| CM188 |  verifica del sistema di allineamento del paziente |
| CM189 |  risoluzione spaziale |
| CM190 |  sensibilità a basso contrasto |
| CM191 |  misura dei tempi di rilassamento T1 e T2 |
| CM192 |  valutazione della ricostruzione volumetrica tridimensionale |
| CM193 |  |
| CM194 | Altre tecnologie sanitarie |
| CM195 | Monitor multiparametrico amagnetico per il controllo dei parametri vitali del paziente con ripetitore in sala consolle: |
| CM196 | adatto a pazienti adulti, pediatrici, neonatali |
| CM197 | display colore a bordo monitor di almeno 12” |
| CM198 | display colore ripetitore di almeno 12” |
| CM199 | su carrello mobile con ruote piroettanti |
| CM200 | alimentazione batteria/cc con alimentatore integrato |
| CM201 | possibilità di acquisizione segnali e parametri tramite tecnologie wireless e/o fibra ottica |
| CM202 | rinvio dati al display ripetitore in consolle tramite tecnologia wireless |
| CM203 | stampante/registratore |
| CM204 | acquisizione e visualizzazione dei seguenti parametri vitali: Sp02, ECG, NIBP, ETCO2, respiro, temperatura |
| CM205 | segnalazione e memorizzazione di allarmi e trends |
| CM206 |  |
| CM207 | Barella amagnetica |
| CM208 |  |
| CM209 | Aste porta flebo amagnetiche |
| CM210 |  |
| CM211 | Seggetta amagnetica |
| CM212 |  |
| CM213 | Armadio porta accessori amagnetico |
| CM214 |  |
| CM215 | Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico |
| CM216 |  |
| CM217 | Iniettore MDC amagnetico |
| CM218 | sistema automatico controllato con microprocessori; |
| CM219 | testata iniettore dotata di doppia siringa/contenitore per permettere l'infusione del mezzo di contrasto e della soluzione fisiologica; |
| CM220 | utilizzo di siringhe con capacità di almeno 25 mL; |
| CM221 | iniezione a bassi flussi; |
| CM222 | sistema di mantenimento della vena pervia (KVO); |
| CM223 | possibilità di miscelare le percentuali di liquido di contrasto e soluzione fisiologica; |
| CM224 | possibilità di creare e impostare opportuni protocolli d’iniezione; |
| CM225 | presenza di allarmi per anomalie almeno nei valori della pressione; |
| CM226 | monitoraggio del buon funzionamento del dispositivo; |
| CM227 | testata iniettore montata su carrello; |
| CM228 | consolle di controllo e programmazione remota, dotata di tastiera a membrana o touch screen e display per la visualizzazione continua di tutti i parametri e le funzioni dell'iniettore (flussi, volumi, pressioni, durata dell'iniezione, allarmi, ect.); |
| CM229 | interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù; |
| CM230 | completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo; |
| CM231 | parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili; |
| CM232 | facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti; |
| CM233 | peso e massime dimensioni di ingombro ridotte; |
| CM234 | dotato di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto; |
| CM235 |  |
| CM236 | Ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE) |
| CM237 | destinato alla ventilazione artificiale di pazienti adulti/pediatrici in insufficienza respiratoria durante l’esecuzione di esami in risonanza magnetica |
| CM238 | dotato almeno delle modalità e tecniche ventilatorie: |
| CM239 | Controllata: |
| CM240 |  IPPV; |
| CM241 |  PEEP; |
| CM242 | Assistita: |
| CM243 |  CPAP |
| CM244 | Tidal Volume di range minimo da 0,5 a 1,5 litri; |
| CM245 | frequenza respiratoria di range minimo da 8 a 40 respiri/minuto; |
| CM246 | percentuale miscelazione O2 di range minimo dal 60% al 99%; |
| CM247 | range minimo pressione PEEP da 1 a 15 cm H2O; |
| CM248 | dotato di ampio display per la visualizzazione contemporanea almeno dei seguenti parametri : |
| CM249 |  pressione istantanea, media, di picco, PEEP; |
| CM250 |  frequenza respiro; |
| CM251 |  Tidal Volume; |
| CM252 | · dotato di allarmi per i principali parametri ventilatori fra i quali: |
| CM253 |  pressione vie respiratorie; |
| CM254 |  apnea; |
| CM255 |  mancanza gas; |
| CM256 |  autonomia batterie; |
| CM257 | compatibile all’uso in risonanza magnetica fino ad un campo magnetico statico non inferiore a 20 mT; |
| CM258 | dotato di batterie interne ricaricabili con ampia autonomia di durata; |
| CM259 | alimentazione gas da impianto fisso o mediante alimentazione a bombole; |
| CM260 | dotato di sistemi di aggancio compatibili con la destinazione dello strumento; |
| CM261 | interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù; |
| CM262 | completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo; |
| CM263 | parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili; |
| CM264 | facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia sanificazione di tutte le parti; |
| CM265 | peso e massime dimensioni di ingombro ridotte; |
| CM266 | dotato di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto; |
| CM267 |  |
| CM268 | Pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE) |
| CM269 | o Pompa a siringa completamente amagnetica per somministrazioni in dosaggi estremamente precisi, compatibile con sistemi di Risonanza Magnetica ad alto campo. |
| CM270 | o Dimensione e peso contenuti, semplicità di impostazione e facilità d’uso. |
| CM271 | o Possibilità di somministrare tutti i fluidi, incluso il sangue. |
| CM272 | o Capacità di utilizzare un’ampia gamma di siringhe e riconoscimento automatico della dimensione della siringa. |
| CM273 | o Presenza di almeno due canali indipendenti controllabili dalla stessa interfaccia. |
| CM274 | o Ampio display LCD, per la completa visualizzazione di tutti i parametri necessari. |
| CM275 | o Funzionamento a rete oppure a batterie ricaricabili in dotazione all’apparecchio (il range della velocità di infusione non deve variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria). |
| CM276 | o Allarmi acustici e visivi in |
| CM277 | Set di somministrazione del sistema di infusione compatibile con sistemi MRI. |
| CM278 | Possibilità di variazione dei parametri di infusione della sala di controllo |
| CM279 | Unità di controllo remoto con funzionalità identiche a quelle della pompa posizionata nella sala magnete; i due dispositivi devono comunicare attraverso un sistema privo di interferenze con la Risonanza Magnetica. |
| CM280 | Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei sistemi |
| CM281 | sufficiente qualità documentazione |
| CM282 | sufficiente qualità architettonico/funzionale |
| CM283 | sufficiente qualità dei materiali |
| CM284 | sufficiente qualità impiantistica |
| CM285 | tempi di installazione (dalla consegna locali, gg. solari consecutivi) ≤ 90 gg |
| CM286 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO |
| CM287 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi |
| CM288 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) |
| CM289 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI |
| CM290 | copertura 24hx7gg: SI |
| CM291 | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: SI (da quotare separatamente in offerta) |
| CM292 | inclusa fornitura consumabile: NO |
| CM293 | inclusa fornitura usurabile: NO |
| CM294 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h |
| CM295 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): |
| CM296 | o per guasto bloccante ≤ 4h (2h con Field Service Engineer) |
| CM297 | o per guasto non bloccante ≤ 24h (12h con Field Service Engineer) |
| CM298 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) |
| CM299 | o per guasto bloccante ≤ 48h |
| CM300 | o per guasto non bloccante ≤ 96h |
| CM301 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI |
| CM302 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI |
| CM303 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI |
| CM304 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI |
| CM305 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg |
| CM306 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 24h |
| CM307 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 24h |
| CM308 | manutenzione remota, teleassistenza: SI |
| CM309 | fornitura HW per manutenzione remota: SI |
| CM310 | costo annuo contratto FULL RISK con FSE (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 14% |
| CM311 | Servizi di Formazione e supporto scientifico |
| CM312 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 40h |
| CM313 | durata del corso per il personale Fisica Sanitaria ≥ 16h |
| CM314 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 16h |
| CM315 | esaustività dei piani formativi |
| CM316 | progetto formativo di un anno per supporto scientifico ed applicativo ≥ 30 gg |

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CPi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CP1 | Magnete |
| CP2 | - Ridotto peso del magnete (incluso criogeno) |
| CP3 | - Ridotta portata di acqua in ingresso per raffreddamento |
| CP4 | - Ridotta profondità del gantry (incluso il carter) ed ampia apertura e svasatura per consentire il massimo comfort del paziente |
| CP5 | - Ridotta lunghezza del gantry a diametro minimo |
| CP6 | - Massima distanza verticale dalla superficie del piano porta paziente (incluso cuscino standard) alla sommità del gantry |
| CP7 | - Accorgimenti aggiuntivi per il comfort del paziente |
| CP8 | - Accorgimenti per la riduzione del rumore |
| CP9 | - Elevata ed estesa omogeneità di campo |
| CP10 | - Elevata stabilità temporale di campo statico |
| CP11 | - Ridotti perso ed ingombro complessivo del sistema in condizioni operative in sala esame |
| CP12 | - Ridotte necessità di area minima del locale gantry |
| CP13 | - Ridotta necessità di altezze minime del locale gantry |
| CP14 | - Ridotta necessità di area minima del locale tecnico |
| CP15 | Gradienti |
| CP16 | - Copertura geometrica dei gradienti efficaci per l'intero volume utile dell'esame |
| CP17 | - Elevato copertura spaziale dei gradienti (x,y,z) alla massima intensità di gradienti ed a massimo slew rate |
| CP18 | - Elevata linearità di campo a FOV massimo e massimi gradienti |
| CP19 | - Ottimizzazione dei consumi energetici |
| CP20 | - Possibilità di aggiornamento ed espansione dei gradienti (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta, quale componente opzionale) |
| CP21 | Sistema Radiofrequenza |
| CP22 | Generatore/Ricevitore Radiofrequenza |
| CP23 | - Numero di canali simultaneamente attivabili non inferiore a 48 |
| CP24 | - Elevato numero di singoli elementi/antenne contemporanemante connessi |
| CP25 | - Massima riduzione del percorso analogico del segnale |
| CP26 | - Elevato rapporto segnale/rumore |
| CP27 | - Bassa rumorosità in fase di emissione RF |
| CP28 | - Elevati livelli di sicurezza sulla stima del SAR |
| CP29 | - Elevato controllo dei valori di frequenza, fase ed ampiezza della radiofrequenza emessa |
| CP30 | - Possibilità di aggiornamento ed espansione dei canali (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale) |
| CP31 | Bobine Radiofrequenza |
| CP32 | - Elevati fattori di accelerazione |
| CP33 | - Massima riduzione del percorso analogico del segnale |
| CP34 | - Elevato rapporto segnale/rumore |
| CP35 | - Bobina rachide/colonna integrata nel lettino porta paziente ad elevata copertura e possibilmente permanente |
| CP36 | - Bobina testa e/o testa-collo inclinabile per ridurre il fastidio dei pazienti cifotici |
| CP37 | - Bobina corpo intero integrata utilizzabile sia in trasmissione che in ricezione |
| CP38 | - Bobine specialistiche ad elevato numero di elementi e canali in phased array |
| CP39 | - Bobina mammella bilaterale |
| CP40 | - Kit biopsia per bobina mammella di elevata ergonomia per l’operatore |
| CP41 | - Dotazione di bobine per whole body ed angio periferico tale da garantire la copertura totale e la acquisizione sequenziale senza necessità di riposizionamento delle bobine |
| CP42 | - Ottimizzazione/riduzione del SAR |
| CP43 | - Ottimizzazione della dotazione di bobine (ad esempio con soluzioni multipurpose) che mantengano elevate caratteristiche qualitative di emissione e ricezione del segnale riducendo la necessità di un numero eccessivo di singole bobine differenti |
| CP44 | - Possibilità di aggiunta di altre bobine rigide e flessibili (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale) |
| CP45 | Lettino paziente |
| CP46 | - Elevata portata per grandi obesi non inferiore a 230 kg |
| CP47 | - Massima escursione di movimentazione verticale |
| CP48 | - Minima altezza in condizioni di riposo |
| CP49 | - Massima escursione longitudinale |
| CP50 | - Dotazione di lettini rimovibili e/o piani porta paziente e relativi trolley di trasporto per consentire l’ottimizzazione dei flussi di lavoro ovvero consentire la simultaneità di conduzione di un esame su di un paziente e preparazione del paziente successivo direttamente sul piano d’esame minimizzando la necessità di dover riposizionare e/o movimentare il paziente sul piano d’esame |
| CP51 | - Minima distanza tra la superficie del piano porta paziente e gli elementi di bobina colonna/rachide integrata |
| CP52 | - Accorgimenti per il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza in condizioni di emergenza |
| CP53 | - Videocamera integrata nel gantry |
| CP54 | Sistema Elaborazione |
| CP55 | Consolle di comando |
| CP56 | - Ridotti tempi di elaborazione e ricostruzione delle immagini acquisite |
| CP57 | - Processore principale quad core o superiore |
| CP58 | - Elevata RAM di sistema |
| CP59 | - Elevate prestazioni hardware e software per l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini acquisite. |
| CP60 | - Elevata capacità di archiviazione degli esami acquisiti |
| CP61 | - Elevate matrici di acquisizione/visualizzazione |
| CP62 | - Tecnologia RAID o equivalente a maggior garanzia del dato archiviato |
| CP63 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana |
| CP64 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione |
| CP65 | - Possibilità di monitoraggio integrato nell’apparecchiatura di parametri cardiorespiratori |
| CP66 | - Pannello di visualizzazione parametri per controllo/comando a bordo gantry |
| CP67 | - Dotazione di cuffie per l’isolamento acustico del paziente con possibilità di diffusione musicale |
| CP68 | - Avvio facilitato dell’esame con auto posizionamento del FOV sull’isocentro |
| CP69 | - Ottimizzazione del workflow di processo |
| CP70 | - Controlli semplificati per l’esecuzione dell’esame, riconoscimento, selezione oed attivazione ottimizzata ed automatica delle bobine e dei relativi elementi, |
| CP71 | - Controlli semplificati per la pianificazione, la scansione e la elaborazione dell’esame |
| CP72 | - Display LCD colore di almeno 24” |
| CP73 | Tecniche di Scansione e Acquisizione |
| CP74 | - Ricostruzione di almeno 16 frames/sec con matrice 256x256 pixel |
| CP75 | - Tecniche avanzate di acquisizione dati nello Spazio-K |
| CP76 | - Tecniche per acquisizione in cine-RM |
| CP77 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori tecniche di scansione che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura |
| CP78 | - Possibilità di ricostruzione di volumi acquisiti su stazioni/lettini differenti |
| CP79 | Sequenze |
| CP80 | - Angio-RM con tecniche:Time Resolved |
| CP81 | - Fast Spin Echo con possibilità di 90° flip back pulse |
| CP82 | - Pacchetto per valutazione qualitativa e quantitativa della pulsatilità liquorale; |
| CP83 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori sequenze che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura nonché alla abilitazione di ricerche a carattere scientifico |
| CP84 | - Possibilità e facilità di interscambio tra operatori e sistemi di protocolli di acquisizione e studi clinici specifici |
| CP85 | Sequenze per imaging avanzato |
| CP86 | - Spettroscopia del protone: |
| CP87 |  tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione; |
| CP88 |  tecniche di soppressione del segnale dei lipidi (out-of-volume) dello scalpo. |
| CP89 |  Accessibilità dei dati grezzi delle acquisizioni per l’elaborazione, l’interpretazione con possibilità di archiviazione dei dati |
| CP90 | - RM funzionale (fMRI): |
| CP91 |  Pacchetto per studi di attivazione con sequenze EPI (“single-shot” e multi-shot”) con contrasto BOLD; |
| CP92 |  Pacchetto per l’acquisizione e visualizzazione in tempo reale di dati fMRI e altre sequenze EPI o con TR ultrarapido (fluoroscopia) con possibilità di eseguire paradigmi complessi (es.linguaggio). |
| CP93 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori sequenze che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura nonché alla abilitazione di ricerche a carattere scientifico.. |
| CP94 | Sistema di Post Elaborazione |
| CP95 |  |
| CP96 | Workstation aggiuntive di post elaborazione |
| CP97 | - Elevate prestazioni hardware e software per la post elaborazione delle immagini acquisite |
| CP98 | - Display landscape colore dual-head medicale |
| CP99 | - Elevata capacità di archiviazione degli esami |
| CP100 | - Ridotti tempi di elaborazione e ricostruzione delle immagini |
| CP101 | - Tecnologia RAID o equivalente a maggior garanzia del dato archiviato |
| CP102 | - Presenza di altre classi di servizio DICOM (Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step …ecc) |
| CP103 | - Assolvimento delle specifiche richieste con soluzione client server e relativa fornitura delle parti HW e SW sia lato server che lato client |
| CP104 | - Possibilità di numero aggiuntivo di licenze d’uso SW simultanee |
| CP105 | Moduli software specifici per la WS di post elaborazione generica all purpose |
| CP106 | - Software per elaborazione dati RM funzionale (fMRI-descrivere dettagliatamente i SW forniti e la loro funzionalità) |
| CP107 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori software anche non proprietari(ad es. Brain Voyager, SPM, FSL, AFNI …..) che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura; dichiarare inoltre la loro integrazione all’interno della WS fornita o la necessità di PC aggiuntivo. |
| CP108 | (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale) |
| CP109 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana |
| CP110 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione |
| CP111 | - Image Fusion (CT, PET, SPECT,…) |
| CP112 | Moduli software specifici per le WS di post elaborazione cardio RM |
| CP113 | - Visualizzazione con modelli color coded mesh |
| CP114 | - Visualizzazione simultanea di due differenti studi (side by side) |
| CP115 | - Caratterizzazione dei tessuti |
| CP116 |  Analisi LGE (Late Gadolinium Enhancement) per la valutazione dell’infarto |
| CP117 |  Analisi EGE (Early Gadolinium Enhancement) per la valutazione degli stati infiammatori |
| CP118 |  Analisi T2 per la valutazione dell’edema miocardico |
| CP119 |  Mapping T1 per la valutazione della fibrosi miocardica diffusa |
| CP120 |  (myocardial edema) |
| CP121 |  Quantificazione T2 per la valutazione MIOT (myocardial iron overload) |
| CP122 | - Modulo di refertazione |
| CP123 | - Tools avanzati per studi in ambito di ricerca scientifica di ambito cardio RM |
| CP124 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana |
| CP125 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione |
| CP126 | - Image Fusion (CT, PET, SPECT,…) |
| CP127 | Dispositivi per i controlli di qualità |
| CP128 | Dotazione integrativa di fantocci specifici per controlli qualità in Risonanza Magnetica |
| CP129 |  |
| CP130 | Altre tecnologie sanitarie |
| CP131 | Monitor multiparametrico amagnetico per il controllo dei parametri vitali del paziente con ripetitore in sala consolle: |
| CP132 | elevata durata nel funzionamento a batteria |
| CP133 | elevato numero di tracce e parametri visualizzabili contemporaneamente |
| CP134 | acquisizione e visualizzazione di parametri vitali aggiuntivi (O2 e CO2 inspirata/espirata, gas anestetici, IBP, …) |
| CP135 | possibilità di integrazione dati con sistemi informativi clinici ospedalieri |
| CP136 | interfaccia utente facilitata |
| CP137 |  |
| CP138 | Barella amagnetica |
| CP139 |  |
| CP140 | Aste porta flebo amagnetiche |
| CP141 |  |
| CP142 | Seggetta amagnetica |
| CP143 |  |
| CP144 | Armadio porta accessori amagnetico |
| CP145 |  |
| CP146 | Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico |
| CP147 |  |
| CP148 | Iniettore MDC amagnetico |
| CP149 | possibilità di utilizzo di siringhe/contenitori di capacità superiore a quella indicata come minima; |
| CP150 | solzione che minimizzi i costi di gestione (scarto di mdc, utilizzo di consumabile monouso, multiuso, monosessione, monogiornata, etc..) garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza; |
| CP151 | possibilità di regolazione del flusso e del volume delle siringhe con incrementi minimi; |
| CP152 | possibilità di programmare il tempo di ritardo di scansione o di iniezione; |
| CP153 | possibilità di programmare almeno 4 fasi per ogni iniezione, sia per il mezzo di contrasto che per la soluzione fisiologica |
| CP154 | possibilità di controllo e regolazione del flusso anche durante la fase d’iniezione; |
| CP155 | montaggio a pensile dal soffitto con bracciio ad ampia movimentabilità; |
| CP156 |  |
| CP157 | Ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE) |
| CP158 | ventilazione a controllo elettronico; |
| CP159 | range operativi dei parametri ventilatori più ampi di quelli indicati come minimi; |
| CP160 | possibilità di effettuare ulteriori tecniche di ventilazione rispetto a quelle già indicate tra i requisiti tecnici di minima; |
| CP161 | possibilità di rilevare la FiO2 erogata; |
| CP162 | apparecchio trasportabile; |
| CP163 | dotato di umidificatore riscaldato; |
| CP164 |  |
| CP165 |  |
| CP166 | Pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE) |
| CP167 | Integrabile su sistemi infusionali complessi |
| CP168 | Interfacciabile con sistemi informativi clinici |

## NOTA SULLE OPZIONI

È richiesto inoltre di quotare a parte nell’offerta economica, quali componenti opzionali, i seguenti moduli/accessori :

- componenti opzionali / moduli / accessori esplicitamente indicati con la dicitura “OPZIONALE”

- componenti opzionali / moduli / accessori corrispondenti alla possibilità di aggiornamento/integrazione/espansione del sistema (vedi paragrafo CARATTERISTICHE PREFERENZIALI  per le quali è esplicitamente richiesta ‘eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta, quale componente opzionale’.

## DESCRIZIONE OPERE DI INSTALLAZIONE NECESSARIE

Il sistema è da installare nei locali dell’area del piano interrato della UOC Radiodiagnostica dell’ospedale San Salvatore di Pesaro – AORMN.

L’impresa concorrente dovrà recarsi sul posto, prendere visione dei locali, al fine di garantire l’installazione del sistema offerto a regola d’arte all’interno degli ambienti proposti.

L’area di intervento ed il layout distributivo attuale, che il Concorrente potrà migliorare / modificare in ragione della soluzione tecnologica proposta, sono riportati nella planimetrie e tavole dell’Allegato H. In tale superficie dovranno essere previste indicativamente aree e locali in conformità alle linee ISPESL sulle installazione di RM ed alle normative e leggi applicabili al caso specifico (ad es. sala esami, sala comandi, locale tecnico, area colloquio/anamnesi, spogliatoi, bagno pazienti, sala preparazione/gestione emergenza,…)

Le opere che l’impresa dovrà realizzare, se reputate necessarie e/o opportune, in accordo con quanto specificato nel Capitolato Tecnico, sono indicativamente le seguenti:

## OPERE STRUTTURALI

Le opere strutturali dovranno prevedere il rinforzo del solaio del locale di installazione dell’apparecchiatura e dell’eventuale locale tecnico. Segnalando la circostanza secondo cui la portata del  solaio è di 400 kg / mq., si rimanda alle tavole di cui all’Allegato H ulteriore ragguaglio relativo alle  caratteristiche strutturali dell’area di intervento.

OPERE CIVILI + IMPIANTO IDRICO - SANITARIO e SCARICHI:

Le opere civili connesse alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi constano di:

- Opere propedeutiche allo smontaggio e rimozione dell’attuale sistema RM ed introduzione ed installazione del nuovo sistema RM incluse le eventuali opere, demolizioni e ricostruzioni da realizzare nei percorsi interessati dai trasferimenti di suddetti sistemi;

- Demolizione di pavimenti in piastrelle e/o PVC (tutti all’interno dei limiti di intervento) con allontanamento del materiale di risulta;

- Demolizione di controsoffitti (tutti all’interno dei limiti di intervento) con allontanamento del materiale di risulta;

- Demolizione di tramezzi in laterizio forato da 8 o 12 cm. intonacato su ambo i lati con allontanamento del materiale di risulta;

- Demolizione di bagni con allontanamento del materiale di risulta, ma con possibilità di recupero dei sanitari e rubinetterie utili per il nuovo intervento;

- Rimozione di infissi con allontanamento del materiale di risulta, ma con possibilità di recupero di infissi utili per il nuovo intervento;

- Nuove pareti verticali in cartongesso a 2+2 lastre in cartongesso (quindi 2 da ogni lato) con interposta lana di roccia con funzione di barriera acustica. Le pareti saranno REI 60 solo in caso di utilizzo a deposito del locale.

- Fornitura e posa in opera di infissi interni (porte) in alluminio e di porte REI 120;

- Fornitura e posa di infissi interni vetrati con telaio in alluminio e vetri antinfortunistica certificati;

- Nuove pavimentazioni in PVC realizzate in teli previa preparazione del piano di posa con rasatura autolivellante o lavorazione equivalente;

- Formazione di sguscia con risvolto della pavimentazione di cui sopra;

- Pavimento e rivestimento in piastrelle ceramiche dei nuovi bagni;

- Rivestimento dei locali ad uso deposito con lastre di calciosolicato fino ad ottenere almeno un REI 60;

- Rivestimento vinilico delle pareti fino ad un’altezza di 2,70 mt di tutte le pareti verticali, escluso i WC, i corridoi e le via di fuga; laminato plastico antigraffio nella sala RMN;

- Tinteggiatura con tinta lavabile idrorepellente di tutte le pareti non rivestite in ceramica o PVC;

- Controsoffitto (tutto all’interno dei limiti di intervento) in pannelli lisci di gesso armato con elementi di dimensione 60x60 cm (ad esclusione della sala RMN in cui il controsoffitto dovrà essere in materiale amagnetico);

- Predisposizione di allacci idrici e degli scarichi dei nuovi sanitari previsti nei nuovi bagni, sia ordinari che per diversamente abili;

- Modifica delle linee idriche generali (acqua calda, fredda e ricircolo) per l’adattamento al nuovo layout, parimenti per la rete degli scarichi (acque nere e bionde);

- Nuovi sanitari e rubinetterie previste nei nuovi bagni, sia ordinari che per diversamente abili (è consentito il recupero dei sanitari rimossi dai WC demoliti);

## IMPIANTI MECCANICI:

Gli impianti meccanici connessi alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi sfrutteranno, se possibile, la UTA già presente. Gli attuatori di tale UTA sono già allacciati al sistema di regolazione DDC centrale, mentre dovendo prevedersi ulteriori batterie di post-riscaldamento (in ambiente a controsoffitto), queste dovranno essere allacciate alla sottostazione DDC locale più vicina. Nelle linee generali gli impianti meccanici constano di:

- Modifiche alle linee d’aria costituite da canali in poliuretano rivestito in Al fino a servire correttamente tutti i locali previsti nel nuovo layout, con possibile riutilizzo (ove possibile) dei canali esistenti e inserimento di nuove canalizzazioni nei nuovi tratti necessari;

- Inserimento di regolatori di portata in ogni derivazione (anche in quelle non soggette ad intervento, purché correnti all’interno ai limiti di intervento);

- Nuovi collegamenti canali principali/terminali di erogazione con condotti flessibili isolati di idonea sezione;

- Nuovi terminali di erogazione (è consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili) costituiti da griglie in alluminio a doppio ordine di alette regolabili con serranda di taratura, diffusori a coni regolabili, griglie di ripresa a maglia quadra, ecc.

- Valvole di ventilazione e relativi collegamenti con condotti flessibili isolati, per i nuovi WC;

- Impianto di aerazione e climatizzazione della sala esami deve essere disconnettibile in maniera automatica dall’impianto generale in oggetto;

- Impianto AUTONOMO di evacuazione od espulsione rapida dei gas criogeni dalla sala esame. Deve essere connesso con il circuito di rilevazione dell’ossigeno ed intervenire automaticamente per valore di concentrazione di ossigeno inferiori o uguali al 18%. L’impianto dovrà essere completamente autonomo ed avere una capacità di estrazione rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia. I gas estratti andranno espulsi fino all’esterno a mezzo di idonee canalizzazioni.

- Tutte le opere necessarie alla corretta connessione di tutte le nuove apparecchiature e i nuovi attuatori (batterie di post, ecc.) con il sistema di regolazione DDC.

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento delle nuove opere e di quelle sottoposte a trasformazione.

## IMPIANTI ELETTRICI:

Gli impianti meccanici connessi alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi faranno capo al locale QE dedicato, allocato in ambiente in prossimità dell’area di intervento. Attualmente in prossimità dell’area di intervento sono altresì presenti quadri elettrici dedicati.

Nelle linee generali gli impianti meccanici constano di:

- Quadro elettrico “RMN” in carpenteria di classe II identico agli altri esistenti all’interno dell’ospedale, contenente tutte le apparecchiature di protezione, manovra e controllo della macchina di che trattasi.

- Impianto di distribuzione FM (parzialmente recuperabile dall’esistente) costituito da prese ordinarie, prese di continuità, ogni altro servizio necessario, realizzato con passerella metallica a scaletta e tubazioni metalliche in vista nei controsoffitti con calate sottotraccia. Cavi di idonea sezione non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici; ove necessario si utilizzeranno cavi resistenti al fuoco (RF 31-32). Ed inoltre apparecchi da incasso e /o a parete, quadretti elettromedicali alimentati tramite trasformatore di isolamento, allacci alla macchina e alle apparecchiature (entro i limiti di intervento ), ecc. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Impianto di distribuzione ILLUMINAZIONE ordinaria e di sicurezza (parzialmente ecuperabile dall’esistente) con indicazione delle vie di fuga. Realizzato con passerella metallica a scaletta e tubazioni metalliche in vista nei controsoffitti con calate sottotraccia. Cavi di idonea sezione non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici; Ed inoltre apparecchi di comando da incasso e /o a parete. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Impianti di terra e di equipotenzialità (parzialmente recuperabile dall’esistente) realizzato con collettori di terra, nodi equipotenziali e sub nodi per il collegamento di terra ed in equipotenziale delle masse e delle masse estranee di tutti gli ambienti secondo lo schema distributivo già presente nel complesso ospedaliero. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Apparecchi di illuminazione da incasso a controsoffitto (con corpo amagnetico per la sala esami), plafoniere e a parete (dimmerabile per la sala comandi – es.: Trilux 4x14/24 W) con adeguato grado di protezione meccanica, ottica batwing e protezione in lastra di policarbonato o vetro temperato.

- Apparecchi di illuminazione di sicurezza per impianto centralizzato da soccorritore di tipo a faretto da incasso classe II e/o a parete alimentati con cavi resistenti al fuoco.

- Apparecchi di indicazione delle vie di fuga di tipo autonomia 3 ore a led tipo con controllo del funzionamento centralizzato, in analogia con l’impianto esistente.

- Impianti speciali quali: chiamata infermiera (sala preparazione), citofonico, telefonico, trasmissione dati, rivelazione incendi e fughe di gas, diffusione messaggerie sonore, comunicazione audio tra controllo e paziente, indicazioni di esame in corso, blocchi di emergenza, ecc.

- UPS necessari a garantire il salvataggio dei dati acquisiti di un eventuale esame in corso con possibilità degli allarmi in sala consolle;

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento degli impianti forniti

## IMPIANTI GAS MEDICALI

Nelle linee generali gli impianti gas medicali constano di:

- Linea di distribuzione e prese dell’ossigeno dallo stadio di riduzione del reparto fino sala esami (almeno due prese) e area preparazione/gestione emergenza

- Linea di distribuzione e prese dell’aria compressa circa 4bar dallo stadio di riduzione del reparto fino alla sala esami (almeno due prese) e area preparazione/gestione emergenza

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento degli impianti forniti

## IMPIANTI SPECIALI

Nelle linee generali gli impianti speciali constano di:

- Impianto di schermatura radiofrequenza (Gabbia di Faraday) da dimensionarsi in funzione dell’inquinamento ambientale nel sito di installazione, completo di idonea visiva schermata, porta schermata d’accesso di dimensioni adeguate per l’accesso di soggetti barellati, filtri elettrici e sull’impianto di climatizzazione/areazione/evacuazione rapida

- Impianto di confinamento dei campi elettromagnetici

- Impianto di rilevazione in continuo dell’ossigeno in sala esami

- Impianto di spegnimento del campo magnetico, preferibilmente tramite pulsante a fungo

- Impianto di canalizzazione dei gas criogeni per l’evacuazione rapida del liquido criogeno per normale evaporazione o ad eventi eccezionali (quench, boil off). Il punto esatto di scarico in atmosfera dovrà essere concordato con la D.LL.

- Impianto di canalizzazione per rabbocco dell’elio

- Impianto di raffreddamento dell’elio

- Pannello di visualizzazione dei principali allarmi in sala comandi

- Impianto per sistema/cancello di sicurezza paziente/operatore per il controllo della presenza di protesi e materiali ferromagnetici con relativo allarme acustico/visivo da posizionare a parete all’ingresso del locale magnete;

- Impianto di video controllo del paziente con telecamera da posizionare in sala magnete e N. 1 display da posizionare nel locale consolle e nel locale preparazione;

- Impianto di remotizzazione allarmi e segnali del sistema di monitoraggio multiparametrico del paziente;

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento degli impianti forniti

l sistema deve essere installato presso il Servizio di Diagnostica per Immagini posto al piano interrato dello Stabilimento Ospedaliero San Salvatore di Pesaro - AORMN – nell’area già adibita alle attività di diagnostica con Risonanza Magnetica ed in sostituzione dell’attuale sistema.

A tal fine il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo dei locali interessati in modo da  acquisire ogni aspetto utile alla valutazione del contesto di inserimento del progetto.

Tutte le verifiche tecniche e dimensionali di rispondenza tra elaborati grafici forniti  dall’Azienda Ospedaliera e situazione relativa sia agli edifici esistenti che ai luoghi  interessati dal progetto, così come tutte le verifiche di fattibilità, a scanso di errori od  errate valutazioni nella redazione della proposta, sono a carico e rischio della Ditta  concorrente. Nessuna eventuale difformità fra elaborati forniti dall’Azienda Ospedaliera e  situazione di fatto può dare adito a rivalse da parte della Ditta concorrente.

## TEMPI DI CONSEGNA

- Il fornitore deve dichiarare il tempo di consegna massimo per ciascun sistema dal momento  dell’ordine. Il tempo di consegna è da intendersi come la consegna in disponibilità alla  AORMN del sistema ai fini del collaudo dello stesso una volta eseguiti i lavori di installazione  e la sua messa in funzione;

- I tempi di consegna dei progetti definitivi non devono essere superiori a 10 giorni naturali e  consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.

- I tempi di consegna dei progetti definitivi esecutivi non devono essere superiori a 25 giorni naturali e  consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.