LOTTO 2

SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE

| Categoria principale:[Z] APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI |  |
| --- | --- |
| Gruppo: [Z11] STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA |  |
| Tipologia: :[Z1103] STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA [Z110301] SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE |  |
| CODICE CND | DESCRIZIONE |
| Z11030102 | ANGIOGRAFI FISSI PER STUDI ANGIOGRAFICI E CARDIOLOGICI |
| Z11030180 | SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE |
| Z11030182 | SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE |
| Z11030185 | SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - MATERIALI SPECIFICI |
| CODICE GMDN | DESCRIZIONE |
| 37623 | A stationary diagnostic fluoroscopic x-ray system specifically designed to optimize the capability of users to visually and quantitatively evaluate the anatomy and function of blood vessels of the heart, brain and other organs, as well as the lymphatic system. It uses digital techniques for real-time image capture, display and manipulation and typically includes spot-film capabilities in addition to the fluoroscopic features. It is commonly used in conjunction with an injected x-ray contrast medium during either imaging or x-ray guided surgical or interventional procedures. Images can be viewed in both real-time and delayed formats. |
| Q.TA’ RICHIESTA | N.1 |
| UBICAZIONE | U.O.C. RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | P.O. SAN SALVATORE DI PESARO |
| AZIENDA | AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD |
| DESTINAZIONE D’USO | Attività diagnostica ed interventistica vascolare e percutanea con tecnica angiografica con particolare riferimento agli ambiti addominale, toracico, cardiovascolare centrale e periferico, neuro cerebrale, oncologico mininvasivo, in regime di elezione e/o urgenza. |

### DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

## Apparecchiatura/e da fornire.

- N.1 sistema angiografico comprensivo di:

- Generatore RX e tavolo di comando, complesso radiogeno con tubo RX, un tavolo paziente angiografico ed un sistema ad arco con relative consolle di comando, Rilevatore DR, monitor di visualizzazione in sala esame (con relativi supporti) e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini.

- componenti hardware e software del sistema radiologico necessari a collegare il sistema ad un sistema RIS-PACS ed a sistemi di stampa a secco tramite collegamento di rete con protocollo DICOM 3.0 ed eventualmente Postscript.

- dispositivo con camera a ionizzazione ed elettrometro ad integrazione per la visualizzazione e rilevazione della dose al paziente, possibilità di  stampa dei dati con sistema di misura- registrazione e stampa dose paziente ai sensi del D.Lgs 187/2000.

- Protezioni anti-X  di tipo pensile con schermatura in vetro al piombo e tenda piombifera  mobile sotto il letto .

- N.1 lampada scialitica pensile da almeno 50000 Lux.

- N.1 workstation di elaborazione per la visualizzazione, elaborazione e refertazione di esami di angiografici.

- N.1 iniettore angiografico/cardiovascolare per mezzi di contrasto

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

- N.1 sistema per il controllo e la manutenzione in remoto del funzionamento del sistema offerto (ad esempio mediante sistema CLIENT o CLIENT / SERVER HW e SW dedicato) - da installare presso la sede operativa interessata all’appalto (fatta salva la eventuale presenza di analogo sistema di controllo presso la sede dell’impresa aggiudicataria e/o dell’impresa manutentrice).

- Dotazione di fantocci e strumentazione composta da:

- Oggetto test per prove di costanza su angiografi digitali a sottrazione di immagine, che consenta la verifica della costanza dei tipici parametri DSA:

  - Range dinamico

  - Sensibilità di contrasto

  - Compensazione della non linearità dell'attenuazione

L’oggetto dev’essere costituito da una piastra di simulazione vascolare messa in funzione da un dispositivo pneumatico.

- Software per Personal Computer basato sul metodo Monte Carlo per il calcolo delle dosi agli organi e delle dosi efficaci ricevute dai pazienti durante gli esami radiografici e fluoroscopici. Il programma deve incorporare modelli di pazienti adulti e pediatrici di dimensioni adattabili, e deve consentire di selezionare la tecnica radiografica.

- Oggetto test basato sull’emissione di luce di fosforescenza per la verifica, senza l’utilizzo di pellicole radiografiche, del corretto allineamento tra il campo luminoso e il campo radiante sulle apparecchiature radiologiche. L’oggetto deve consentire la verifica di campi quadrati fino a 20 cm di lato, con un’accuratezza di 0.5 mm.

- Set standard di filtri di alluminio per radiografia/fluoroscopia, di dimensioni 10 x 10 cm, per la valutazione dello strato emivalente (SEV).

Sono inoltre da intendersi inclusi nella fornitura i costi relativi a:

- Opere per la disinstallazione e smaltimento secondo legislazione vigente del sistema attualmente in uso incluse le opere propedeutiche e funzionali alla asportazione dai locali del sistema esistente ed alla posa in sede ed installazione del nuovo sistema (demolizioni, rinforzi solai, sollevamento di carichi, etc. e successivo ripristino delle condizioni precedenti);

- Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei suddetti sistemi incluse eventuali opere di adeguamento (civili, strutturali, impiantistiche,…) dell’area e dei locali interessati dalla installazione (se necessarie ed in conformità alle normative applicabili). Il costo delle opere, inclusi gli oneri ed i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e realizzazione dei lavori e servizi di supporto alla installazione è da considerarsi compreso nella fornitura.

- Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Diagnostica per immagini, personale della UOC Fisica Sanitaria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

- Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

#### Esigenze cliniche e di ricerca scientifica

- Procedure diagnostiche ed interventistiche vascolari e percutanee con tecnica angiografica con particolare riferimento agli ambiti addominale, toracico, cardiovascolare e vascolare periferico, neuro cerebrale, spinale e periferico, oncologico mininvasivo,  in regime di elezione e/o urgenza.

- Il sistema è destinato a ricoprire funzioni di back-up del sistema angiografico cardiovascolare in uso presso il Laboratorio di Emodinamica.

#### CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

### DI MINIMA E PREFERENZIALI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura sono elencate nella seguente tabella.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.

Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

- auspicabili le specifiche ‘preferenziali’.

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Ogni caratteristica i-esima è espressa in tabella indicandone:

- il codice identificativo univoco CMi (ad es. CM1, CM34,…) per le caratteristiche di minima

- il codice identificativo univoco CPi (ad es. CP1, CP34,…) per le caratteristiche preferenziali

- la descrizione Di (ad es. “Velocita rotazionale non inferiore a 18 gradi/sec”)

- la condizione di soddisfacimento (SI/NO) della caratteristica di minima CMi ovvero della caratteristica preferenziale CPi

- i valori e le note di riferimento rispetto al soddisfacimento della caratteristica ovvero l’esplicitazione delle eventuali condizioni migliorative.

NOTA BENE

La descrizione della fornitura, le caratteristiche di minima e le caratteristiche preferenziali devono essere esplicitamente dichiarate dalla Ditta concorrente tramite la compilazione dell’Allegato 6_2 al Capitolato Tecnico.

La mancata, errata o mendace dichiarazione da parte della Ditta concorrente di una condizione di soddisfacimento o di un valore nominale relativo alle caratteristiche di minima o preferenziali comporterà, a seconda dei casi, l’esclusione della offerta ovvero l’assegnazione di un punteggio nullo per la specifica caratteristica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere chiarimenti alla Ditta concorrente al fine di verificare e/o accertare l’attendibilità di quanto da essa dichiarato.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CM1 | Caratteristiche di sistema. |
| CM2 | · Il sistema di digitalizzazione deve consentire di acquisire immagini adeguate alla destinazione d’uso richiesta (dimensione della matrice di almeno 1K X 1K), la loro memorizzazione in modalità temporanea sul sistema di almeno 50.000 immagini in formato 1K X 1K a 12-14 bit, il loro trasferimento/invio per la memorizzazione definitiva su sistema PACS. |
| CM3 | · Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) sia in sala consolle che in sala diagnostica. |
| CM4 | · Fornitura inclusiva di tutti i servizi DICOM disponibili (es. store, query/retrieve, worklist, MPPS, storage committment,…) |
| CM5 | · Dispositivo di registrazione automatica della dose conforme alle disposizioni legislative vigenti. |
| CM6 | · Il fornitore dovrà: |
| CM7 | - illustrare su documento a parte i metodi per la riduzione della dose utilizzati. |
| CM8 | - specificare il funzionamento del sistema di registrazione automatica della dose. |
| CM9 | - dichiarare su documento dedicato la dose al paziente ed all’operatore specificando condizioni e metodo di misura. |
| CM10 | · Tutta la manualistica d’uso in lingua italiana in duplice copia (una copia può essere fornita su supporto digitale CD/DVD). |
| CM11 | · Possibilità di memorizzare immagini su supporto informatico (CD/DVD) da consolle. |
| CM12 | · Dotazione di software di post-processing: filtri, rinforzo dei bordi, zoom, valutazione delle stenosi, calibrazione automatica, misure, etc |
| CM13 | · Almeno quattro display LCD/LED pensili da 19”-21” ad elevato contrasto ed alta luminosità, elevata dinamica, ampi angoli di visualizzazione verticale/orizzontale, installati su supporto pensile scorrevole in sala esame, dotati di cablaggio wireless certificato medicale, per consentire la visualizzazione di immagini dirette e/o memorizzate ovvero visualizzare altre fonti dati ed imaging disponibili (parametri fisiologici, IVUS, ..). |
| CM14 | · Un display LCD/LED per le immagini in sala comandi (almeno 17”) |
| CM15 | · Possibilità di visualizzare sui display di sala anche immagini da altre modalità o segnali provenienti da poligrafi e apparecchiature simili. |
| CM16 | · Disponibilità di tecniche anatomiche programmabili dall’operatore con la più ampia possibilità di programmazione. |
| CM17 | · Scelta automatica della macchia focale ottimale in funzione dei parametri impostati. |
| CM18 | · Dotazione di telecomando per poter eseguire dalla sala esami le principali funzioni: memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, etcc. |
| CM19 | · Funzioni semplificate per l’accesso alle immagini dalla sala esame. |
| CM20 | · Ridotto tempo di warm-up. |
| CM21 | · Consolle comandi (di sala controllo ed a bordo tavolo) di utilizzo facile ed intuitivo. |
| CM22 | · Lettura facilitata del dose-display. |
| CM23 | · Ridotta altezza minima del soffitto come pre-requisito di installazione del sistema |
| CM24 | · Superfici delle componenti di sala esame facilmente detergibili/disinfettabili. |
| CM25 | Generatore e tavolo di comando. |
| CM26 | · Il generatore dovrà essere con potenza massima utile non inferiore a 100KW, tensione massima 125-150KV e corrente massima circa 800-1000 mA. |
| CM27 | · Range minimo corrente in grafia di almeno 100-1000 mA |
| CM28 | · Range minimo tensione in grafia di almeno 50-125 kV |
| CM29 | · Esposimetro automatico con regolazione automatica dei parametri sia in scopia che in grafia. |
| CM30 | · Controllo elettronico con la visualizzazione del carico termico del tubo RX. |
| CM31 | · Dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti in funzione del tipo di esame. |
| CM32 | · Dotazione di scopia digitale pulsata per la riduzione della dose, con almeno 3 livelli di dose impostabili dall’operatore e range frequenze cine di almeno 15-30 impulsi/sec. |
| CM33 | Complesso radiogeno. |
| CM34 | · Tubo radiogeno ad anodo rotante 9000 giri/min ad alta dissipazione con doppie macchie focali di adeguata potenza. |
| CM35 | · Elevata potenza su fuoco piccolo |
| CM36 | · Elevata potenza su fuoco grande |
| CM37 | · Dimensioni fuochi mm. 0.3-0.4 (fuoco piccolo), mm.0.7-1.0 (fuoco grande) |
| CM38 | · Elevata capacità termica del complesso radiogeno: non inferiore a 4.500.000 HU |
| CM39 | · Capacità di dissipazione del complesso radiogeno non inferiore a 250 kHU |
| CM40 | · Capacità termica anodo non inferiore a 3.300 kHU |
| CM41 | · Capacità di dissipazione anodo non inferiore a 500 kHU |
| CM42 | · Controllo dell’emissione X con tecnica di interruzione a griglia per la riduzione della dose (o sistema equivalente). |
| CM43 | · Collimatore: collimazione del fascio RX a variazione automatica con riferimento al campo selezionato. |
| CM44 | · Dotazione di filtri anatomici di contorno motorizzati. |
| CM45 | · Dotazione di filtri automatici per la riduzione delle radiazioni a bassa energia. |
| CM46 | Tavolo paziente angiografico. |
| CM47 | · Il tavolo portapaziente dovrà consentire facile a accesso al paziente possibilmente da tutti i lati. |
| CM48 | · In materiale radiotrasparente. |
| CM49 | · Dotato di mobilità trendelenburg +/- |
| CM50 | · Dotato di mobilità tilting laterale |
| CM51 | · Movimentabile in almeno 4 direzioni |
| CM52 | · Tavolo di esame con piano portapaziente indicativamente in fibra di carbonio a basso assorbimento, di adeguata lunghezza, elevata resistenza ed ampio sbalzo. |
| CM53 | · Movimentazione coordinata con l’arco per potere lasciare spazio per procedure di emergenza sul paziente. |
| CM54 | · Comandi di funzione di stativo e tavolo disponibili da modulo di comando a bordo tavolo liberamente posizionabile. |
| CM55 | · Il tavolo dovrà essere corredato di: materassino, supporto braccio, asta flebo, fasce di contenimento e di quant’altro necessario. |
| CM56 | Sistema ad arco: stativo angiografico. |
| CM57 | · Stativo monoplanare con geometria a C, a soffitto, con arco isocentrico, con ampia possibilità di movimentazione a velocità variabile e che consenta un facile accesso al paziente. |
| CM58 | · Massima sicurezza per il paziente. |
| CM59 | · Dotazione di un dispositivo di sicurezza di anticollisione. |
| CM60 | · Funzioni di angiografia rotazionale. |
| CM61 | · Alta manovrabilità |
| CM62 | · Profondità dell'arco non inferiore a 90 cm. |
| CM63 | · Dovrà consentire ampie proiezioni LAO/RAO e cranio-caudali con adeguata velocità di angolazione variabile da parte dell’operatore. |
| CM64 | · Ampia profondità dell’arco. |
| CM65 | · Minimo ingombro nella posizione a riposo |
| CM66 | Rilevatore DR. |
| CM67 | · Risoluzione e formato adeguati (area attiva rettangolare indicativamente 30 x 38÷40 cm), bassi tempi tra una esposizione e l’altra, bassa latenza, alta affidabilità e durata nel tempo. |
| CM68 | · Elevata risoluzione spaziale, minima dimensione del pixel, alti valori per DQE (Detetective Quantum Efficency), MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum). |
| CM69 | · Il rilevatore/detettore digitale deve essere di adeguate dimensioni, in grado di eseguire tutte le procedure diagnostiche e interventistiche richieste. |
| CM70 | · Ridotto ingombro (ad es.ridotti bordi non attivi sul piano del detettore, ridotto spessore, ridotto volume comprensivo del sistema di anticollisione) |
| CM71 | · Matrice di acquisizione almeno 1k x1k. |
| CM72 | · Dotato di software di ottimizzazione delle immagini. |
| CM73 | · Bassa deriva termica. |
| CM74 | Sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini. |
| CM75 | · Devono essere fornite le funzionalità per l’utilizzo clinico richiesto. |
| CM76 | · Programmi per “sottrazione immagine” e “roadmapping”. |
| CM77 | · Funzioni di angiografia rotazionale 3D. |
| CM78 | · LIH |
| CM79 | · Sistema digitale per l’acquisizione, l’elaborazione ed il trattamento delle immagini con matrice di 1k x 1k con 12-14 bit di profondità. |
| CM80 | · Acquisizione sequenza emodinamica cardiaca. |
| CM81 | · Acquisizione in angiografia rotazionale. |
| CM82 | · Acquisizione cone beam CT. |
| CM83 | · Elevata velocità di ricostruzione immagine CT-like. |
| CM84 | · Funzioni di: |
| CM85 | o stent enhancement |
| CM86 | o cateterismo guidato da immagine 3D segmentata |
| CM87 | o 3D/volume imaging |
| CM88 | o visualizzazione CT-like whole body |
| CM89 | · Memoria di massa di ampia capacità, in grado di memorizzare almeno 30.000 immagini in 1k x 1k |
| CM90 | · Revisione automatica delle sequenze acquisite e conservazione dell’ultima immagine fluoroscopia (LIH) |
| CM91 | · Dotazione dell’acquisizione scopica in forma sottrattiva (tecnica road-map). |
| CM92 | · Software per analisi cardiaca e vascolare comprendente: |
| CM93 | o calibrazione automatica e manuale; |
| CM94 | o misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici; |
| CM95 | o misurazioni delle lunghezze; |
| CM96 | o misurazioni di angoli; |
| CM97 | o analisi ventricolare. |
| CM98 | Sistemi per la riduzione della dose. |
| CM99 | · Il sistema dovrà essere caratterizzato da adeguate soluzioni per una drastica riduzione della dose sia al paziente che all’operatore. |
| CM100 | · Collimazione virtuale tramite LIH |
| CM101 | · Sistema per la filtrazione delle radiazioni a bassa energia |
| CM102 | · Scopia digitale pulsata a più cadenze di acquisizione |
| CM103 | · Sistema per la misura della dose erogata (tipo DAP : Dose x Area Product) |
| CM104 | · Documentazione della dose assorbita |
| CM105 | · Protezione anti-x per gli operatori di tipo pensile. |
| CM106 | · Protezione da agganciare al tavolo per le parti inferiori. |
| CM107 | Workstation di elaborazione. |
| CM108 | · Finalizzata a ricevere le immagini dal sistema angiografico e di adeguata potenza per elaborazioni 2D,3D e dinamiche. |
| CM109 | · Display medicale b/n LCD/LED di almeno 19” con matrice 1024x1024 pixels. |
| CM110 | · Compatibilità DICOM con ampia dotazione di classi di servizi SCU/SCP (store, q/r, print, media CD) |
| CM111 | · Dotazione di tools di post-processing |
| CM112 | · Possibilità di visualizzare immagini provenienti da altre modalità (TC, RM,..); |
| CM113 | · Integrazione DICOM con i sistemi RIS/PACS esistenti (GE – Centricity, EXPRIVIA – Dicomware); |
| CM114 | · Dotazione di software applicativi e tecniche di ricostruzione in 3D proveniente da acquisizione rotazionale. |
| CM115 | · Funzioni di: |
| CM116 | · stent enhancement |
| CM117 | · 3D/volume imaging |
| CM118 | · visualizzazione CT-like |
| CM119 | · software per analisi cardiaca e vascolare comprendente: |
| CM120 | · edge enhancement |
| CM121 | · zoom |
| CM122 | · W/L |
| CM123 | · inversione dei grigi |
| CM124 | · calibrazione automatica e manuale; |
| CM125 | · misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici; |
| CM126 | · misurazioni delle lunghezze; |
| CM127 | · misurazioni di angoli; |
| CM128 | · analisi ventricolare. |
| CM129 | · possibilità di esportare immagini in formato AVI, JPEG, .... |
| CM130 | · gestione dati anagrafici ed anamnestici: |
| CM131 | · nome e cognome |
| CM132 | · data di nascita |
| CM133 | Iniettore angiografico/cardiovascolare |
| CM134 | · Utilizzo in ambito cardiovascolare/emodinamico con possibilità di iniezione di bassi ed alti flussi e bassi ed alti volumi per imaging cardiaco, coronarico, ventricolare, aortico |
| CM135 | · Dotazione di adeguati sistemi di sicurezza per il paziente e relativi allarmi (ad es. sovra/sottopressioni, rilevazione bolle d’aria, rilevazione fluido, etc…); |
| CM136 | · Operatività e funzionalità in grado di ridurre i livelli di radio esposizione per gli operatori; |
| CM137 | · Facile programmazione ed utilizzo; |
| CM138 | · Elevato controllo e precisione della iniezione a controllo manuale; |
| CM139 | · Di veloce predisposizione del consumabile e messa in operatività per le attività in regime di urgenza; |
| CM140 | · Utilizzo di consumabile latex-free; |
| CM141 | · Possibilità di sincronizzazione con il generatore e l’emissione radiante; |
| CM142 | · Possibilità di controllo accurato di pressione, volumi e flussi di iniezione; |
| CM143 | Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei sistemi |
| CM144 | sufficiente qualità documentazione |
| CM145 | sufficiente qualità architettonico/funzionale |
| CM146 | sufficiente qualità dei materiali |
| CM147 | sufficiente qualità impiantistica |
| CM148 | tempi di installazione (dalla consegna locali, gg. solari consecutivi) ≤ 90 gg |
| CM149 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO |
| CM150 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi |
| CM151 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) |
| CM152 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI |
| CM153 | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: SI (da quotare separatamente in offerta) |
| CM154 | copertura 24hx7gg: SI |
| CM155 | inclusa fornitura consumabile: NO |
| CM156 | inclusa fornitura usurabile: NO |
| CM157 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h |
| CM158 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): |
| CM159 | o per guasto bloccante ≤ 4h (2h con Field Service Engineer) |
| CM160 | o per guasto non bloccante ≤ 24h (12h con Field Service Engineer) |
| CM161 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) |
| CM162 | o per guasto bloccante ≤ 48h |
| CM163 | o per guasto non bloccante ≤ 96h |
| CM164 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI |
| CM165 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI |
| CM166 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI |
| CM167 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI |
| CM168 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg |
| CM169 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 24h |
| CM170 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 24h |
| CM171 | manutenzione remota, teleassistenza: SI |
| CM172 | fornitura HW per manutenzione remota: SI |
| CM173 | costo annuo contratto FULL RISK con FSE (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 16% |
| CM174 | Servizi di Formazione e supporto scientifico |
| CM175 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 40h |
| CM176 | durata del corso per il personale Fisica Sanitaria ≥ 16h |
| CM177 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 16h |
| CM178 | esaustività dei piani formativi |
| CM179 | supporto formativo ed applicativo ≥ 6 gg |

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CP1 | Caratteristiche di sistema. |
| CP2 | · Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) posizionabili in sala in entrambe i lati del lettino |
| CP3 | · Possibilità di configurare i dati dosimetrici visualizzati (rateo, dose cumulata, prodotto rateoxdose, etc..) |
| CP4 | · Soluzioni su supporto pensile con large display LCD/LED (singolo o doppio display multi-head, 50”-56”) ad elevata configurabilità e personalizzazione dotati di cablaggio wireless certificato medicale. |
| CP5 | · Possibilità di installare ulteriori display per la visualizzazione di altre informazioni clinico-diagnostiche. |
| CP6 | · Funzioni di registrazione immediata del paziente anonimo (funzione emergency) per l’avvio immediato delle procedure. |
| CP7 | · Sistema di registrazione della dose basato su misura reale tramite camera di ionizzazione. |
| CP8 | Generatore e tavolo di comando. |
| CP9 | · Corrente massima in scopia non inferiore a 250 mA |
| CP10 | · Range minimo tensione in scopia di almeno 50-125 kV |
| CP11 | · Possibilità di pilotaggio di più tubi RX |
| CP12 | · Minima frequenza cine non superiore a 0,5 impulsi/sec. |
| CP13 | · Massima frequenza cine non superiore a 60 impulsi/sec. |
| CP14 | Complesso radiogeno. |
| CP15 | · Triplo fuoco. |
| CP16 | · Potenza su fuoco piccolo non inferiore a 40 kW |
| CP17 | · Potenza su fuoco grande non inferiore a 100 kW |
| CP18 | · Impulso minimo di durata non superiore a 0,5 msec |
| CP19 | · Controllo automatico dei parametri radiologici e di filtrazione del fascio, ottimizzando il rapporto contrasto/rumore in funzione della dose; |
| CP20 | Tavolo paziente angiografico. |
| CP21 | · Densità a radiazione x <1 mm Al |
| CP22 | · Dotato di mobilità swivel |
| CP23 | · Movimentazione verticale di almeno 25 cm. |
| CP24 | · Movimentazione laterale di almeno ±17 cm |
| CP25 | · Movimentazione longitudinale di almeno 120 cm. |
| CP26 | · Massimo peso paziente supportato non inferiore a 230 kg. |
| CP27 | · Ampie possibilità di movimenti del piano portapaziente nelle direzioni longitudinale e trasversale. Possibilità di rotazione per agevolare l’accesso al paziente e consentire l’esplorazione longitudinale “total body”. |
| CP28 | · Possibilità di integrare/personalizzare ulteriori funzioni sulla consolle comandi a bordo tavolo. |
| CP29 | · Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato con altezza minima da terra indicativamente non superiore a 80 cm. |
| CP30 | Sistema ad arco: stativo angiografico. |
| CP31 | · Proiezione RAO non inferiore a 170 gradi |
| CP32 | · Proiezione LAO non inferiore a 120 gradi |
| CP33 | · Range di angolazione cranio-caudale non inferiore a ±90 |
| CP34 | · Range SID non inferiore a 90-119 cm |
| CP35 | · Possibilità di memorizzare più proiezioni, a scelta dell’operatore, anche in corso di esame. |
| CP36 | · Dotazione della tecnica di angiografia rotazionale per la ricostruzione 3D. |
| CP37 | · Velocita rotazionale non inferiore a 18 gradi/sec |
| CP38 | · Tecnica rotazionale dual axis |
| CP39 | · Di tipo a soffitto. |
| CP40 | · Dotato di sistemi anticollisione di tipo attivo. |
| CP41 | Rilevatore DR. |
| CP42 | · Pixel size non superiore a 160 um |
| CP43 | · Adeguato numero di campi di ingrandimento nativi. |
| CP44 | · Frame rate massimo non inferiore a 60 fps. |
| CP45 | Sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini. |
| CP46 | · Frequenza massima di acquisizione in matrice 1k x 1k non inferiore a 30 fps |
| CP47 | · Possibilità di acqiuisizione con matrice 2k x 2k |
| CP48 | · Frequenza massima di acquisizione in matrice 2k x 2k 6 fps |
| CP49 | · Acquisizione di grandi FOV in CT-like in tempi non superiori a 6 sec. |
| CP50 | o visualizzazione MIP e Volume Rendering in imamgini 3D sottratte e native |
| CP51 | o sincronizzazione tra immagine 3D scelta e posizionamento automatico dell'arco sulla medesima proiezione |
| CP52 | o visualizzazione CT-like in ambito angiocardiografico |
| CP53 | o guida alle procedure interventistiche tramite visualizzazione in overlay del dataset 3D memorizzato e delle immagini live 2D |
| CP54 | o fusione dei data set angio 3D e CT-like con immagini 2D e 3D generate da altre modalità |
| CP55 | o valutazione semplificata del flusso dinamico in acquisizione DSA |
| CP56 | o planning operativo in 3D e navigazione guidata in fluoroscopia per procedure di chemioembolizzazione |
| CP57 | o planning operativo e navigazione guidata dell'ago in procedure interventistiche e bioptiche |
| CP58 | o visualizzazione del volume di sangue parenchimale dell'encefalo in ambito neuro |
| CP59 | o guida all'impianto di valvole aortiche |
| CP60 | o planning, trattamento e follow-up di procedure di ablazione Afib |
| CP61 | o quantificazione 3D delle arterie coronariche |
| CP62 | · Possibilità di conservare immagini di riferimento per ciascun esame. |
| CP63 | · Acquisizione in angiografia rotazionale su almeno 180° in non più di 3-5 secondi. |
| CP64 | · Sincronizzazione acquisizione con complesso QRS dell’onda elettrocardiografica. |
| CP65 | Workstation di elaborazione. |
| CP66 | · Dotazione di doppio display LCD/LED medicale da almeno 19-21” ovvero dual-head |
| CP67 | · Priorità di esecuzione delle procedure |
| CP68 | · Quesito clinico/indicazioni clinica per la procedura |
| CP69 | · Gestione degli “SCORE”: |
| CP70 | · valutazione degli score più comuni di rischio coronarico (TIMI Risk Score per NSTEMI ed UA, TIMI Risk Score per STEMI, etc.) e cardio-chirurgico (Euroscore, etc). |
| CP71 | · possibilità di implementare nel programma il calcolo di altri score a scelta dell’utente; |
| CP72 | · Gestione della refertazione comprendente le seguenti funzionalità: |
| CP73 | · schede di refertazione dedicate e specifiche per le procedure eseguite; |
| CP74 | · refertazione di un numero illimitato di lesioni e/o distretti trattate nei referti di PCI e PTA; |
| CP75 | · inserimento di più di un segmento coronarico trattato nella scheda relativa alla singola lesione della PTCA; |
| CP76 | · assegnazione del materiale utilizzato alla singola lesione trattata; |
| CP77 | · inserimento di immagini significative; |
| CP78 | · inserimento dell’atlante coronarico (con dimensione di stampa personalizzabile) |
| CP79 | · ampia configurabilità del referto: |
| CP80 | · refertazione assistita: il software deve possedere strumenti idonei per la Refertazione assistita, come ad es. elenchi di frasi o referti standardizzati per semplificare la stesura del referto, consentendone agli utenti la personalizzazione e la successiva modifica. |
| CP81 | · utilizzo dell’atlante coronarico 2D o 3D |
| CP82 | · possibilità di integrazione con sistemi CIS (Cardiology Information Systems) per la visualizzazione di altri dati clinici (snapshot del poligrafo, tracciati ECG, etc. ); |
| CP83 | · possibilità di firma digitale; |
| CP84 | · esportazione referto in DICOM SR; |
| CP85 | · esportazione/stampa dei referti in formato PDF/A 1-b. |
| CP86 | Iniettore angiografico/cardiovascolare |
| CP87 | · Progettato per l’ottimizzazione/riduzione del consumabile e dei mezzi di contrasto; |
| CP88 | · Ampio display a colori con controlli di tipo touch screen; |
| CP89 | · Opzioni per montaggio su piedistallo, supporto lato lettino, pensile a soffitto; |
| CP90 | · Dotato di riscaldatore fluidi; |
| CP91 | · Ampio range di pressioni, volumi e flussi selezionabili per un elevato numero di step; |
| CP92 | · Tempo di salita selezionabile; |
| CP93 | · Profilo di bolo selezionabile; |
| CP94 | · Possibilità di registrazione di protocolli specifici/personalizzati; |

## NOTA SULLE OPZIONI

È richiesto inoltre di quotare a parte nell’offerta economica, quali componenti opzionali, i seguenti moduli/accessori :

- componenti opzionali / moduli / accessori esplicitamente indicati con la dicitura “OPZIONALE”

- componenti opzionali / moduli / accessori corrispondenti alla possibilità di aggiornamento/integrazione/espansione del sistema (vedi paragrafo CARATTERISTICHE PREFERENZIALI  per le quali è esplicitamente richiesta ‘eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta, quale componente opzionale’.

## DESCRIZIONE OPERE DI INSTALLAZIONE NECESSARIE

Il sistema è da installare nei locali dell’area del piano interrato della UOC Radiodiagnostica dell’ospedale San Salvatore di Pesaro – AORMN.

L’impresa concorrente dovrà recarsi sul posto, prendere visione dei locali, al fine di garantire l’installazione del sistema offerto a regola d’arte all’interno degli ambienti proposti.

L’area di intervento ed il layout distributivo attuale, che il Concorrente potrà migliorare / modificare in ragione della soluzione tecnologica proposta, sono riportati nella planimetrie e tavole dell’Allegato H. In tale superficie dovranno essere previste indicativamente aree e locali in conformità alle normative e leggi applicabili al caso specifico (ad es. sala esami, sala comandi, locale tecnico, anamnesi sala preparazione chirurghi,, spogliatoi, sala preparazione/gestione emergenza,…)

Le opere che l’impresa dovrà realizzare, se reputate necessarie e/o opportune, in accordo con quanto specificato nel Capitolato Tecnico, sono indicativamente le seguenti:

## OPERE STRUTTURALI

Le opere strutturali dovranno prevedere il rinforzo del solaio del locale di installazione dell’apparecchiatura e dell’eventuale locale tecnico. Segnalando la circostanza secondo cui la portata del  solaio è di 400 kg / mq., si rimanda alle tavole di cui all’Allegato H ulteriore ragguaglio relativo alle  caratteristiche strutturali dell’area di intervento.

OPERE CIVILI + IMPIANTO IDRICO - SANITARIO e SCARICHI:

Le opere civili connesse alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi constano di:

- Opere propedeutiche allo smontaggio e rimozione dell’attuale sistema ed introduzione ed installazione del nuovo sistema incluse le eventuali opere, demolizioni e ricostruzioni da realizzare nei percorsi interessati dai trasferimenti di suddetti sistemi;

- Demolizione di pavimenti in piastrelle e/o PVC (tutti all’interno dei limiti di intervento) con allontanamento del materiale di risulta;

- Demolizione di controsoffitti (tutti all’interno dei limiti di intervento) con allontanamento del materiale di risulta;

- Demolizione di tramezzi in laterizio forato da 8 o 12 cm. intonacato su ambo i lati con allontanamento del materiale di risulta;

- Rimozione di infissi con allontanamento del materiale di risulta, ma con possibilità di recupero di infissi utili per il nuovo intervento;

- Nuove pareti verticali in cartongesso a 2+2 lastre in cartongesso (quindi 2 da ogni lato) con interposta lana di roccia con funzione di barriera acustica. Le pareti saranno REI 60 solo in caso di utilizzo a deposito del locale.

- Fornitura e posa in opera di infissi interni (porte) in alluminio e di porte REI 120;

- Fornitura e posa di infissi interni vetrati con telaio in alluminio e vetri antinfortunistica certificati;

- Nuove pavimentazioni in PVC realizzate in teli previa preparazione del piano di posa con rasatura autolivellante o lavorazione equivalente;

- Formazione di sguscia con risvolto della pavimentazione di cui sopra;

- Rivestimento dei locali ad uso deposito con lastre di calciosolicato fino ad ottenere almeno un REI 60;

- Rivestimento vinilico delle pareti fino ad un’altezza di 2,70 mt di tutte le pareti verticali,  i corridoi e le via di fuga.

- Tinteggiatura con tinta lavabile idrorepellente di tutte le pareti non rivestite in ceramica o PVC;

- Controsoffitto (tutto all’interno dei limiti di intervento) in pannelli lisci di gesso armato con elementi di dimensione 60x60 cm.

- Predisposizione di allacci idrici e degli scarichi dei nuovi sanitari previsti nei nuovi bagni, sia ordinari che per diversamente abili;

- Modifica delle linee idriche generali (acqua calda, fredda e ricircolo) per l’adattamento al nuovo layout, parimenti per la rete degli scarichi (acque nere e bionde);

## IMPIANTI MECCANICI:

Gli impianti meccanici connessi alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi sfrutteranno, se possibile, la UTA già presente. Gli attuatori di tale UTA sono già allacciati al sistema di regolazione DDC centrale, mentre dovendo prevedersi ulteriori batterie di post-riscaldamento (in ambiente a controsoffitto), queste dovranno essere allacciate alla sottostazione DDC locale più vicina. Nelle linee generali gli impianti meccanici constano di:

- Modifiche alle linee d’aria costituite da canali in poliuretano rivestito in Al fino a servire correttamente tutti i locali previsti nel nuovo layout, con possibile riutilizzo (ove possibile) dei canali esistenti e inserimento di nuove canalizzazioni nei nuovi tratti necessari;

- Inserimento di regolatori di portata in ogni derivazione (anche in quelle non soggette ad intervento, purché correnti all’interno ai limiti di intervento);

- Nuovi collegamenti canali principali/terminali di erogazione con condotti flessibili isolati di idonea sezione;

- Nuovi terminali di erogazione (è consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili) costituiti da griglie in alluminio a doppio ordine di alette regolabili con serranda di taratura, diffusori a coni regolabili, griglie di ripresa a maglia quadra, ecc.

- Valvole di ventilazione e relativi collegamenti con condotti flessibili isolati, per i nuovi WC;

- Impianto di aerazione e climatizzazione della sala esami deve essere disconnettibile in maniera automatica dall’impianto generale in oggetto;

- Tutte le opere necessarie alla corretta connessione di tutte le nuove apparecchiature e i nuovi attuatori (batterie di post, ecc.) con il sistema di regolazione DDC.

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento delle nuove opere e di quelle sottoposte a trasformazione.

## IMPIANTI ELETTRICI:

Gli impianti meccanici connessi alla fornitura della apparecchiatura di che trattasi faranno capo al locale QE dedicato, allocato in ambiente in prossimità dell’area di intervento. Attualmente in prossimità dell’area di intervento sono altresì presenti quadri elettrici dedicati.

Nelle linee generali gli impianti meccanici constano di:

- Quadro elettrico “Angiografo” in carpenteria di classe II identico agli altri esistenti all’interno dell’ospedale, contenente tutte le apparecchiature di protezione, manovra e controllo della macchina di che trattasi.

- Impianto di distribuzione FM (parzialmente recuperabile dall’esistente) costituito da prese ordinarie, prese di continuità, ogni altro servizio necessario, realizzato con passerella metallica a scaletta e tubazioni metalliche in vista nei controsoffitti con calate sottotraccia. Cavi di idonea sezione non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici; ove necessario si utilizzeranno cavi resistenti al fuoco (RF 31-32). Ed inoltre apparecchi da incasso e /o a parete, quadretti elettromedicali alimentati tramite trasformatore di isolamento, allacci alla macchina e alle apparecchiature (entro i limiti di intervento ), ecc. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Impianto di distribuzione ILLUMINAZIONE ordinaria e di sicurezza (parzialmente recuperabile dall’esistente) con indicazione delle vie di fuga. Realizzato con passerella metallica a scaletta e tubazioni metalliche in vista nei controsoffitti con calate sottotraccia. Cavi di idonea sezione non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici; Ed inoltre apparecchi di comando da incasso e /o a parete. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Impianti di terra e di equipotenzialità (parzialmente recuperabile dall’esistente) realizzato con collettori di terra, nodi equipotenziali e sub nodi per il collegamento di terra ed in equipotenziale delle masse e delle masse estranee di tutti gli ambienti secondo lo schema distributivo già presente nel complesso ospedaliero. E’ consentito il recupero di quelli rimossi ma riutilizzabili secondo i criteri indicati.

- Apparecchi di illuminazione da incasso a controsoffitto, plafoniere e a parete (dimmerabile per la sala comandi – es.: Trilux 4x14/24 W) con adeguato grado di protezione meccanica, ottica batwing e protezione in lastra di policarbonato o vetro temperato.

- Apparecchi di illuminazione di sicurezza per impianto centralizzato da soccorritore di tipo a faretto da incasso classe II e/o a parete alimentati con cavi resistenti al fuoco.

- Apparecchi di indicazione delle vie di fuga di tipo autonomia 3 ore a led tipo con controllo del funzionamento centralizzato, in analogia con l’impianto esistente.

- Impianti speciali quali: chiamata infermiera (sala preparazione), citofonico, telefonico, trasmissione dati, rivelazione incendi e fughe di gas, diffusione messaggerie sonore, comunicazione audio tra controllo e paziente, indicazioni di esame in corso, blocchi di emergenza, ecc.

- UPS necessari a garantire il salvataggio dei dati acquisiti di un eventuale esame in corso con possibilità degli allarmi in sala consolle;

- Trasformatore di isolamento e relativo dispositivo di controllo dell’isolamento ad uso della sala angiografica

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento degli impianti forniti

## IMPIANTI GAS MEDICALI

Nelle linee generali gli impianti gas medicali constano di:

- Linea di distribuzione e prese dell’ossigeno dallo stadio di riduzione del reparto fino sala esami (almeno due prese) e area preparazione/gestione emergenza

- Linea di distribuzione e prese dell’aria compressa circa 4bar dallo stadio di riduzione del reparto fino alla sala esami (almeno due prese) e area preparazione/gestione emergenza

- Tutte le prove ed i collaudi necessari per testare il corretto funzionamento degli impianti forniti

l sistema deve essere installato presso il Servizio di Diagnostica per Immagini posto al piano interrato dello Stabilimento Ospedaliero  San Salvatore di Pesaro - AORMN – nell’area già adibita alle attività di diagnostica angiografica ed in sostituzione dell’attuale sistema.

A tal fine il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo dei locali interessati in modo da  acquisire ogni aspetto utile alla valutazione del contesto di inserimento del progetto.

Tutte le verifiche tecniche e dimensionali di rispondenza tra elaborati grafici forniti  dall’Azienda Ospedaliera e situazione relativa sia agli edifici esistenti che ai luoghi  interessati dal progetto, così come tutte le verifiche di fattibilità, a scanso di errori od  errate valutazioni nella redazione della proposta, sono a carico e rischio della Ditta  concorrente. Nessuna eventuale difformità fra elaborati forniti dall’Azienda Ospedaliera e  situazione di fatto può dare adito a rivalse da parte della Ditta concorrente.

## TEMPI DI CONSEGNA

- Il fornitore deve dichiarare il tempo di consegna massimo per ciascun sistema dal momento  dell’ordine. Il tempo di consegna è da intendersi come la consegna in disponibilità alla  AORMN del sistema ai fini del collaudo dello stesso una volta eseguiti i lavori di installazione  e la sua messa in funzione;

- I tempi di consegna dei progetti definitivi non devono essere superiori a 10 giorni naturali e  consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.

- I tempi di consegna dei progetti definitivi esecutivi non devono essere superiori a 25 giorni naturali e  consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.