## Progetto
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Il dimensionamento di tutte le apparecchiature richieste dovrà perseguire l’obiettivo di ricondizionare endoscopi flessibili per un totale di circa 13.000 procedure annue, suddivise tra i due Presidi Ospedalieri. | MIN
2 | Il vincolo di progetto da rispettare è rappresentato dalla possibilità di eseguire correttamente, in regime ordinario, il numero di interventi indicati con l’utilizzo al 80% della potenzialità massima erogabile dalle tecnologie fornite. | MIN
3 | Nella relazione si richiede di esplicitare il calcolo di come l’intero sistema possa comunque garantire i trattamenti richiesti in base alle varie ipotesi di guasto che si possono presentare contemporaneamente. | MIN
4 | La Ditta dovrà indicare come sopperire a condizioni critiche che si potranno presentare, anche in relazione agli spazi di lavoro a disposizione del personale presente con lo spazio necessario all’installazione delle apparecchiature previste. | MIN
5 | Vincoli, Condizioni e Sopralluogo
6 | tutte le opere di installazione fino alla verifica di conformità dell’intera fornitura sono da ritenersi a carico della Ditta offerente. La Ditta si impegna ad adattarsi alle opere strutturali esistenti ed effettuare le necessarie modifiche per l’installazione a regola d’arte delle apparecchiature. Le eventuali richieste di modifiche architettoniche minori, qualora vengano concordate durante la presa visione, saranno a carico di AORMN; | MIN
7 | la AORMN fornirà le adduzioni elettriche, idriche, i raccordi di scarico e le predisposizioni generali nei locali destinati all’installazione; | MIN
8 | La Ditta dovrà fornire dettagliata documentazione degli allacci impiantistici necessari per ogni apparecchiatura installata e completare l’apposita scheda; | MIN
9 | Le apparecchiature e/o gli eventuali accessori dovranno essere fornite con spine di alimentazione compatibili con le prese in dotazione all’AORMN. | MIN
10 | Nella progettazione dell’allestimento, la Ditta in seguito a verifica delle portate statiche esistenti, dovrà indicare come collocare le proprie attrezzature. | MIN
11 | Alimentazioni delle Apparecchiature Fornite
12 | La Ditta offerente dovrà indicare nel dettaglio, attraverso l’Allegato n. 7 – Consumi Reprocessing Endoscopi, quali saranno i fabbisogni delle singole macchine offerte, in termini elettrici, idrici e gas tecnici/medicali. | MIN
13 | Caratteristiche Generali
14 | Tutte le apparecchiature, gli elementi di arredo, pannellature e tutti gli accessori devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. | MIN
13 | La conformazione arrotondata delle piegature e degli spigoli deve essere rispondente ai requisiti prescritti per la sicurezza degli operatori. Tutti gli arredi devono essere conformi a quanto definito dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al D.lgs 81/2008. | MIN
14 | L’elenco di tutti gli endoscopi che dovranno essere ricondizionati sarà fornito all’Aggiudicatario da codesta Azienda al momento dell’ordine della fornitura. | MIN
15 | NOTA: L’Offerente dovrà inserire all’interno dell’offerta il costo di tutti gli eventuali connettori, adattatori e/o tubi necessari per la connessione degli strumenti alle varie tecnologie oggetto della fornitura, nulla escluso. Per tutta la durata del contratto si riterranno ricompresi tutti i costi relativi alla sostituzione di eventuali elementi di interconnessione, connettori e raccordi tra endoscopi e attrezzature fornite. Tali costi sono ritenuti inclusi nell’importo a base d’asta. | MIN
16 | Conformità normativa
17 | Il progetto, i prodotti ed i servizi presentati in offerta dal concorrente DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere conformi alle norme standard cogenti. | MIN
18 | Piano di Lavoro
19 | Il Fornitore dovrà predisporre e mantenere costantemente aggiornata la pianificazione di tutte le attività tramite la predisposizione di un Piano di Lavoro comprensivo della pianificazione di tutte le attività previste dal Capitolato. | MIN
20 | Il piano di lavoro dovrà essere redatto tenendo conto di quanto offerto in sede di gara ed in particolare degli obiettivi progettuali prefissati. | MIN
21 | Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato lo stato di avanzamento della fornitura relativamente al Piano di Lavoro approvato dal DEC, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi/criticità/ritardi, su eventuali impatti dei rischi/criticità, su azioni di recupero e razionali dello scostamento, sulle attività in servizio esteso ed in reperibilità. | MIN
22 | L’Offerente dovrà produrre all’interno del Progetto un cronoprogramma generale che espliciti come verrà completata la fornitura di quanto previsto attraverso codesto Capitolato. | MIN
23 | A partire dal tempo T0 (giorno di avvio dell’esecuzione, redatto con apposito verbale), l’Offerente dovrà completare la fornitura ed i relativi servizi di avvio del Progetto entro 40 giorni solari consecutivi. | MIN
24 | Eventuale ritardi rispetto alla cronologia suindicata saranno sanzionati con l’applicazione di una penale di importo stabilito dal Direttore della Esecuzione sulla base della gravità degli effetti. | MIN
25 | Servizi
26 | Il presente appalto prevede che la realizzazione del progetto comprenda i seguenti servizi: | MIN
27 | a) Servizi a Corpo | MIN
28 | Consegna ed installazione delle tecnologie offerte in progetto | MIN
29 | Installazione, configurazione e integrazione del sistema di rintracciabilità | MIN
30 | Formazione all’uso | MIN
31 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile) | MIN
32 | Assistenza Tecnica SW (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, manutenzione straordinaria/evolutiva, supporto utenti, risk management e back-up) | MIN
33 | Nel periodo di fornitura, ovvero nel periodo post-verifica di conformità di 60 mesi, i suddetti servizi sono da intendersi forniti a corpo ovvero remunerati nell’ambito della fornitura dei beni. | MIN
34 | b) Servizi a Canone | MIN
35 | Formazione all’uso | MIN
36 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile) | MIN
37 | Assistenza Tecnica SW (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, manutenzione straordinaria/evolutiva, supporto utenti, risk management e back-up) | MIN

## Lavaggio Manuale
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Lavaggio Manuale
2 | L’Offerente è libero di offrire, attrezzature/strumentazioni aggiuntive che possono apportare migliorie nel workflow operativo, nel rispetto dei requisiti minimi di Capitolato e con l’obiettivo di standardizzare le attività di trattamento manuale degli endoscopi. | PRE
3 | Sarà altresì necessario presentare nella documentazione di progetto, le alternative per il lavaggio manuale degli endoscopi in caso di guasto dei sistemi automatici introdotti, descrivendo come sopperire agli eventuali sistemi automatizzati (critici in caso di guasto) con procedure manuali semplificate. | MIN
4 | Lavello per lavaggio manuale
5 | Dimensioni indicativamente pari a 200x700x900 cm | MIN
6 | Struttura in acciaio INOX AISI 304 e/o Corian e/o equivalenti | MIN
7 | Dotato di ante a battente | MIN
8 | Vasca completa di sifone | MIN
9 | n. 1 Vasca specifica per endoscopi flessibili | MIN
10 | Lavello con n.2 vasche specifiche per endoscopi flessibili | PRE
11 | Vasca di dimensioni pari a 180x25cm | PRE
12 | Vasca graduata | PRE
13 | Facilmente lavabile e disinfettabile | MIN
14 | Alzatina posteriore | MIN
15 | Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra circa 15 cm | MIN
16 | Rubinetto miscelatore | MIN
17 | Rubinetto stile doccia | PRE
18 | Ancoraggio del sistema automatico di supporto al lavaggio manuale degli endoscopi flessibili | PRE
19 | Sistema automatico di supporto al lavaggio manuale degli endoscopi flessibili
20 | Funzionamento con diversi prodotti enzimatici presenti sul mercato | PRE
21 | Dosaggio automatico del detergente | PRE
22 | Possibilità di effettuare due fasi di risciacquo | PRE
23 | Possibilità di effettuare spurgo canali | PRE
24 | Test di tenuta all’avvio e per tutto il ciclo di lavaggio | PRE
25 | Ciclo per il campionamento dei test residui organici | PRE
26 | Ciclo di autosanificazione | PRE
27 | Sistema software per abbattere i rischi di infiltrazione dell’endoscopio, con contestuale immersione strumento solo successivamente al corretto controllo iniziale della tenuta | PRE
28 | Possibilità di interfacciamento dati del ciclo di lavaggio tramite tecnologia Bluetooth | PRE
29 | Memorizzazione codice strumento e codice operatore | PRE
30 | Dotazione di etichette applicabili su endoscopi e compatibili con i cicli di disinfezione effettuati in macchine lavaendoscopi | PRE
31 | Sistema di lettura automatico comandi e codici strumenti/operatori, attraverso pistola bar-code collegata alla macchina | PRE
32 | Report cartaceo contenente data, ora, i codici operatori e strumento, fase di lavaggio e fase di risciacquo | PRE
33 | Tracciabilità dei dati del ciclo garantita attraverso stampante incorporata e porta USB | PRE
34 | Conformità Direttiva Europea 93/42 e ss.mm.ii | PRE
35 | Conformità alla norma ISO 15883 | PRE

## Disinfezione
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Disinfezione
2 | Fornitura di un numero congruo di lavaendoscopi che possa trattare il materiale in arrivo in qualsiasi momento della giornata lavorativa. Per una lettura semplificata delle richieste si precisa sin da subito che con il termine vasca si intende lo spazio di alloggiamento che permette la disinfezione di un singolo videoendoscopio flessibile. | MIN
3 | P.O. S. Croce di Fano
4 | La richiesta minima consta di n. 5 vasche per la disinfezione, indipendentemente dal numero di lavaendoscopi offerte. | MIN
5 | Sarà facoltà dell’Offerente prevedere nel progetto la fornitura di macchine con vasca singola, doppia e/o tripla. | PRE
6 | L’offerente è libero di proporre una numerazione differente di vasche rispetto a quanto determinato dalla Stazione Appaltante. | PRE
7 | Saranno valutate positivamente le soluzioni che permettono di ottenere flessibilità nella fruizione delle singole vasche, ovvero la possibilità di utilizzare ciascuna vasca in modalità asincrona rispetto alle altre. | PRE
8 | Soluzioni progettuali che permettono, all’interno dei locali di disinfezione, di assicurare una separazione fisica/logica dei percorsi igienico-sanitari, ovvero poter ottenere una distinzione netta del percorso dei dispositivi endoscopici considerati sporchi (di ritorno dalle sale e che hanno subito il lavaggio manuale) rispetto al percorso che compirà il parco endoscopico dopo il processo di disinfezione. | PRE
9 | A tal fine saranno quindi valutati positivamente i progetti che permettono la realizzazione di percorsi separati tra “sporco” e “pulito”, come ad esempio una barriere fisica all’interno della sala di disinfezione. | PRE
10 | Nel progetto dovrà essere descritta nel dettaglio la soluzione di backup in caso di guasto di una o più macchine ed evidenziare quale potrà essere la capacità produttiva residua dell’intera zona di disinfezione. | MIN
11 | è preferibile prevedere in offerta una macchina aggiuntiva (preferibilmente a singola vasca) che possa essere utilizzata in condizioni di urgenza e svincolata quanto più possibile dai calcoli di produttività ordinaria della zona di disinfezione. | PRE
12 | P.O. S. Salvatore di Pesaro
13 | La richiesta minima consta di n. 2 vasche per la disinfezione, indipendentemente dal numero di lavaendoscopi. | MIN
14 | Sarà facoltà dell’Offerente prevedere nel progetto la fornitura di macchine con vasca singola e/o doppia | PRE
15 | L’offerente è libero di proporre una numerazione superiore di vasche rispetto a quanto valutato dalla Stazione Appaltante | PRE
16 | Saranno valutate positivamente le soluzioni che permettono di ottenere flessibilità nella fruizione delle singole vasche, ovvero la possibilità di utilizzare ciascuna vasca in modalità asincrona rispetto alle altre. | PRE
17 | Lavaendoscopi
18 | Elevata resistenza agli urti | MIN
19 | Posizione di caricamento comoda ed ergonomica | MIN
20 | Breve durata del ciclo completo | MIN
21 | A circuito chiuso | MIN
22 | Single-shot | MIN
23 | Lavaggio e disinfezione di tutte le superfici esterne ed interne dello strumento, attraverso il passaggio delle soluzioni chimiche all’interno dei canali dell’endoscopio | MIN
24 | Test di tenuta prima dell’inizio e per tutta la durata del ciclo | MIN
25 | Camera a tenuta stagna | MIN
26 | Compatibilità con la maggior parte delle marche di endoscopi presenti sul mercato | MIN
27 | Stampante integrata | MIN
28 | Lettore Barcode | MIN
29 | Lettore RFID | PRE
30 | Report di stampa dettagliato di ogni ciclo ai fini della tracciabilità | MIN
31 | Validazione dell’intero ciclo di disinfezione | MIN
32 | Possibilità di scegliere differenti protocolli di disinfezione | MIN
33 | Display di comando | MIN
34 | Sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti | MIN
35 | Ciclo completo di auto-disinfezione contro le eventuali contaminazioni | MIN
36 | Sistema di controllo continuo per l'individuazione dei canali ostruiti o disconnessi | MIN
37 | Possibilità di impostare cicli di diversa durata | MIN
38 | Ciclo di risciacquo prima di consentire l'apertura del coperchio qualora si siano verificate anomalie | MIN
39 | Sistema di dosaggio che assicura la corretta quantità dei prodotti chimici e dell'acqua ad ogni ciclo | MIN
40 | Procedure di caricamento del disinfettante ad elevata garanzia di sicurezza per gli operatori | MIN
41 | Connettori/Adattatori compatibili con le seguenti marche di endoscopi: FUJI, OLYMPUS, PENTAX, STORZ, WOLF) | MIN
42 | Sistema automatico di caricamento dei prodotti chimici dalle taniche e di scaricamento nella rete idrica | MIN
43 | Asciugatura dei canali dello strumento | MIN
44 | Rapporto stampato automaticamente alla fine del ciclo | MIN
45 | Collegamento al sistema di rintracciabilità | MIN
46 | Sistema di programmazione della partenza del ciclo e del ciclo di autodisinfezione | PRE
47 | Sistemi di riconoscimento degli endoscopi e conseguente ottimizzazioni di flussi e pressioni per i canali operativi | PRE
48 | Doppia porta passante lato sporco/lato pulito | PRE
49 | Ampii vani di alloggiamento per gli endoscopi | PRE
50 | Disinfezione delle sonde Transesofagee | PRE
51 | Dotato di tutti i sistemi di sicurezza volti a garantire la corretta disinfezione degli endoscopi e la sicurezza degli operatori | MIN
52 | Allarmi visivi e acustici per la segnalazione di guasti o errori nel ciclo di lavaggio e disinfezione: | MIN
53 | · Disinfezione non eseguita | MIN
54 | · Mancanza acqua | MIN
55 | · Porta aperta | MIN
56 | · Mancanza detergenti | MIN
57 | · Mancanza disinfettanti | MIN
58 | · Mancato scarico acqua | MIN
59 | · Test di tenuta fallito | MIN
60 | Allarme fuoriuscita liquidi chimici | PRE
61 | Rilevazione automatica della temperatura | PRE
62 | Segnalazione tipo di guasto | PRE
63 | Sistema di memorizzazione dei parametri relativi ai cicli di lavaggio/disinfezione e degli allarmi ed errori eventualmente riscontrati nel ciclo | MIN
64 | Controllo della pulizia, della disinfezione e del risciacquo dei canali ad ogni ciclo | PRE
65 | Lavaggio indipendente di tutti i canali | PRE
66 | Disinfezione del canale elevatore dei duodenoscopi | PRE
67 | Compatibilità con disinfettanti non esclusivi | PRE
68 | Controllo scadenze del disinfettante | PRE
69 | Controllo del livello del disinfettante | PRE
70 | Controllo di svolgimento del ciclo | PRE
71 | Controllo di riempimento (acqua e disinfettante) | PRE
89 | Compatibilità con ecoendoscopi | PRE
90 | Compatibilità con fibroscopi ENT | PRE

## Consumabile
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | CONSUMABILE
2 | Disinfettanti/detergenti
3 | Disinfettante a base di acido peracetico o equivalente | MIN
4 | Minima tossicità | MIN
5 | Completo spettro di attività biocida | MIN
6 | Rapidità di azione a freddo | MIN
7 | Attività biocida anche sui biofilms | MIN
8 | Biodegradabilità | MIN
9 | Compatibilità con i materiali | MIN
10 | Chiusura ermetica delle taniche | MIN
11 | Sicurezza per il paziente | MIN
12 | Sicurezza per l'operatore | MIN
13 | Ridotta movimentazione carico e posizionamento in macchina | PRE
14 | Taniche di forma o colori differenti per un facile posizionamento | MIN
15 | Ridotto consumo del disinfettante per ciclo | MIN
16 | Ridotto consumo del detergente per ciclo | MIN
17 | Compatibilità con endoscopi flessibili | MIN
18 | Compatibilità con ecoendoscopi | MIN
19 | Compatibilità con fibroscopi ENT | MIN
20 | Elevata durata del disinfettante una volta aperto | PRE
21 | Elevata durata del detergente una volta aperto | PRE
22 | Compatibiltà con endoscopi rigidi | PRE
23 | Detergente a lunga scadenza | PRE
24 | Disinfettante a lunga scadenza | PRE
25 | Non infiammabile | PRE
26 | Se consumabile infiammabile, fornitura di n. 1 armadio metallico dotato di bacino di contenimento | MIN
27 | Filtri
28 | Sistema di prefiltraggio e filtraggio dell’acqua | MIN
29 | Sistema di filtraggio e sterilizzazione dell'aria: | MIN
30 | - Di facile manutenzione | MIN
31 | - Di facile sostituzione | MIN
32 | - Sistema di controllo ostruzione filtri | MIN
33 | Carta
34 | Stabile nel tempo | MIN
35 | Altri Consumabili indispensabili al funzionamento (Quanto non espressamente indicato sarà considerato fornito a costo zero) | MIN

## Stoccaggio
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Polo Endoscopico – P.O. S. Croce di Fano - Il progetto dovrà prevedere la fornitura di un numero adeguato di armadi ventilati che permettano lo stoccaggio di almeno n. 30 endoscopi flessibili. | MIN
2 | Polo Endoscopico – P.O. S. Salvatore di Pesaro - Il progetto dovrà prevedere la fornitura di n. 1 armadio ventilato che permetta lo stoccaggio di almeno n. 8 endoscopi flessibili. | MIN
3 | Ospitare una numerazione superiore di endoscopi rispetto a quanto indicato dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dell’ergonomia e degli spazi disponibili | PRE
4 | Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni progettuali che permetteranno di stoccare e trasportare ciascun strumento all’interno di vasche/cesti chiusi a garanzia del percorso igienico-sanitario di tutto il materiale pulito prodotto. | PRE
5 | Le soluzioni proposte nel progetto devono garantire il mantenimento del livello di alta disinfezione per tutto il trasporto, proteggendo l’endoscopio da eventuali urti e riducendo sensibilmente il rischio di contaminazioni crociate. | PRE
6 | Armadi di Stoccaggio
7 | Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304 | MIN
8 | Facilmente lavabile e disinfettabile | MIN
9 | Isolamento termico della camera di asciugatura | MIN
10 | Flussometro per ciascuna connessione dell'endoscopio | MIN
11 | Sistema di filtraggio con filtri HEPA che garantisca flussi di aria sterile sulle superfici interne ed esterne degli strumenti | MIN
12 | Sistema che consenta l’asciugatura delle superfici esterne | MIN
13 | Sistema che consenta l’asciugatura di tutti i canali interni degli strumenti | MIN
14 | Programmi di asciugatura programmabili | MIN
15 | Programmi di asciugatura personalizzabili | PRE
16 | Registrazione operatori carico/scarico armadio | MIN
17 | Interfacciabile con Sistema di Rintracciabilità | MIN
18 | Riconoscimento e monitoraggio dello stato di ogni singolo endoscopio | PRE
19 | Porte che consentano di ispezionare gli strumenti | PRE
20 | Completo di tutti gli accessori ed adattatori necessari al completo funzionamento | MIN
21 | Dotato di sedi ed accessori che garantiscano semplici e sicure manovre di inserimento e rimozione degli strumenti | MIN
22 | Pannello di controllo di facile utilizzo | MIN
23 | Display con le seguenti indicazioni: | MIN
24 | stato degli endoscopi | MIN
25 | tempo funzionamento | MIN
26 | allarmi e scadenze | MIN
27 | Regolazione della Temperatura della camera | MIN
28 | Display per la visualizzazione dello stato dell'endoscopio | MIN
29 | Sistema LED per visualizzazione rapida dello stato dell'endoscopio | PRE
30 | Stampante intregrata | MIN
31 | Sistema riconoscimento tramite barcode | MIN
32 | Sistema riconoscimento tramite RFID | PRE
33 | Lampade UV per il trattamento dell'aria | PRE
34 | Sistema di stoccaggio tramite vasca/contenitore per singolo endoscopio | MIN
35 | Tempo di mantenimento disinfezione ≥ 72h | MIN
36 | Conforme alla UNI EN 16442 | MIN
37 | Carrelli Trasporto
38 | carrelli per endoscopi sporchi ≥ 2 | MIN
39 | carrelli per endoscopi puliti ≥ 2 | MIN
40 | Impugnatura ad altezza tra 90 e 115 cm da terra | PRE
41 | Impugnatura preferibilmente di diametro 3 - 4,5 cm | PRE
42 | Impugnatura fornita di almeno 6 cm di spazio libero intorno alla presa | PRE
43 | Capacità di trasporto di almeno 2 endoscopi flessibili ciascuno | MIN
44 | Dotato di Ruote | MIN
45 | Ruote pivottanti ≥ 2 | MIN
46 | Facilmente lavabile e disinfettabile | MIN
47 | Trasporto in vasche/contenitori chiusi a garanzia del livello di disinfezione | PRE
48 | Utilizzo dei medesimi contenitori utilizzati per lo stoccaggio | PRE
49 | Dotato di porta di chiusura | PRE
50 | Vasche di trasporto ≥ 30 unità | PRE

## Sistema Rintracciabilita
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Il sistema offerto deve garantire:
2 | la sicurezza del processo di disinfezione | MIN
3 | l’uniformità delle procedure di disinfezione | MIN
4 | la tracciabilità di tutte le fasi del processo di disinfezione | MIN
5 | i livelli di sicurezza per gli operatori addetti al processo di disinfezione | MIN
6 | la corretta gestione delle attrezzature | MIN
7 | la piena conformità alla normativa di sicurezza informatica applicabile | MIN
8 | l'adozione di politiche di disaster recovery | MIN
9 | l'adozione di politiche di back up dei dati | MIN
10 | la massimizzazione “up-time” del sistema | MIN
11 | alte performance in termini di funzionalità e velocità di accesso ai dati | MIN
12 | elevata affidabilità e sicurezza | MIN
13 | scalabilità per future estensioni/espansioni in termini di dimensioni dell’archivio, servizi/funzioni, utenti | MIN
14 | riutilizzare quanto tecnologicamente possibile e limitare al massimo sia i costi non necessari che l’impatto organizzativo. | PRE
15 | La configurazione del sistema prevede, a livello fisico:
16 | fornitura del server, da parte di AORMN, il quale ospiterà mcchina virtuale dedicata al sistema di rintracciabilità | PRE
17 | A livello logico, l’Offerente dovrà fornire e configurare tutto il software e/o le licenze necessarie che comprendono:
18 | Sistemi Operativi Server | MIN
19 | DBMS | MIN
20 | Antivirus | MIN
21 | Eventuali altri software di base funzionali coerenti al progetto generale | MIN
22 | A livello applicativo, la Ditta offerente dovrà:
23 | fornire e configurare tutto il software e/o le licenze in grado di svolgere le funzioni di rintracciabIlità espresse nei requisiti descritti nel CSA | MIN
24 | il sistema di rintracciabilità dovrà interfacciarsi con le seguenti tipologie di tecnologie (elenco indicativo e non esaustivo):
25 | Sistema automatico a supporto del lavaggio manuale | MIN
26 | Lavaendoscopi | MIN
27 | Armadi Ventilati | MIN
28 | disponibilità ad interfacciare tutte le macchine di nuova acquisizione nei 5 anni successivi al collaudo senza oneri aggiuntivi per AORMN | MIN
29 | il software di rintracciabilità dovrà sviluppare integrazioni con i seguenti sistemi informativi:
30 | Cartella Specialistica denominata eVisit della Ditta Exprivia | MIN
31 | Sistema di Autenticazione LDAP | MIN
32 | Altri sistemi correlati con il processo di disinfezione (dettagliare) | PRE
33 | Le modalità di integrazione dovranno garantire:
34 | Sicurezza | MIN
35 | Efficienza | MIN
36 | Adozione di profili e standard (certificati e/o de facto) | MIN
37 | Rispetto delle Normative vigenti (qualità del dato, sicurezza, privacy, etc). | MIN
38 | Il Sistema dovrà essere integrato in maniera tale da garantire tempi di uptime prossimi al 100%. | PRE
39 | Il Sistema dovrà prevedere meccanismi di autenticazione secondari da utilizzare qualora non sia disponibile l'autenticazione primaria. | MIN
40 | Per quanto concerne le componenti HW/SW delle PdL il Concorrente, nell’ambito della proprio progetto-offerta, potrà decidere se:
41 | riutilizzare in parte od in toto l’HW messo a disposizione | MIN
42 | integrare la dotazione attuale con nuove PdL di livello non inferiore, se necessario | MIN
43 | riutilizzare in parte od in toto gli applicativi attualmente presenti ed in uso | MIN
44 | integrare la dotazione SW con nuovi applicativi | MIN
45 | L’Offerente dovrà completare la fornitura con:
46 | HW necessario al corretto funzionamento | MIN
47 | Altri eventuali SW | MIN
48 | Il Concorrente dovrà attestare la piena mutua compatibilità tra i SW coesistenti e tra detti SW e l’HW delle PdL | MIN
49 | La configurazione del sistema dovrà prevedere:
50 | l'utilizzo di protocolli di rete e di trasporto standard (TCP/IP, DICOM 3.0, HL7, …) | MIN
51 | la possibilità di tenere traccia degli operatori che intervengono nel singolo processo di sterilizzazione | MIN
52 | l'adozione di meccanismi di autenticazione locale (su sw, tramite user e password personali), sia utilizzando server LDAP (utenze di dominio). | MIN
53 | la profilazione per diversi livelli di accesso al sistema, suddivisi per tipologia di operatore e funzionalità. Le impostazioni definite dovranno essere mantenute e riproposte indipendentemente dalla postazione di accesso al sistema. | MIN
54 | la gestione del rilascio di nuove utenze e il rinnovo di eventuali password scadute e/o dimenticate dal personale | MIN
55 | la predisposizione per l’apposizione della firma digitale sui documenti prodotti in conformità con la normativa vigente. | PRE
56 | Interfaccia ottimizzata per sistemi touchscreen | PRE
57 | Il sistema, complessivamente inteso, dovrà:
58 | implementare un sistema di rintracciabilità del processo di sterilizzazione basato sulla Tracciabilità del singolo endoscopio inteso come unità minima. | MIN
59 | supportare il controllo del processo tramite identificazione barcode | MIN
60 | supportare il controllo del processo tramite identificazione RFID | PRE
61 | Supportare la Tracciabilità delle fasi di processo come di seguito espletate
62 | 1. Accettazione DM Sporco
63 | Il sistema deve garantire agli operatori la possibilità di eseguire il check-in di tutto il materiale sporco in arrivo proveniente dalle Sale Endoscopiche, Ambulatori, P.O. Esterni, altro). | MIN
64 | È preferibile avere la possibilità di segnalare le eventuali urgenze degli strumenti da trattare. | MIN
65 | 2. Lavaggio Manuale
66 | Il sistema deve permettere agli operatori di registrare la tipologia di attività di lavaggio (manuale e/o semiautomatizzata). | MIN
67 | Per ciascuna di esse si dovrà fornire il massimo dettaglio possibile, garantendo la tracciabilità dell’esito avvenuto, qualunque esso sia (positivo, negativo, abortito, ecc.), dettagliando in maniera puntuale le fasi di lavaggio, i parametri di trattamento e aggiungendo eventuali note personali. | MIN
68 | È preferibile registrare i cicli di avvio, test o di altra natura che possono garantire una maggiore consistenza informativa delle condizioni operative delle apparecchiature. | MIN
69 | Il sistema dovrà dare la possibilità di registrare almeno i seguenti dati: | MIN
70 | · Dati del ciclo di lavaggio manuale | MIN
71 | · Dati identificativi dell’endoscopio | MIN
72 | · Dati identificativi utente esecutore lavaggio manuale | MIN
73 | 3. Disinfezione
74 | Il sistema deve garantire la completa tracciabilità delle operazioni effettuate e dal personale coinvolto in tali attività. | MIN
75 | Per ciascun ciclo terminato si dovrà fornire un “Certificato di disinfezione”, garantendo la tracciabilità dell’esito, qualunque esso sia (positivo, negativo, abortito, ecc.), dettagliando in maniera puntuale le fasi di disinfezione, i parametri di trattamento, gli strumenti trattati e aggiungendo eventuali note personali. | MIN
76 | È preferibile registrare i cicli di avvio, test o di altra natura che possono garantire una maggiore consistenza informativa delle condizioni operative delle apparecchiature. | PRE
77 | Il sistema dovrà dare la possibilità di registrare almeno i seguenti dati: | MIN
78 | · Dati identificativi della lavaendoscopi | MIN
79 | · Dati identificativi dell’endoscopio | MIN
80 | · Dati identificativi utente avvio ciclo disinfezione | MIN
81 | · Dati del ciclo disinfezione | MIN
82 | 4. Stoccaggio
83 | Il sistema deve mettere a disposizione degli operatori la possibilità di visualizzare e stampare tutti i dati relativi al materiale in giacenza presente negli armadi di stoccaggio. | MIN
84 | Il sistema dovrà dare evidenza delle scadenze degli strumenti stoccati e mettere in risalto quello con data di scadenza più vicina. | MIN
85 | Dovrà essere garantita la completa tracciabilità delle operazioni effettuate dal personale coinvolto in tali attività e registrare i dati di ingresso e uscita degli strumenti e del relativo personale coinvolto. | MIN
86 | Il sistema dovrà dare la possibilità di registrare almeno i seguenti dati: | MIN
87 | · Dati identificativi dell’armadio ventilato | MIN
88 | · Dati identificativi dell’endoscopio | MIN
89 | · Dati identificativi utente carico/scarico armadio | MIN
90 | · Protocollo di asciugatura | MIN
91 | · Protocollo di stoccaggio | MIN
92 | 5. Esame endoscopico
93 | Il sistema dovrà dare la possibilità di registrare almeno i seguenti dati: | MIN
94 | · Sala Endoscopica | MIN
95 | · Operatore (Medico) | MIN
96 | · Infermiere di sala | MIN
97 | · Strumento utilizzato (Marca, Modello, Seriale) | MIN
98 | · Paziente in esame | MIN
99 | · Esame svolto | MIN
100 | Lo strumento utilizzato dovrà quindi essere marcato come “sporco” ed essere escluso dal sistema come utilizzabile fintanto che non venga rieseguito un ciclo completo di disinfezione. | MIN
101 | Gestione Manutenzione Endoscopi
102 | consentire la gestione del ciclo di strumenti inviati in manutenzione | PRE
103 | Gli operatori (soprattutto impiegati nel confezionamento), una volta rilevata la necessità di revisionare uno strumento, dovranno poter segnalare tale eventualità sul sistema | PRE
104 | gestire correttamente il flusso di materiale da inviare/recuperare alla/dalla manutenzione | PRE
105 | disporre delle informazioni relative agli strumenti interessati dagli eventi manutentivi e quindi segnalare possibili indisponibilità/carenze di materiale | PRE
106 | Gestione Materiale in Visione/Noleggio/Comodato d’uso
107 | consentire di gestire gli strumenti ricevuti in prova/noleggio/visione da parte di un fornitore esterno. | PRE
108 | Tutto il materiale ricevuto dovrà essere identificabile e gestito analogamente a quanto di proprietà di AORMN | PRE
109 | Dovranno essere tracciate le fasi di ricezione e reso del materiale di cui trattasi | PRE
110 | Statistiche & Report
111 | Il software deve essere in grado di produrre report, statistiche e stampe specifici per ogni tipologia di utilizzatore, in base al profilo delle funzioni disponibili. | MIN
112 | Durante l’utilizzo routinario del sistema, le estrazioni dati devono poter essere realizzate in completa autonomia, senza la necessità di un intervento tecnico da parte della Ditta Aggiudicataria. | MIN
113 | Il sistema dovrà realizzare tramite integrazione con Cartella Clinica Blocco Operatorio le seguenti funzioni:
114 | permettere di associare ad ogni intervento eseguito in sala l'endoscopio utilizzato | MIN
115 | scaricare il magazzino locale del materiale pulito | MIN
116 | storicizzare l’associazione del materiale utilizzato durante la procedura e quindi chiudere il percorso di tracciabilità del materiale. | MIN
117 | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a:
118 | manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN
119 | manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN

## Servizi
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | Consegna ed Installazione
2 | La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. | MIN
3 | La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine. | MIN
4 | Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti. | MIN
5 | La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione alle aziende Committenti che si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta. | MIN
6 | La consegna di tutto quanto previsto nell’offerta dovrà essere effettuata a tutto rischio e spese della ditta aggiudicataria e dovrà essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari dalla data dell’ordine. | MIN
7 | La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d’ordine. | MIN
8 | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a: | MIN
9 | manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN
10 | manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN
11 | Installazione, configurazione e integrazione del sistema di rintracciabilità
12 | Servizi di installazione, configurazione e messa in produzione del sistema, inclusi: | MIN
13 | 1. popolamento delle tabelle di base | MIN
14 | 2. realizzazione e configurazione delle interfacce e delle integrazioni | MIN
15 | 3. attività di staging in ambiente di test | MIN
16 | 4. configurazione, personalizzazione e fine tuning del sistema | MIN
17 | 5. deployment e messa in produzione del sistema | MIN
18 | 6. censimento degli endoscopi | MIN
19 | 7. eventuali altri servizi a corpo funzionali alla realizzazione del progetto generale | MIN
20 | Formazione all'Uso
21 | Redazione del piano di formazione | MIN
22 | Esaustivita del piano | MIN
23 | Corso dedicato per il personale tecnico della UO Ingegneria Clinica & HTA | MIN
24 | Durata del Corso per il personale tecnico (ore) ≥ 16 | MIN
25 | Corso dedicato per il personale sanitario | MIN
26 | Durata del Corso per il personale sanirario (ore) ≥ 32 | MIN
27 | Supporto scientifico ed applicativo (gg/anno) ≥ 5 | MIN
28 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile)
29 | Con il presente appalto si richiede l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica Full Risk di tutto quanto fornito nell’ambito del presente appalto per tutta la durata della fornitura, ovvero all’eventuale offerta migliorativa aggiudicataria. | MIN
30 | Durante la Garanzia saranno applicate le medesime condizioni dei servizi di Assistenza Tecnica Full Risk. | MIN
31 | SLA - Guasti Bloccanti - HW
32 | Tempo di intervento(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 4 ore | MIN
33 | Tempo di risoluzione del guasto(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
34 | SLA - Guasti Non Bloccanti - HW
35 | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 24 ore | MIN
36 | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 72 ore | MIN
37 | Condizioni
38 | Numero di manutenzioni preventive annuali ≥ 4 | MIN
39 | Fornitura di medesime tecnologie ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori (ove possibile, specificare) | PRE
40 | Fax attivo H24, 7 giorni su 7 | PRE
41 | Indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7 | PRE
42 | Controlli di sicurezza in vigenza contrattuale | MIN
43 | Controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale | MIN
44 | Tutti i ricambi compresi | MIN
45 | Smaltimento Filtri esausti: SI | MIN
46 | Range orario ricevimento chiamate (ore) ≥ 8 | MIN
47 | Range orario attività lavorativa (ore) ≥ 8 | MIN
48 | N° massimo di giorni di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 15 gg. | MIN
49 | Assistenza Tecnica SW Full Risk
50 | Servizio di assistenza tecnica Full Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management, back-up e disaster recovery per tutti i sistemi software forniti nell’ambito del presente appalto. | MIN
51 | I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti software che verranno forniti e/o realizzati nell’ambito del presente appalto. | MIN
52 | Per i nuovi prodotti software forniti nell’ambito del presente appalto (derivanti ad esempio da sviluppo di nuove applicazione/moduli/componenti e da attività di manutenzione evolutiva di applicazioni esistenti), e pertanto soggetti a garanzia, i servizi di assistenza tecnica Full Risk dovranno essere assicurati gratuitamente in regime di garanzia. | MIN
53 | In particolare si richiede di: | MIN
54 | · garantire il corretto funzionamento delle applicazioni e dei sistemi hardware e software forniti nell’ambito del presente appalto ivi inclusi i componenti necessari alla integrazione di detti sistemi con il contesto dei servizi forniti da altri sistemi non specificatamente oggetto della fornitura; | MIN
55 | · garantire il buon funzionamento del sistema complessivo, sia a livello di software applicativo, sia a livello di prestazioni del sistema, con una adeguata gestione applicativa delle risorse dei sistemi hw e sw (per es. accessi e connessioni, memoria ecc.) previsti in fornitura; | MIN
56 | · garantire un elevato uptime del sistema complessivo riducendo al minimo il rischio di failure e di relativi disservizi per l’utenza; | MIN
57 | · manutenere e gestire i sistemi hardware e software e le applicazioni fornite e/o riutilizzate allo scopo di migliorare l’efficienza e la fruibilità del sistema stesso; | MIN
58 | · fornire supporto tecnico e sistemistico e assistenza agli utenti del sistema e ai soggetti interessati all’utilizzo di tutto quanto progettato, realizzato, fornito e gestito nell’ambito del presente appalto; | MIN
59 | · fornire servizi di risk management finalizzati alla riduzione dell’impatto sull’utenza e sui servizi sanitari in caso di failure superiori (risk analysis, contingency plan, back-up, restore, disaster recovery); | MIN
60 | Dovrà essere prevista la possibilità di effettuare interventi sia da remoto che on-site presso gli utenti dell’AORMN. | MIN
61 | SLA - Guasti Bloccanti - SW
62 | Tempo di intervento(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 1 ora | MIN
63 | Tempo di risoluzione del guasto(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 4 ore | MIN
64 | SLA - Guasti Non Bloccanti - SW
65 | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
66 | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 36 ore | MIN
67 | Servizi Post-Fornitura
68 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL’AORMN in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | PRE