## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.2 (+ 2) VENOSCOPI PORTATILE corredato di relativi accessori
11 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore della UOCAnestesia e Rianimazione e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto.
12 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
13 | installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
14 | materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | Caratteristiche generali
CM2 | Venoscopio portatile ad alta trasportabilità e maneggevolezza
CM3 | Elevata resistenza agli urti
CM4 | Dimensioni ridotte (utilizzo palmare)
CM5 | Volume inferiore a 1,5 lt.
CM6 | Peso inferiore a 0,8 kg.
CM7 | Ricarica tramite docking station
CM8 | Caratteristiche tecniche
CM9 | Tecnologia con acquisizione in infrarosso e ri-proiezione
CM10 | Funzionamento a batteria ricaricabile a lunga durata (> un ora di funzionamento continuativo)
CM11 | Ridotto tempo di ricarica
CM12 | Elevata stabilità di immagine proiettata
CM13 | Elevata luminosità di immagine proiettata
CM14 | Bassa latenza da movimento dell'immagine proiettata
CM15 | Utilizzo
CM16 | Elevata facilità di utilizzo
CM17 | Possibilità di utilizzo a mani libere (con eventuali appositi accessori)
CM18 | Elevato numero di cicli-immagine
CM19 | Semplicità del pannello comandi
CM20 | Sicurezza
CM21 | Nessuna necessità di utilizzo di consumabile
CM22 | Nessuna necessità di contatto tra dispositivo e cute paziente
CM23 | Scocca detergibile/disinfettabile
CM24 | Marcatura CE MD CEE93/42 D.Lgs.46/97
CM25 | Accessori
CM26 | Fornitura di docking station per ricarica
CM27 | Fornitura di astuccio/custodia
CM28 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CM29 | garanzia di tipo FULL-RISK: 24 mesi
CM30 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CM31 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO
CM32 | copertura 24hx7gg: NO
CM33 | inclusa fornitura consumabile: NO
CM34 | inclusa fornitura usurabile: SI, batteria ricaricabile solo nel periodo di garanzia
CM35 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM36 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM37 | o per guasto bloccante ≤ 48h
CM38 | o per guasto non bloccante ≤ 72h
CM39 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM40 | o per guasto bloccante ≤ 60h
CM41 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM42 | fornitura di muletto sostitutivo in caso di gausto prolungato: NO
CM43 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: NO
CM44 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM45 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM46 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM47 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg
CM48 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h
CM49 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h
CM50 | manutenzione remota, teleassistenza: NO
CM51 | fornitura HW per manutenzione remota: NO
CM52 | costo annuo contratto FULL RISK in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3%
CM53 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM54 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 1h
CM55 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 0h
CM56 | Esaustività dei piani formativi

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | Caratteristiche generali
CP2 | Volume inferiore a 0,8 lt.
CP3 | Peso inferiore a 0,4 kg.
CP4 | Possibilità di alimentazione diretta da rete
CP5 | Possibilità di ricarica diretta da rete
CP6 | Fornitura di adattatori di rete
CP7 | Possibilità di carica da porta USB (standard, mini, micro)
CP8 | Caratteristiche tecniche
CP9 | Funzionamento a batteria ricaricabile a lunga durata (≥ 2 ore di funzionamento continuativo)
CP10 | Batteria agli ioni di litio
CP11 | Tempo di ricarica ≤ 2 ore
CP12 | Elevata luminosità di immagine proiettata (≥ 5 lumens)
CP13 | Proiezione tramite led
CP14 | Profondità di lettura ≥ 10 mm
CP15 | Utilizzo
CP16 | Nessuna necessità di taratura ad ogni utilizzo
CP17 | Ampio visore/funzioni a colori
CP18 | Possibilità di memorizzazione dei pattern
CP19 | Possibilità di gestione archivio pazienti
CP20 | Possibilità di messa a fuoco per funzionamento a mani libere
CP21 | Possibilità di ridimensionamento della finestra immagine
CP22 | Funzione 'maggior dettaglio'
CP23 | Funzione 'inversione immagine'
CP24 | Sicurezza
CP25 | Distanza di proiezione rispettosa del campo sterile (distanza con la cute ≥ 30 cm)
CP26 | protezione IP ≥ 55
CP27 | Raffreddamento ad aria a convezione naturale (senza ventola)
CP28 | Connettività
CP29 | Possibilità di esportazione dei dati (immagine-paziente)
CP30 | Connessione USB - dati
CP31 | Fornitura di SW gestione dati
CP32 | Esportazione da PC delle immagini in formato DICOM
CP33 | Accessori
CP34 | Disponibilità di supporto da tavolo per uso a mani libere
CP35 | Fornitura di supporto da tavolo per uso a mani libere
CP36 | Disponibilità di supporto a pavimento per uso a mani libere
CP37 | Fornitura dii supporto a pavimento per uso a mani libere
CP38 | Disponibilità di borsa da trasporto
CP39 | Fornitura di borsa da trasporto
CP40 | Disponibilità di laccio da polso di sicurezza
CP41 | Fornitura di laccio da polso di sicurezza
CP42 | Disponibilità di seconda batteria di scorta
CP43 | Fornitura di seconda batteria di scorta
CP44 | Disponibilità di caricatore per seconda batteria di scorta
CP45 | Fornitura di caricatore per seconda batteria di scorta
CP46 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CP47 | garanzia di tipo FULL-RISK: ≥ 24 mesi
CP48 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CP49 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO
CP50 | copertura 24hx7gg: NO
CP51 | inclusa fornitura consumabile: NO
CP52 | inclusa fornitura usurabile: SI, anche in eventuale contratto AT
CP53 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 24h
CP54 | fornitura di muletto sostitutivo in caso di gausto prolungato: SI
CP55 | costo annuo contratto FULL RISK in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 2%