## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.2 APPARECCHI PER ANESTESIA
2 | · N.2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PER MONITORAGGIO EMODINAMICO;
3 | La composizione dell’offerta di base del monitor deve essere: n.1 ECG (con almeno 3 traccie; cavi a 5 poli), NIBP, Respiro, SpO2, n.2 IBP, n. 1 Temperatura (con possibilità di espansione a 2) monitoraggio della curarizzazione e monitoraggio della sedazione del paziente (entropia o similari)
4 | · N.2 VENTILATORE PER ANESTESIA
5 | Le apparecchiature per anestesia dovranno essere complete di tutti gli accessori (cavi, trasduttori, ecc..) indispensabili per un loro pieno utilizzo;
6 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
7 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore della sala parto e sala operatoria (tecnico e medico) della UOC Ginecologia e Ostetricia e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.
8 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
9 | · installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

## Caratteristiche TECNICHE
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (Ci) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | APPARECCHI PER ANESTESIA
2 | Caratteristiche generali
3 | Sistema di ultima generazione completamente elettronico di tipo modulare | CM
4 | Possibilità di configurare il monitoraggio tramite moduli di tipo mono e multi parametrico senza la necessità di alcuna preconfigurazione o intervento tecnico dedicato | CM
5 | Elevata integrazione tra il sottosistema di ventilazione/anestesia ed il sistema di monitoraggio | CM
6 | Elevati requisiti di sicurezza per pazienti ed operatori | CM
7 | Ampia disponibilità di accessori | CM
8 | Ampia autonomia di funzionamento con alimentazione a batteria | CM
9 | facile manovrabilità del sistema | CM
10 | facilità d'utilizzo | CM
11 | VENTILATORE PER ANESTESIA
12 | Apparecchio per anestesia con possibilità di ventilazione a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi | CM
13 | Idoneo per applicazioni su pazienti adulti, pediatrici e neonatali | CM
14 | Sistema di ventilazione di tipo pneumatico a controllo elettronico | CM
15 | PEEP regolabile elettronicamente | CM
16 | Volume corrente da 20ml a 1500ml; Frequenza respiratoria regolabile fino a 100 cicli al minuto | CM
17 | Miscelatore 3 gas elettronico Aria/O2/N2O controllato da microprocessore per una accurata regolazione dei flussi | CM
18 | Sistema di sicurezza cut-off del protossido | CM
19 | Privo di parti meccaniche soggette a frequente usura | CM
20 | Dotato delle tecniche di ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, manuale e spontanea, SIMV, pressometrica con volume garantito e pressione di supporto; Il passaggio da automatico a manuale deve avvenire con unico deviatore; Dotato di uscita per “va e vieni”. | CM
21 | Ampio display TFT da almeno12 pollici orientabile e che visualizza almeno 3 curve | CM
22 | Sistema di autodiagnosi per il controllo del buon funzionamento dell’apparecchio; | CM
23 | Calcolo della compliance del sistema e relativa compensazione | CM
24 | Cassetta paziente facilmente sterilizzabile ed universale, circuito paziente compatto con minimo spazio morto realizzato in maniera da offrire tempi di risposta minimi alle modifiche della miscela respiratoria con canestro di calce sodata estraibile senza interruzione della ventilazione | CM
25 | Monitoraggio gas respiratori integrato con visualizzazione di concentrazione gas anestetici, concentrazione N2O e O2 inspirato ed espirato a camera paramagnetica, concentrazione CO2 inspirata ed espirata, frequenza respiratoria e curva capnografica, Identificazione automatica del gas alogenato in uso con misurazione agenti alogenati inspirati ed espirati e rilevazione del mac e macage | CM
26 | Flussometro addizionale di ossigeno funzionante anche a ventilatore spento | CP
27 | Strumenti automatici per manovre di reclutamento | CP
28 | Dotato di sistema automatico di gestione dell'anestesia a bassi flussi basato sul controllo dell'espirato di anestetico e ossigeno | CP
29 | Vaporizzatore a controllo elettronico | CM
30 | Range pressione controllata regolabile fino a 100 cmH2O | CP
31 | Vaporizzatore a controllo elettronico ad iniezione diretta dei gas anestetici | CP
32 | Ergonomico, ampio piano di lavoro con luce di lettura | CM
33 | Valvola APL elettronica | CP
34 | Sistema evacuazione gas attivo | CM
35 | Ossigeno di emergenza | CM
36 | Carrello dotato di prese elettriche supplementari e blocco ruote | CM
37 | Possibilità di aggiornamento e implementabile via software | CM
38 | Batteria di backup con ampia autonomia di funzionamento almeno 30 minuti | CM
39 | gruppo prese gas ausiliarie integrate nel carrello | CP
40 | Una porta USB; una uscita Video e una connessione eternet per controllo tecnico remoto | CP
41 | Possibilità di interfacciamento e compatibilità con la rete dati aziendale | CP
42 | Sistemi di allarme impostabili dall’utente | CM
43 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PER MONITORAGGIO EMODINAMICO
44 | Display a colori LCD touch screen, di dimensioni non inferiori a 15” di tipo asportabile | CM
45 | Configurazione personalizzabile del display | CM
46 | Alimentazione a rete | CM
47 | Batteria tampone (specificare eventualmente tipologia ed autonomia); | CM
48 | Visualizzazione di un numero di tracce non inferiore ad 8; | CM
49 | Memorizzazione e gestione dei Trend grafici e tabellari per almeno 24 ore; | CM
50 | Dotato di software per adulti e pediatrico (specificare la disponibilità di SW neonatali); | CM
51 | Monitoraggio del tratto ST dal posto letto: specificare su quante derivazioni; | CM
52 | Valutazione dello stress chirurgico | CP
53 | Espansione/aggiornamenti SW futuri a configurazioni superiori mediante scheda e/o mediante collegamento in rete | CM
54 | Descrivere ulteriori moduli disponibili (es. EEG, Gittata cardiaca SVO2 ecc.) | CP
55 | Possibilità di interfacciamento e compatibilità con la rete dati aziendale | CP
56 | Allarmi acustici e visivi reimpostabili con diversi livelli di priorità | CM
57 | Interfaccia utente in lingua italiana | CM
58 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO
59 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 36 mesi) ≥ 0 mesi | CM
60 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
61 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
62 | copertura 24hx7gg: NO | CM
63 | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
64 | inclusa fornitura usurabile: SI (incluse celle ossigeno, …) | CM
65 | inclusi aggiornamenti software di ambito sicurezza e/o funzionalità | CM
66 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
67 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
68 | o per guasto bloccante ≤ 8h | CM
69 | o per guasto non bloccante ≤ 48h (12h con Field Service Engineer) | CM
70 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
71 | o per guasto bloccante ≤ 24h | CM
72 | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
73 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
74 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM

## MONITORAGGIO
MON - QUESTIONARIO PER ACQUISTO MONITOR
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Codice CIVAB
PARAMETRI
1 | Caratteristiche generali del monitor
1.1 | N° di tracce visualizzabili contemporaneamente
1.2 | N° di informazioni alfanumeriche (parametri) visualizzabili contemporaneamente
1.3 | N° di livelli di allarme
1.4 | Dimensioni dello schermo (in ")
1.5 | Risoluzione dello schermo (in linee o pixel x pixel)
1.6 | Possibilità di collegamento in rete dei monitor con centrale di monitoraggio (sì, no)
1.7 | Presenza di un sistema di Help in linea (sì, no, se sì indicare la lingua)
1.8 | Memorizzazione dei dati e degli allarmi in caso di caduta di tensione di alimentazione (sì, no, se sì indicare il massimo tempo di memorizzazione)
1.9 | Lingua delle indicazioni sul pannello di comando per pulsanti e tasti
1.10 | Tecnologia di comando delle funzioni del monitor (descrivere)
1.11 | Unità di stampa a posto letto (descrivere)
1.12 | Possibilità di collegamento con ventilatori polmonari (sì, no, se sì descrivere modalità e caratteristiche del sistema di collegamento)
1.13 | N° di eventi di allarme memorizzabili
1.14 | Possibilità di inserimento dati paziente (sì, no, se sì descrivere quali informazioni e in che modo)
2 | Modulo o canale ECG
2.1 | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
2.2 | Numero tracce ECG visualizzabili contemporaneamente
2.3 | N° Derivazioni selezionabili
2.4 | Tipo derivazioni selezionabili
2.5 | Campo di misura della frequenza cardiaca (bpm-bpm)
2.6 | Accuratezza nella misura della frequenza cardiaca (%)
2.7 | Risoluzione nella misura della frequenza cardiaca (bpm)
2.8 | Intervallo di aggiornamento del display (sec)
2.9 | Tempo di ripristino della linea base dopo una defibrillazione (sec)
2.10 | Impedenza d'ingresso min.(Mohm)/frequenza di riferimento (Hz)
2.11 | Massima corrente ausiliaria nel paziente (µA)
2.12 | CMRR min. (dB)/sbilanciamento (Kohm,microFarad)
2.13 | Risposta in frequenza in diagnosi (Hz)
2.14 | Risposta in frequenza in monitoraggio (Hz)
2.15 | Soglia di sensibilità del QRS (µVolt)
2.16 | Dinamica d'ingresso (mV AC)
2.17 | Tensione di antipolarizzazione (mV DC)
2.18 | Filtro 50 Hz (sì, no)
2.19 | Frequenza di campionamento per canale (Hz)(se digitale)
2.20 | Risoluzione (microVolt/div)(se digitale)
2.21 | Velocità della traccia sullo schermo (mm/sec)
2.22 | Costanti di tempo (sec)
2.23 | Possibilità di inserimento di Marker (sì, no)
2.24 | Lunghezza cavo paziente (cm)
2.25 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
2.26 | Filtro tremori muscolari (sì, no)
2.27 | Test della qualità del contatto elettrodo-paziente (sì, no)
2.28 | Autotest funzionale (sì, no)
2.29 | Autotest di sicurezza (sì, no)
2.30 | Durata/Ampiezza di riconoscimento pacemaker (µsec/mVolt)
2.31 | Campo di allarme frequenza massima (bpm/bpm)
2.32 | Campo di allarme frequenza minima (bpm/bpm)
2.33 | Passo di impostazione allarme (bpm)
2.34 | Tempo di ritardo attivazione allarme frequeza (sec.)
2.35 | Presenza allarme per asistolia (sì, no)
2.36 | Tempo di ritardo attivazione allarme asistolie (sec.)
2.37 | Presenza allarme distacco elettrodi (sì, no)
2.38 | Presenza allarme di eccessiva tensione di antipolarizzazione (sì, no)
2.39 | Presenza programma calcolo param. ECG (sì, no)
2.40 | Presenza programma interpretativo (sì, no)
2.41 | Tipo programma interpretativo
2.42 | Presenza software analisi aritmie (sì, no, se sì descrivere in allegato)
2.43 | Presenza software analisi automatica tratto ST (sì, no, se sì descrivere in allegato)
2.44 | Durata registrazione trend (h)
2.45 | Risoluzione trend (min.)
2.46 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x largh. x prof.) (cm)
2.47 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
2.48 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
2.49 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
2.50 | Accessori compresi in offerta (elencare)
3 | Modulo o canale temperatura
3.1 | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
3.2 | Campo di misura (°C)
3.3 | Risoluzione della misura (°C)
3.4 | Accuratezza della misura (%F.S. o °C)
3.5 | Costante di tempo (sec)
3.6 | Campo di impostazione degli allarmi di temperatura (°C)
3.7 | Altri tipi di allarmi
3.8 | Tipo di trasduttori utilizzabili (elenco)
3.9 | Durata registrazione trend (h)
3.10 | Risoluzione trend della temperatura (min.)
3.11 | Autotest funzionale
3.12 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
3.13 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
3.14 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
3.15 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
3.16 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
3.17 | Accessori compresi in offerta
3.18 | Ulteriori caratteristiche
4 | Modulo o canale gittata cardiaca
4.1 | Tipo di cateteri utilizzabili (dimensioni e modelli)
4.2 | Caratteristiche tecniche dei cateteri (termistore)
4.3 | Categorie di pazienti monitorabili
4.4 | Campo di misura della gittata cardiaca (litri/min)
4.5 | Campo di misura della temperatura del sangue (TB) (°C)
4.6 | Campo di misura della temperatura del liquido da iniettare (TI) (°C)
4.7 | Accuratezza della misura di gittata cardiaca (%)
4.8 | Precisione in termini di ripetibilità della misura di gitt. card. (%)
4.9 | Accuratezza nella misura della temperatura del sangue (TB) (°C)
4.10 | Accuratezza nella misura della temp. del liquido da iniettare (TI) (°C)
4.11 | Tempo massimo per l'iniezione del liquido refrigerante (sec)
4.12 | Modalità di attivazione della fase di iniezione del liquido refrigerante
4.13 | Volumi iniettabili di liquidi refrigerati (mlitri)
4.14 | Campo di allarme per la temperatura del sangue (°C)
4.15 | Tempo di ritardo dell'allarme relativo alla temperatura del sangue (sec)
4.16 | Descrizione di ulteriori allarmi
4.17 | Formula di calcolo della gittata cardiaca (descrivere con allegato)
4.18 | Parametri inseribili per i calcoli emodinamici
4.19 | Eventuali moduli necessari per effettuare i calcoli emodinamici
4.20 | Elenco parametri ricavabili dai calcoli emodinamici
4.21 | Autotest funzionale
4.22 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
4.23 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
4.24 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
4.25 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
4.26 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
4.27 | Accessori compresi in offerta
4.28 | Ulteriori caratteristiche
5 | Modulo o canale pressione non invasiva
5.1 | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
5.2 | Campo di frequenza cardiaca di misura (bpm-bpm)
5.3 | Numero parametri pressori visualizzati
5.4 | Campo di misura pressione sistolica (mmHg)
5.5 | Campo di misura pressione diastolica (mmHg)
5.6 | Intervallo di limite di allarme per pressione sistolica (mmHg-mmHg)
5.7 | Intervallo di limite di allarme per pressione diastolica (mmHg-mmHg)
5.8 | Intervallo di limite di allarme per pressione media (mmHg-mmHg)
5.9 | Segnale di calibrazione canale pressione
5.10 | Tipo di trasduttore di pressione
5.11 | Tempo di gonfiaggio del bracciale (sec)
5.12 | Tempo di sgonfiaggio del bracciale (sec)
5.13 | Precisione della pressione del bracciale (% o mmHg)
5.14 | Protezione da sovrapressione nel bracciale (sì, no)
5.15 | Controllo dei disturbi legati al movimento (sì, no)
5.16 | Misurazione della pressione con attivazione manuale (sì, no)
5.17 | Misurazione della pressione con attivazione automatica (sì, no)
5.18 | Misurazione della pressione con attivazione continua (sì, no)
5.19 | Durata registrazione trend (h)
5.20 | Risoluzione trend della pressione (min.)
5.21 | Autotest funzionale
5.22 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
5.23 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
5.24 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
5.25 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
5.26 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
5.27 | Accessori compresi in offerta
5.28 | Ulteriori caratteristiche
6 | Modulo o canale pressione invasiva
6.1 | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
6.2 | Campi di misura selezionabili (mmHg o KPa)
6.3 | Sensibilità dei trasduttori che possono essere selezionate (µV/V/mmHg)
6.4 | Campo di definizione dello 'zero' di pressione (mmHg)
6.5 | Accuratezza nella definizione dello 'zero' di pressione (mmHg)
6.6 | Deriva dello 'zero' di pressione (mmHg/°C)
6.7 | Accuratezza nella misura del valore di pressione (%F.S. o mmHg)
6.8 | Deriva della misura del valore della pressione (%/°C o mmHg/°C)
6.9 | Errore di non linearità ed isteresi (%F.S. o mmHg)
6.10 | Risposta in frequenza del modulo di misura della pressione (Hz)
6.11 | Campo di frequenza dei filtri passa basso (Hz)
6.12 | Intervallo superiore di limite di allarme (mmHg-mmHg)
6.13 | Intervallo inferiore di limite di allarme (mmHg-mmHg)
6.14 | Presenza di allarme di sconnessione del circuito di misura (sì,no)
6.15 | Altri allarmi disponibili
6.16 | Minima frequenza cardiaca necessaria per la misura (bpm)
6.17 | Possibilità di utilizzare codici univoci per diversi tipi di misura (sì,no)
6.18 | Impostazione manuale del campo di visualizzazione delle forme d'onda (sì,no)
6.19 | Impostazione automatica del campo di visualizzazione delle forme d'onda (sì,no)
6.20 | Durata registrazione trend (h)
6.21 | Risoluzione trend (min.)
6.22 | Autotest funzionale (sì, no)
6.23 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
6.24 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
6.25 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
6.26 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
6.27 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
6.28 | Accessori compresi in offerta
6.29 | Ulteriori caratteristiche
7 | Modulo o canale saturimetria/pletismografia
7.1 | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
7.2 | Visualizzazione onda pletismografica (sì, no)
7.3 | Campo di misurazione saturimetria (%)
7.4 | Precisione della misura (errore in % in funzione del valore misurato e del sensore)
7.5 | Intervallo superiore di limite di allarme saturimetria (%-%)
7.6 | Intervallo inferiore di limite di allarme saturimetria (%-%)
7.7 | Allarme per trasduttore scollegato (sì,no)
7.8 | Allarme mancanza polso (sì, no)
7.9 | Allarme per segnale rumoroso (sì,no)
7.10 | Allarme per interferenza luminosa (sì, no)
7.11 | Campo di misurazione frequenza del polso (bpm)
7.12 | Precisione della misura (errore in % )
7.13 | Frequenza di aggiornamento del polso (sec)
7.14 | Intervallo superiore di limite di allarme polso adulti (bpm-bpm)
7.15 | Intervallo inferiore di limite di allarme polso adulti (bpm-bpm)
7.16 | Intervallo superiore di limite di allarme polso pediatrico/neonatale (bpm-bpm)
7.17 | Intervallo inferiore di limite di allarme polso pediatrico/neonatale (bpm-bpm)
7.18 | Allarme per mancanza di perfusione (sì,no)
7.19 | Allarme per mancanza pulsatilità (sì, no)
7.20 | Elenco trasduttori riutilizzabili e monouso utilizzabili con il modulo (allegare elenco)
7.21 | Durata registrazione trend (h)
7.22 | Risoluzione trend (min.)
7.23 | Autotest funzionale (sì, no)
7.24 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
7.25 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
7.26 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
7.27 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
7.28 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
7.29 | Accessori compresi in offerta
8 | Modulo o canale pO2/pCO2
8.1 | Acquisizione mediante unico modulo o canale (sì,no)
8.2 | Tipo di sensore per la misura della pO2
8.3 | Tipo di sensore per la misura della pCO2
8.4 | Tempo di risposta per la misura della pO2 (sec)
8.5 | Tempo di risposta per la misura della pCO2 (sec)
8.6 | Unità di misura utilizzate (mmHg, KPa, ...)
8.7 | Campo di misura della pO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.8 | Precisione di misura della pO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.9 | Campo di misura della pCO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.10 | Precisione di misura della pCO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.11 | Campo di temperatura selezionabile per la misura (°C)
8.12 | Accuratezza del valore di temperatura impostato (°C o %)
8.13 | Modalità di controllo del tempo di applicazione del sensore (descrivere)
8.14 | Intervallo superiore di limite di allarme pO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.15 | Intervallo inferiore di limite di allarme pO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.16 | Intervallo superiore di limite di allarme pCO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.17 | Intervallo inferiore di limite di allarme pCO2 (in mmHg, KPa, ....)
8.18 | Allarme per trasduttore scollegato (sì,no)
8.19 | Allarme per guasto sensore (sì,no)
8.20 | Dimensioni del sensore (diametro - altezza in mm)
8.21 | Unità di calibrazione per sensori pCO2 (descrivere con allegato)
8.22 | Elenco trasduttori riutilizzabili e monouso utilizzabili con il modulo (allegare elenco)
8.23 | Durata registrazione trend (h)
8.24 | Risoluzione trend (min.)
8.25 | Autotest funzionale (sì, no)
8.26 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
8.27 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
8.28 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
8.29 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
8.30 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
8.31 | Accessori compresi in offerta
9 | Modulo o canale CO2
9.1 | Sistema di misura della concentrazione di CO2 (mainstream, sidestream)
9.2 | Principio di misura (descrivere)
9.3 | Misura della CO2 in ingresso al paziente (inCO2) (sì, no)
9.4 | Misura della CO2 in uscita dal paziente (etCO2) (sì, no)
9.5 | Visualizzazione in tempo reale del capnogramma (sì, no)
9.6 | Volume di campionamento usato dalla cella di misura (µl)
9.7 | Campo di misura della CO2 (mmHg o KPa)
9.8 | Accuratezza della misura ( ±% o ±mmHg)
9.9 | Tempo di warm-up (minuti)
9.10 | Massima deriva di zero (mmHg/ora)
9.11 | Presenza di sistema di autocalibrazione automatica (sì, no, se sì indicare intervallo)
9.12 | Necessità di calibrazione periodica con bombole calibrate (sì, no, se sì indicare periodicità in mesi)
9.13 | Eventuali bombole di calibrazione (esterne od interne)
9.14 | Portata (o portate) di gas prelevata per la misura (solo sidestream)(ml/min)
9.15 | Tempo di risposta della cella (in funzione della portata di prelievo, solo sidestream) (msec)
9.16 | Compensazione per presenza di ossigeno (manuale o automatica)
9.17 | Campo di misura della frequenza respiratoria (in funzione della portata di prelievo, solo sidestream) (bpm)
9.18 | Accuratezza della misura ( ±bpm)
9.19 | Intervallo superiore di limite di allarme inCO2 (in mmHg, KPa, ....)
9.20 | Intervallo inferiore di limite di allarme inO2 (in mmHg, KPa, ....)
9.21 | Intervallo superiore di limite di allarme etCO2 (in mmHg, KPa, ....)
9.22 | Intervallo inferiore di limite di allarme etCO2 (in mmHg, KPa, ....)
9.23 | Intervallo superiore di limite di allarme ritmo respiratorio (bpm)
9.24 | Intervallo inferiore di limite di allarme ritmo respiratorio (bpm)
9.25 | Durata registrazione trend (h)
9.26 | Risoluzione trend (min.)
9.27 | Autotest funzionale (sì, no)
9.28 | Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
9.29 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
9.30 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
9.31 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
9.32 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
9.33 | Accessori compresi in offerta
10 | Modulo o canale FiO2
10.1 | Campo di misura (%O2-%O2)
10.2 | Accuratezza della misura (in % della %di O2)
10.3 | Risoluzione della misura (%O2)
10.4 | Tipo di sensore utilizzato (descrivere)
10.5 | Tempo di risposta massimo in funzione della concentrazione di O2 (sec)
10.6 | Temperatura di funzionamento (°C-°C)
10.7 | Intervallo superiore di limite di allarme (in %O2)
10.8 | Intervallo inferiore di limite di allarme (in %O2)
10.9 | Modulo o canale necessario per eseguire correzioni automatiche nella misura della CO2 (sì, no)
10.10 | Durata registrazione trend (h)
10.11 | Risoluzione trend (min.)
10.12 | Autotest funzionale (sì, no)
10.13 | Dimensioni (se modulo autonomo) (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
10.14 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
10.15 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
10.16 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
10.17 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
10.18 | Accessori compresi in offerta
11 | Modulo o canale gas anestetici (N2O, Isoflorano, Alotano, Enflorano, ...)
11.1 | Campo di misura N2O (%-%)
11.2 | Accuratezza misura N2O (±% in funzione del campo di misura)
11.3 | Risoluzione della misura N2O (%)
11.4 | Campo di misura gas alogenati (%-%)
11.5 | Accuratezza misura gas alogenati (±% in funzione del campo di misura)
11.6 | Risoluzione della misura gas alogenati (%)
11.7 | Intervallo superiore di limite di allarme N2O (in %)
11.8 | Intervallo inferiore di limite di allarme N2O (in %)
11.9 | Intervallo superiore di limite di allarme gas alogenati (in %)
11.10 | Intervallo inferiore di limite di allarme gas alogenati (in %)
11.11 | Durata registrazione trend (h)
11.12 | Risoluzione trend (min.)
11.13 | Autotest funzionale (sì,no)
11.14 | Dimensioni (se modulo autonomo) (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
11.15 | Peso (se modulo autonomo) (Kg)
11.16 | Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990)
11.17 | Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
11.18 | Protezione da defibrillatore (sì, no)
11.19 | Accessori compresi in offerta
12. | SICUREZZA
12.1 | Test di autodiagnosi (SI, NO se SI relativamente a quali funzioni)
12.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
12.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
12.4 | Accessibilità fusibili di protezione
12.5 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
12.6 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
12.7 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
12.8 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
13. | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
13.1 | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
13.2 | Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
13.3 | Trasportabilità (se SI descrivere)
13.4 | Impianto elettrico (monofase,trifase)
13.5 | Caratteristiche assorbimento elettrico in stand-by, funzionamento normale e in spunto ( A, V, VA)
13.6 | Caratteristiche impianto elettrico ( A, V, KW)
13.7 | Necessità di stabilizzatore di tensione (SI, NO se si descrivere)
13.8 | Presenza accumulatori interni (no, base, opzionale)
13.9 | Tipologia accumulatori interni (piombo, NiCd, ecc.)
13.10 | Autonomia massima (ore)
13.11 | Capacità complessiva (Ah)
13.12 | Tempo di ricarica (m)
13.13 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
13.14 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
13.15 | Peso totale (kg)
13.16 | Tempo medio di installazione
13.17 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
14. | CARATTERISTICHE PARTICOLARI O ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere a cura della ditta)
15. | ACCESSORI (modello, tipo, produttore, caratteristiche, ecc.)
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## VENTILAZIONE
ANS: QUESTIONARIO PER ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI PER ANESTESIA
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Anno immissione sul mercato dell'ultima versione
Codice CIVAB
PARAMETRI
1 | Modi di funzionamento
1.1 | Circuito aperto (sì, no)
1.2 | Circuito chiuso (sì, no)
1.3 | Circuito semiaperto o semichiuso (sì, no)
2 | Tecniche di ventilazione:
2.1 | manuale (sì,no)
2.2 | volume controllato (sì,no)
2.3 | pressione controllata (sì,no)
2.4 | pressione assistita (sì,no)
2.5 | CMV o IMV o IPPV(sì,no)
2.6 | IPPV+Trigger o IPPV-ASS o AMV (sì,no)
2.7 | SIMV (sì,no)
2.8 | PEEP (sì,no)
2.9 | PEEPapplicabile a tutte le tecniche di ventilazione presenti (sì,no)
2.10 | altro
3 | Volume respiratorio per atto o al minuto efrequenza respiratoria (bpm)
3.1 | Campo di impostazione della frequenza respiratoria (bpm)
3.2 | Campo di impostazione del volume corrente (l/atto)
3.3 | Campo di impostazione del volume/minuto (l/min)
3.4 | Velocità di flusso max (l/min)
4 | Pressioni (cmH2O)
4.1 | Campo di pressione di funzionamento (cmH2O)
4.2 | Pressioni massime di lavoro e di sicurezza (cmH2O)
5 | Forme d'onda respiratorie impostabili
5.1 | triangolare (sì,no)
5.2 | quadra (sì,no)
5.3 | crescente (sì,no)
5.4 | decrescente (sì,no)
5.5 | costante (sì,no)
5.6 | sinusoidale o fisiologica (sì,no)
5.7 | accelerata (sì,no)
5.8 | decelerata (sì,no)
5.9 | altro
6 | Modalità di regolazione dei gas anestetici e non anestetici del carrello di anestesia
6.1 | Miscelatore meccanico ossigeno/protossido d'azoto o ossigeno/aria (sì, no)
6.2 | Rotametro a 3 vie (ossigeno, aria , protossido d'azoto) (sì, no)
6.3 | Rotametro a 5 vie ad alta precisione (2 per ossigeno, 2 per protossido d'azoto, 1 per aria) (sì, no)
6.4 | Miscelatore elettronico a valvole proporzionali per ossigeno, aria e protossido d'azoto (sì, no)
6.5 | Presenza commutatore protossido d'azoto/aria (obbligatorio)
6.6 | Presenza comando per flush di ossigeno (obbligatorio)
6.7 | Presenza vaporizzatore per isoflurano e / o sevorane (specificare modello e caratteristiche con allegato))
6.8 | Vaporizzatore di tipo autotarante o a manutenzione programmata (specificare intervallo in anni)
7 | Elenco parametri di ventilazione impostabili
7.1 | Frequenza respiratoria (bpm) (sì, no, se sì indicare il range)
7.2 | Tempo inspiratorio (sec. o % del ciclo respiratorio) (sì, no, se sì indicare il range)
7.3 | Pausa inspiratoria (sec. o % del ciclo respiratorio) (sì, no, se sì indicare il range)
7.4 | Rapporto I/E (sì, no, se sì indicare il range)
7.5 | Volume minuto (l/min) (sì, no, se sì indicare il range)
7.6 | Volume per atto (ml/atto) (sì, no, se sì indicare il range)
7.7 | Pressione massima via aeree (cmH2O) (sì, no, se sì indicare il range)
7.8 | Range PEEP (cmH2O) (sì, no, se sì indicare il range)
7.9 | Range CPAP (cmH2O) (sì, no, se sì indicare il range)
7.10 | Sensibilità trigger (cmH2O o l/min) (sì, no, se sì indicare il range)
7.11 | Frequenza SIMV (atti/min) (sì, no, se sì indicare il range)
8 | Allarmi con eventuale relativo range:
8.1 | mancanza alimentazione elettrica (sì,no)
8.2 | mancanza alimentazione gas (sì,no)
8.3 | disconnessione circuito paziente (sì,no)
8.4 | perdite nel circuito pneumatico (sì,no)
8.5 | guasto elettrico (sì,no)
8.6 | guasto cella ossigeno (sì,no)
8.7 | guasto o malfunzionamento trasduttori (sì,no)
8.8 | apnea (sì,no)
8.9 | volume/minuto espirato min. e max. (sì,no)
8.10 | volume corrente min. e max. (sì,no)
8.11 | pressione vie respiratorie min. e max.(sì,no)
8.12 | frequenza respiratoria min. e max. (sì,no)
8.13 | concentrazione O2 min. e max. (sì,no)
8.14 | concentrazione N2O min. e max. (sì,no)
8.15 | concentrazione isoflurano min. e max. (sì, no)
8.16 | FIO2 min. e max. (sì,no)
8.17 | ETCO2 min. e max. (sì,no)
8.18 | temperatura (sì,no)
8.19 | pressione aria medicale min. e max. (sì,no)
8.20 | pressione ossigeno min. e max. (sì,no)
8.21 | batterie scariche
8.22 | memorizzazione degli eventi di allarme per revisione (sì, no)
9 | Possibilità di monitoraggio con range e grado di precisione della misura: (esempio: range volume/minuto 3-30 L/min ±10%)
9.1 | valore del volume/minuto inspirato (sì,no)
9.2 | valore del volume/minuto espirato (sì,no)
9.3 | valore del volume corrente (sì,no)
9.4 | valore della pressione di picco vie respiratorie (sì,no)
9.5 | valore della pressione di plateau vie respiratorie (sì,no)
9.6 | valore della pressione media vie respiratorie (sì,no)
9.7 | valore della pressione minima vie respiratorie (sì,no)
9.8 | valore del flusso di trigger (sì,no)
9.9 | valore della pressione di trigger (sì,no)
9.10 | curve di pressione (sì,no; se sì specificare quali)
9.11 | curve di flusso (sì,no; se sì specificare quali)
9.12 | frequenza respiratoria (sì,no)
9.13 | concentrazione O2in inspirazione (sì,no)
9.14 | concentrazione O2in espirazione (sì,no)
9.15 | concentrazione CO2in inspirazione (sì,no)
9.16 | concentrazione CO2in espirazione (sì,no)
9.17 | concentrazione N2O (sì, no)
9.18 | concentrazione Isoflurano, Enflurano, Alotano (sì, no)
9.17 | temperatura (sì,no)
9.18 | tempo di inspirazione (sì,no)
9.19 | tempo di espirazione (sì,no)
9.20 | tempo pausa inspiratoria e/o espiratoria (sì,no)
9.21 | tempo (in %) di attività spontanea (sì,no)
9.22 | rapporto I/E (sì,no)
9.23 | resistenza delle vie respiratorie (sì,no)
9.24 | pressione aria medicale (sì,no)
9.25 | pressione ossigeno (sì,no)
9.26 | compliance polmonare statica (sì,no)
9.27 | compliance polmonare dinamica (sì,no)
9.28 | trend dei parametri misurati (sì,no; se sì specificare quali e durata)
9.29 | altro
10 | Caratteristiche costruttive specifiche dell'apparecchiatura e dei suoi principali elementi
10.1 | Compliance dell'apparecchiatura (mL/cmH2O)
10.2 | Tipo e caratteristiche trasduttore per misure di flusso
10.3 | Tipo e caratteristiche trasduttore per misure di pressione
10.4 | Tipo e caratteristiche trasduttore per misure di temperatura
10.5 | Tipo e caratteristiche di altri trasduttori presenti
10.6 | Trigger comandato a pressione o a flusso
10.7 | Autocalibrazione dei sensori (sì,no; se sì specificare per quali)
10.8 | Interfaccia per sistema centralizzato (sì,no; se sì specificare quali)
10.9 | Interfaccia per elaboratore tipo RS-232 (sì,no; se sì specificare quali)
10.10 | Presenza di schermo di monitoraggio (sì,no; se sì specificarne le caratteristiche)
11 | Caratteristiche accumulatori (se presenti):
11.1 | tensione nominale (Volt)
11.2 | capacità di carica degli accumulatori (Ah)
11.3 | tempo di funzionamento con gli accumulatori (h)
11.4 | tempo di ricarica degli accumulatori (h)
11.5 | tipo di carica-accumulatori (interno,esterno)
11.6 | presenza allarme accumulatore scarico (sì,no)
11.7 | presenza test di misura della carica degli accumulatori (sì,no)
12 | SICUREZZA
12.1 | Test di autodiagnosi (SI, NO se SI relativamente a quali funzioni)
12.2 | Test di autodiagnosi di sicurezza(sì, no)
12.3 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
12.4 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
12.5 | Accessibilità fusibili di protezione
12.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
12.7 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
12.8 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
12.9 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
13 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
13.1 | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
13.2 | Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
13.3 | Dimensione dei locali di installazione
13.4 | Trasportabilità (se SI descrivere)
13.5 | Tipo di alimentazione (elettrica, pneumatica, mista, ...)
13.6 | Caratteristiche alimentazione elettrica (Volt,Ampere,Watt,...)
13.7 | Caratteristiche assorbimento elettrico in stand-by, funzionamento normale e in spunto ( A, V, VA)
13.8 | Necessità di alimentazione con trasformatore di isolamento (SI, NO, se si descrivere)
13.9 | Necessità di stabilizzatore di tensione (SI, NO se si descrivere)
13.10 | Necessità gruppo di continuità (si,no se si descrivere)
13.11 | Caratteristiche alimentazione canale ossigeno (range di pressione in Bar)
13.12 | Caratteristiche alimentazione canale aria medicale (range di pressione in Bar)
13.13 | Presenza vano per alloggiamento bombole di riserva
13.14 | Commutazione automatica tra impianto di rete e bombole in caso di mancanza alimentazione gas
13.15 | Compressore di riserva (sì,no)
13.17 | Presenza di prese di alimentazione elettrica ausiliarie (se sì, specificare numero e potenza elettrica erogabile)
13.18 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
13.19 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
13.20 | Peso dei vari componenti il sistema (Kg) (elencare)
13.21 | Peso totale (kg)
13.22 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg / mq)
13.23 | Numero e superficie dei punti di appoggio
13.24 | Tempo medio di installazione
13.25 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
14 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
NOTA: nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.